## Sources
|  | Suivi métrologique des équipements - Sources - | [10 empty] | Formulaire d'enregistrement
01- LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE | [12 empty] | Réf.: LB/FE/
Version : 2
Date d'application :03/07/2016
Date de début :
Date de fin :
Secteur | Localisation | Localisation 2 | Type | Aménagement interne | Contenu | Critique | Conformité | Emplacement Sonde | Surveillance | Cone | Oculaire | Objectif | Agent
Biochimie-Pharmacologie | Bactériologie | Couloir Biochimie | Bain thermostaté | Clayettes | Antibiotiques | Oui | Conforme | HGAv | Aucune | Sartorius 10µL 790010 | Aucun | Emplacement Vide | Bazin Dominique
Hématologie-Dépôt de sang | Biochimie | Couloir Microbiologie | Combiné | Coffre | Boites GEI | Non | Non Conforme | HGAr | Transport | Sartorius 200µL 790204 | Grille,matrice de 10 x 10 | x2,5 | Bazin Patricia
Laboratoire de Biologie Médicale | Biologie Moléculaire | Laboratoire de Biologie Médicale | Congélateur | Compartiments | Calibrants |  | Soumis au résultat de la cartographie | HDAv | AG1 | Sartorius 1000µL 791004 | Réticule en croix | x10 | Besancon Muriel
Microbiologie | BK | Non Déterminé | Etuve | Grilles | Contrôles |  | Reformé(e ) | HDAr | BC1 | Sartorius 5000 µL 780300 | Réticule linéaire, avec croix (graduations : 0-100) | x20 | Kerma Nabila
Non Déterminé | Chimie-Hématologie | Pièce 01 | Pièce | Tiroirs | Culots Globulaires |  | Perdu(e ) | MID | BC2 | Finntip 10 mL |  | x40 | Mahabo Elise
| Cytologie | Pièce 10 | Réfrigérateur | Clayettes / Tiroirs | Echantillons |  | En réparation | BGAv | BC3 | Finntip 25 µL |  | x50 | Maiz Jocelyne
| Cytometrie de flux | Pièce 14 | - - - - - - - - - - - - |  | Echantillons / Réactifs |  | Sortie du parc | BGAr | BHC2 | Finntip 50 µL |  | x100 | Marcal Adelaïde
| Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 16 | Centrale Vigitemp |  | Médicaments |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | BDAv | BHR3 |  |  |  | Paillusseau Christine
| Hémostase | Pièce 17 | Lecteur Vigilog |  | Plaquettes |  | Conforme sous restriction | BDAr | BR1
| Hormonologie | Pièce 18 | Module Radio |  | Plasma Frais Congelé |  | Conforme sous restriction 1 Zone | --------------- | BR10
| Hygiène | Pièce 21 | Sonde |  | Réactifs |  | Conforme sous restriction 2 Zones | Fav | BR2
| Immuno-Hématologie | Pièce 23 | Vigilog |  | Réactifs / Contrôles |  | Conforme sous restriction 3 Zones | Far | BR3
| Immunologie | Pièce 24 | - - - - - - - - - - - - |  | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | Conforme sous restriction 4 Zones | Fb | BR4
| Laboratoire de Biologie Médicale | Pièce 25 | Centrifugeuse |  | Sérothèque |  | Conforme sous restriction 5 Zones | Fh | BR6
| Laverie | Pièce 26 | - - - - - - - - - - - - |  | Verrerie |  | Conforme sous restriction 6 Zones | Fg | BR7
| Microscopie fluorécense | Pièce 30 | Pipette Fixe |  |  |  | Conforme sous restriction 7 Zones | Fd | BR8
| Non Déterminé | Pièce 31 | Pipette Variable |  |  |  | Conforme sous restriction 8 Zones |  | BR9
| Parasitologie | Pièce 32 | Multipette |  |  |  | Conforme sous restriction 9 Zones |  | C1
| Pharmacie | Pièce 33 | - - - - - - - - - - - - |  |  |  | Conforme sous restriction 10 Zones |  | C16
| Réception | Pièce 33 BK | Minuteur |  |  |  | Conforme sous restriction 11 Zones |  | CHC2
| Réserve | Pièce 33 Hygiène | Reveil |  |  |  | Conforme sous restriction 12 Zones |  | CHR1
| Sérologie | Pièce 33 Urine | - - - - - - - - - - - - |  |  |  | Conforme sous restriction 13 Zones |  | CHR2
| Back Up | Pièce 34 | Microscope |  |  |  | Conforme sous restriction 14 Zones |  | E-01
|  | Pièce 35 |  |  |  |  | Conforme sous restriction 15 Zones |  | E-02
|  | Pièce 42 | [6 empty] | E-03
|  | Pièce 50 | [6 empty] | E-04
|  | Pièce 51 | [6 empty] | E-05
|  | Pièce 53 | [6 empty] | E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
Frigo1
Frigo2
HC1
HR1
HR16
HR17
HR2
IC1
IC3
IC4
IR1
IR2
IR4
IR5
IR6
MC1
MC10
MC15
MC16
MC17
MC18
MC19
MC2
MC4
MC5
MC6
MC7
MC8
MC9
MR1
MR10
MR11
MR12
MR13
MR14
MR15
MR16
MR17
MR19
MR2
MR20
MR21
MR4
MR5
MR6
MR8
MR9
PC1
PC2
PFC1
PFC2
Pièce 01
Pièce 14
Pièce 16
Pièce 17
Pièce 18
Pièce 21
Pièce 25
Pièce 26
Pièce 31
Pièce 32
Pièce 33
Pièce 33BK
Pièce 33Hyg
Pièce 34
Pièce 35
Pièce 51
Pièce 53
Pièce30
PR1
PR2
R1-14
R16
R16 ou Top 115
R17
R2-14
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

## Synthese des enceintes
|  | Suivi métrologique des équipements - Synthèse des enceintes et des pièces - | [23 empty] | Formulaire d'enregistrement
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE | [25 empty] | Réf.: LB/FE/141
Version : 2
Date d'application : 07/03/2016
date de début d'utilisation
date de fin d'utilisation
Secteur | Marque\Dénomination | Nom Interne | Type | N°Biomedical | N° de série | Localisation | Pièce | Volume brut | Type d'aménagement interne | Contenu | Enceinte de remplacement | Température de consigne | EMT | Critique | Evaluation Remplissage (%) | Sonde de Surveillance | Emplacement sonde | Sonde de Surveillance2 | #REF! | Date de mise en service | Date de mise en rebut | Date de la dernière cartographie | N° du rapport de vérification | Etat de conformité de l'enceinte | Date prévisionnelle de la prochaine cartographie | Date de décontamination | Agent
Hématologie-Dépôt de sang | Helmer PC900 Agitateur a plaquettes | AG1 | Etuve | 97B00126 | 15039 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 124,2 | Grilles | Plaquettes |  | 22°C | +/-2°C | Oui | [7 empty] | 2015-09-15 | XWA150914C005 | Conforme | 2018-09-15
Biochimie-Pharmacologie | BONNET | BC1 | Congélateur |  | 801624 | Biochimie | Couloir Microbiologie | 816 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 75 |  | BDAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | WBO140804C006 | Conforme sous restriction 7 Zones | 2017-08-05 | 2016-01-05 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | LIEBHERR | BC2 | Congélateur |  |  | Biochimie | Pièce N°18 | 472 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 60 |  | HGAv |  |  |  |  | 2015-09-15 | XWA150914C010 | Conforme | 2018-09-15 | 2016-01-05 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | BC3 | Combiné |  |  | Biochimie | Pièce N°23 | 72 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | BHC2 | Congélateur |  | 83,391,484,0 | Hormonologie | Pièce 25 | 601 | Grilles | Echantillons |  | -20°C | +2°C | Oui | 80 |  | BGAr |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | C82NC0051 | Conforme | 2019-03-10
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | BHR3 | Réfrigérateur |  | 83,397,350,2 | Hormonologie | Pièce 25 | 554 | Grilles | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | +5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | BDAr |  |  | 2016-03-14 |  | 2019-03-10 | C82NC0050 | Conforme | 2019-03-10
Biochimie-Pharmacologie | SOS FROID | BR1 | Réfrigérateur |  |  | Biochimie | Pièce N°18 | 403 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 |  | MID |  |  |  |  | 2014-08-04 | WBO140804C002 | Conforme sous restriction 1 Zone | 2017-08-04 | 2016-02-01 | Paillusseau Christine
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | BR10 | Réfrigérateur |  | 83,364,672,7 | Biochimie | Pièce 23 | 360 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | MID |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | C82NC0049 | Conforme | 2019-03-10
Biochimie-Pharmacologie | PROLINE UKS3600 LIEBHERR | BR2 | Réfrigérateur |  | 9992803-03 | Biochimie | Pièce N°25 | 331 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | E3BI | MID |  |  |  |  | 2014-08-04 | LSA140804C004 | Conforme sous restriction 5 Zones | 2017-08-04 | 2016-02-01 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | BR3 | Combiné |  |  | Biochimie | Pièce N°23 | 278 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 80 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-05 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | BONNET | BR4 | Réfrigérateur | 94B01436 |  | Biochimie | Pièce N°23 | 350 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 |  | HDAv |  |  |  |  | 2014-08-04 | WBO140804C003 | Conforme | 2017-08-04 | 2016-02-01 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | Chambre Froide | BR6 | Réfrigérateur |  | 11518 | Biochimie | Couloir Microbiologie |  | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 120 | E17K | BGAr | E3BB | Fav |  |  | 2014-08-06 | WBO140804C012 | Conforme | 2017-08-06 | 2016-01-14 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | Type BSF V FACIS | BR7 | Réfrigérateur |  | 62825/1 | Biochimie | Pièce N°18 | 560 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 |  | HDAv |  |  |  |  | 2014-08-04 | WBO140804C004 | Conforme sous restriction 3 Zones | 2017-08-04 | 2016-01-04 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | LIEBHERR | BR8 | Réfrigérateur |  | 82,768,749,1 | Biochimie | Pièce 18 | 856L | Tiroirs | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | 5°c | +/-3 | Oui | 80 |  | BGAr |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | C82NC0047 | Conforme | 2019-03-10
Laboratoire de Biologie Médicale | CHL1200COMF | BR9 | Réfrigérateur |  | C12BF160119 | Biochimie | Pièce 18 | 1365 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | BDAv |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | C82NC0048 | Conforme | 2019-03-10
Hématologie-Dépôt de sang | Electrolux MRF 280/35 | C1 | Congélateur | 97B00127 | ML90FB | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 209 | Tiroirs | Plasma Frais Congelé | C16 | -34°C | +2°C | Oui | 80 | [6 empty] | 2015-09-15 | XWA150914C004 | Conforme | 2018-09-15
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr Economy | C16 | Combiné |  |  | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 85 | Tiroirs | Plasma Frais Congelé |  | - 20°C | +2°C | Oui | 0 | E3B4 | BGAr |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C001 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-05-03 | Bazin Patricia
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | CHC2 | Combiné |  |  | Chimie-Hématologie | Pièce N°26 | 65 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 50 | [6 empty] | 2015-09-14 | XWA150914C002 | Non Conforme |  | 2016-01-04 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | LIEBHERR KS3630 | CHR1 | Réfrigérateur |  | 200212 | Chimie-Hématologie | Pièce N°26 | 347 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 90 |  | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-04 | LSA140804C003 | Conforme sous restriction 3 Zones | 2017-08-04 | 2016-01-04 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | CHR2 | Combiné |  | 74100130 | Chimie-Hématologie | Pièce N°26 | 232 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 |  | HGAv |  |  |  |  | 2015-09-14 | XWA150914C001 | Non Conforme |  | 2016-02-03 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | EB1 | E-01 | Etuve |  | 308030413 | Immunologie | Pièce N°31 |  | Grilles | Echantillons |  | 37°C | +/- 3°C | Non | [9 empty] | Soumis au résultat de la cartographie |  | 2016-02-02 | Maiz Jocelyne
Microbiologie | Fisher scientic CO2 | E-02 | Etuve | 99B00004 | 81109501 | Bactériologie | Pièce 33 | 164 | Grilles | Boites GEI |  | 37°C |  | Oui | [7 empty] | 2015-09-17 | XWA150914C017 | Conforme | 2018-09-17 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan | E-03 | Etuve | 94B01018 | 39402035 | Bactériologie | Pièce 33 Urine | 280 | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | MID |  |  |  |  | 2015-09-15 | XWA150914C007 | Conforme sous restriction 8 Zones | 2016-09-15 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan Mater | E-04 | Etuve | 01B042 | 30103104 | Bactériologie | Pièce 33 | 280 | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | BGAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C013 | Conforme | 2016-09-16 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan pus/flore | E-05 | Etuve | 94B00966 | 39402032 | Bactériologie | Pièce 33 | 280 | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | MID |  |  |  |  | 2015-09-15 | XWA150914C008 | Conforme sous restriction 4 Zones |  | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan | E-06 | Etuve | 94B00959 |  | Bactériologie | Pièce 33 |  | Grilles |  |  | 30°C |  | Oui |  |  | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C014 | Conforme | 2018-09-16 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan | E-07 | Etuve | 94B00960 | 12880 | Bactériologie | Pièce 33 |  | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C012 | Conforme | 2018-09-16 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan | E-08 | Etuve | 05B182 | 305050287 | Bactériologie | Pièce 33 |  | Grilles |  |  | 36°C |  | Oui |  |  | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C016 | Conforme sous restriction 1 Zone | 2018-09-16 | 2016-03-11 | Besancon Muriel
Microbiologie | Roucair | E-09 | Etuve | 94B361 | 791833 | Hygiène | Pièce 33 Hygiène |  | Grilles |  |  | 35°C | +/-2°C | Oui |  |  | HGAr |  |  |  |  | 2016-03-01 | / | Sortie du parc | / | 2016-02-01 | Besancon Muriel
Microbiologie | Etuve Myco | E-10 | Etuve | 94B0049 | 70,679,595,8 | Parasitologie | Pièce 51 |  | Grilles |  |  | 24°C |  | Oui |  |  | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-17 | XWA150914C020 | Conforme sous restriction 1 Zone | 2016-09-17 | 2016-03-14 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | Jouan | E-11 | Etuve |  |  | Parasitologie | Pièce 51 |  | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui | 120 | [5 empty] | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | Non Conforme
Microbiologie | Jouan Garde | E-12 | Etuve | 06B188 | 306110135 | Biochimie | Pièce 18 |  | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | BDAv |  |  |  |  | 2015-09-15 | XWA150914C009 | Conforme | 2018-09-15 | 2016-03-08 | Kerma Nabila
Microbiologie | Thermofisher | E-13 | Etuve | 16B001 | 41895117 | Parasitologie | Pièce 51 |  |  |  |  | 37°C | -1 | Oui | [5 empty] | 2016-01-28 | [5 empty] | 2016-03-14 | Marcal Adelaïde
Laboratoire de Biologie Médicale | Thermo | E-14 | Etuve | 05B051 | 3050202241 | Laverie | Pièce 42 | 234L | Grilles | Verrerie |  | 60°C |  | Non
Laboratoire de Biologie Médicale | Thermo | E-15 | Etuve | 05B052 | 305010643 | Laverie | Pièce 42 | 55L | Grilles |  |  | 50°C |  | Non
Hématologie-Dépôt de sang | Jouan EB18 | E-16 | Etuve | 04B015 | 30311570 | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 18 | Grilles | Echantillons |  | 37°C | à définir | Non | [7 empty] | 2014-09-01 |  | Soumis au résultat de la cartographie |  | 2016-05-04 | Bazin Dominique
Hématologie-Dépôt de sang | Jouan EB28 | E-17 | Etuve | 99B00089 | 39903006 | Cytologie | Pièce 17 | 38 | Grilles | Echantillons |  | 37°C |  | Non | [7 empty] | 2014-09-01 |  | Soumis au résultat de la cartographie |  | 2016-04-04 | Bazin Dominique
Laboratoire de Biologie Médicale | Thermo | E-18 | Etuve | 08B335 | 40895510 | Laverie | Pièce 42 | 25L | Grilles |  |  |  |  | Non
Microbiologie | Jouan | E-19 | Etuve | 94B01017 | 35201116 | BK | Pièce 33 BK | 250L | Grilles | Echantillons |  | 37°C |  | Oui | [11 empty] | 2016-03-05 | Besancon Muriel
Hématologie-Dépôt de sang | BR750G Dometic | Frigo1 | Réfrigérateur |  | 9061138 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 613 | Tiroirs | Culots Globulaires | Frigo2 | 4°C | +/-2°C | Oui | 80 | [6 empty] | 2015-08-24 | V-15-701-02 | Conforme | 2018-08-24
Hématologie-Dépôt de sang | BR750G Dometic | Frigo2 | Réfrigérateur |  | 9061139 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 613 | Tiroirs | Culots Globulaires | Frigo1 | 4°C | +/-2°C | Oui | 10 | [6 empty] | 2015-08-24 | V-15-701-01 | Conforme | 2018-08-24
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | HC1 | Combiné |  |  | Hormonologie | Pièce N°25 | 82 | Grilles | Echantillons/Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 90 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-04 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | HR1 | Combiné |  |  | Hormonologie | Pièce N°25 | 256 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr | HR16 | Réfrigérateur |  | 82.955.119.6 | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 554 L | Clayettes / Tiroirs | Echantillons | R2-14 | 5°C | +-3 | Oui | 65 |  | HGAv |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11 | C82NC0055 | Conforme | 2019-03-11 | 2016-05-03 | Bazin Patricia
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr | HR17 | Réfrigérateur |  | 83,347,718,5 | Cytologie | Pièce 17 | 554 L | Clayettes / Tiroirs | Réactifs / Contrôles | R2-14 | 5°C | +-3 | Oui | 65 |  | BDAv |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11 | C82NC0056 | Conforme | 2019-03-11 | 2016-05-03 | Bazin Patricia
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | HR2 | Réfrigérateur |  | 7202026 | Hormonologie | Pièce N°25 | 328 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 50 | [6 empty] | 2015-09-17 | XWA150914C019 | Non Conforme
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | IC1 | Combiné |  |  | Immunologie | Pièce N°32 | 82 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 90 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Biochimie-Pharmacologie | Congel -80 | IC3 | Congélateur | 13B137 | BM69086 | Immunologie | Couloir Microbiologie | 690 | Compartiment | Echantillons/Réactifs |  | -80°C | +10°C | Oui | 75 | E3B8 | BGAv |  |  | 2013-05-22 |  | 2014-08-05 | LSA140804C005 | Conforme | 2019-08-05 | 2016-01-04 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | Coffre KELVINATOR | IC4 | Congélateur |  |  | Immunologie | Couloir Microbiologie | 206 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 30 | E3B6 | HGAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | WBO140804C005 | Conforme | 2017-08-05 | 2016-01-05 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | IR1 | Combiné |  |  | Immunologie | Pièce N°32 | 256 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-17 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | LIEBHERRUGK6400 | IR2 | Réfrigérateur |  | 9982857-03 | Immunologie | Pièce N°32 | 638 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 |  | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | LSA140804C008 | Non Conforme | / | 2016-02-03 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | TYPE BKS 660 | IR4 | Réfrigérateur |  | 71736000 | Immunologie | Pièce N°31 | 510 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 50 |  | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | LSA140804C007 | Non Conforme | / | 2016-01-04 | Besancon Muriel
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | IR5 | Réfrigérateur |  | 82,768,745,3 | Immunologie | Pièce 31 |  |  | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | +5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | MID |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11 | C82NC0052 | Conforme | 2019-03-11
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | IR6 | Réfrigérateur |  | 83,418,620,8 | Immunologie | Pièce 31 | 554 | Grilles | Echantillons |  | +5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | BDAr |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11 | C82NC0053 | Conforme | 2019-03-11
Microbiologie | Combiné | MC1 | Combiné |  |  | Parasitologie | Pièce 51 | 119 | Tiroirs | Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 90 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-12 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | COFFRE -20°C | MC10 | Congélateur |  | 905-375476 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 494 | Coffre | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 | E17D | HGAr |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C008 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | LIEBHERR LCV4030 | MC15 | Combiné |  | 81.557.597.7 | BK | Pièce 33 BK | 105 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 70 | E17F | HGAr |  |  |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C014 | Conforme | 2017-08-07 | 2016-01-15 | Besancon Muriel
Microbiologie | Froidlabo BM690 | MC16 | Congélateur |  |  | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 690 | Compartiment | Echantillons |  | -80°C | +10°C | Oui | 80 | E3B9 | BDAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | LSA140804C006 | Conforme | 2019-08-05 | 2016-01-15 | Maiz Jocelyne
Microbiologie | Telstar Igloo | MC17 | Congélateur |  | 520994 | Sérologie | Couloir Microbiologie | 620 L | Coffre | Sérothèque |  | -80°C | +10°C | Oui |  |  | HGAv |  |  |  |  | 2016-03-11 | C82NC0054 | Conforme | 2019-03-11
Microbiologie | Liebherr medline | MC18 | Congélateur |  | 83,391,480,2 | Sérologie | Couloir Microbiologie | 601 L | Grilles | Sérothèque |  | -20°C | +2°c | Oui |  |  | HGAr |  |  |  |  | 2016-03-11 | C82NC0057 | Conforme | 2019-03-11
Microbiologie | liebherr medline | MC19 | Combiné |  | 83,320,599,6 | Parasitologie | Pièce 51 | 105L | Grilles | Contrôles |  | -20°C | +2°C | Oui |  |  | HGAr |  |  |  |  | 2016-03-14 | C82NC0059 | Conforme | 2019-03-14
Microbiologie | WHIRPOLL | MC2 | Combiné |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 35 | 116 | Grilles | Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 60 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-06 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | COFFRE -20°C ALIMENTAIRE | MC4 | Congélateur |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 30 | 134 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 | E3B5 | HDAv |  |  |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C017 | Conforme | 2017-08-07 | 2016-01-07 | Mahabo Elise
Microbiologie | ALIMENTAIRE THOMSON | MC5 | Congélateur |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce50 | 335 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 |  | HDAr |  |  |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C015 | Conforme sous restriction 7 Zones | 2017-08-07 | 2016-01-07 | Mahabo Elise
Microbiologie | LIEBHERR -20°C | MC6 | Congélateur |  | 80.097.205.7 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 513 | Grilles | Sérothèque |  | - 20°C | +2°C | Oui | 50 | E17E | HGAr |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C003 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | LIEBHERR -20°C | MC7 | Congélateur |  | TR881500807 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 288 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 | E17C | HGAr |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C004 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | LIEBHERR -20°C | MC8 | Congélateur |  | 80.228.574.2 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 513 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 50 | E17G | HGAv |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C005 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-12 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | COFFRE -80°C | MC9 | Congélateur |  |  | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 334 | Coffre | Echantillons |  | -80°C | +10°C | Oui | 100 |  | HDAv |  |  |  |  | 2014-08-06 | WBO140804C009 | Non Conforme | / | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | Combiné | MR1 | Combiné |  |  | Parasitologie | Pièce 51 | 251 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 90 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-02-02 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | THOMSON | MR10 | Congélateur |  |  | Bactériologie | Pièce 33 | 215 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 30 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Microbiologie | LIEBHERR UKS3600 | MR11 | Réfrigérateur |  | 76.416.507.6 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 352 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | E3BC | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-06 | WBO140804C011 | Conforme | 2017-08-06 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | BONNET | MR12 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 618 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 |  | HGAr |  |  |  |  | 2014-08-05 | WBO140804C008 | Conforme sous restriction 5 Zones | 2017-08-05 | 2016-01-12 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | ALIMENTAIRE MR13 | MR13 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 215 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Microbiologie | FAGOR DOUBLE PORTE VENTILLE | MR14 | Réfrigérateur |  | 1010001448 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 1234 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 | [5 empty] | 2015-02-02 | 2014-08-06 | WBO140804C010 | Non Conforme | /
Microbiologie | LIEBHERR LCV4030 | MR15 | Combiné |  | 81.557.597.7 | BK | Pièce 33 BK | 240 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | E17L | BGAr |  |  |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C013 | Conforme | 2017-08-07 | 2016-03-10 | Besancon Muriel
Microbiologie | LIEBHERR LFKV3910 | MR16 | Réfrigérateur |  | 80.650.740.6 | Sérologie | Pièce 34 | 360 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | E17M | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C011 | Conforme | 2018-09-16 | 2016-02-02 | Besancon Muriel
Microbiologie | LIEBHERR LKPV1430 | MR17 | Réfrigérateur | 14B567 | 82.566.825.6 | Bactériologie | Couloir Microbiologie |  | Clayettes / Tiroirs | Réactifs / Contrôles |  | 5°C | +/-3°C | Oui |  | E17H | HGAv |  |  | 2015-02-13 |  | 2015-01-22 | V-15-63-01 | Conforme | 2016-01-22 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | Liebherr medline | MR19 | Combiné |  | 83,320,599,6 | Parasitologie | Pièce 51 |  | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/-3 | Oui |  |  | HGAv |  |  |  |  | 2016-03-11 | C82NC0058 | Conforme | 2019-03-11
Microbiologie | WHIRPOLL | MR2 | Combiné |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 35 | 160 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 40 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-02-02 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | Liebherr medline | MR20 | Réfrigérateur |  | 83,331,810,5 | Bactériologie | Pièce 33 | 601 L | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/-3 | Oui |  |  | BGAr |  |  |  |  | 2016-03-14 | C82NC0061 | Conforme | 2019-03-14
Microbiologie | Liebherr medline | MR21 | Réfrigérateur |  | 83,332,570,7 | Bactériologie | Pièce 33 | 601 L | Grilles | Antibiotiques |  | 5°C | +/-3 | Oui |  |  | BGAv |  |  |  |  | 2016-03-14 | C82NC0060 | Conforme | 2019-03-14
Microbiologie | ARTHUR MARTIN | MR4 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Pièce 33 | 370 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Microbiologie | ARTHUR MARTIN | MR5 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Pièce 33 | 386 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Microbiologie | Chambre Froide | MR6 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Pièce 33 |  | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 120 | E3BE | BGAv | E3WK | BDAv |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C016 | Conforme | 2017-08-07
Microbiologie | FROILABO | MR8 | Réfrigérateur |  |  | Sérologie | Pièce 34 | 550 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 | E3BD | HDAr |  |  |  |  | 2014-08-05 | WBO140804C007 | Conforme | 2017-08-05 | 2016-01-06 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | FROILABO | MR9 | Réfrigérateur |  | 76.319.460.2 | Sérologie | Pièce 34 | 550 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 | E17J | HGAv |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C006 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-06 | Marcal Adelaïde
Pharmaco-Toxicologie | WHIRPOOL | PC1 | Combiné |  |  | Pharmacie | Pharmacie | 46 | Grilles | Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Biochimie-Pharmacologie | SHARP | PC2 | Combiné |  | E03577 | Pharmacie | Pièce 25 | 125 | Grilles | Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-04 | Paillusseau Christine
Hématologie-Dépôt de sang | Helmer DH4 Décongélateur à PFC | PFC1 | Bain thermostaté | 08B251 | 981412 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 16302 | Tiroirs | Plasma Frais Congelé | PFC2 | 37°C | +/-1°C | Oui | [7 empty] | 2015-09-15 | XWA150914C003 | Conforme | 2018-09-15
Hématologie-Dépôt de sang | Helmer DH4 Décongélateur à PFC | PFC2 | Bain thermostaté | 13B307 | 1011664 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 16 | Tiroirs | Plasma Frais Congelé | PFC1 | 37°C | +/-1°C | Oui | [7 empty] | 2015-09-15 | XWA150914C006 | Conforme | 2018-09-15
Laboratoire de Biologie Médicale | Réception | Pièce 01 | Pièce |  |  | Réception | Pièce 01 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BW
Hématologie-Dépôt de sang | Pièce Technique | Pièce 14 | Pièce |  |  | Hémostase | Pièce 14 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BU
Hématologie-Dépôt de sang | Pièce Technique | Pièce 16 | Pièce |  |  | Immuno-Hématologie | Pièce 16 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BQ
Hématologie-Dépôt de sang | Pièce Technique | Pièce 17 | Pièce |  |  | Immuno-Hématologie | Pièce 17 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BT
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 18 | Pièce |  |  | Biochimie | Pièce 18 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BM
Biochimie-Pharmacologie | Réserve | Pièce 21 | Pièce |  |  | Biochimie | Pièce 21 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 25 | Pièce |  |  | Hormonologie | Pièce 25 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BV
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 26 | Pièce |  |  | Chimie-Hématologie | Pièce 26 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BX
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 31 | Pièce |  |  | Immunologie | Pièce 31 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BN
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 32 | Pièce |  |  | Immunologie | Pièce 32 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BP
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 33 | Pièce |  |  | Bactériologie | Pièce 33 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BJ
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 33BK | Pièce |  |  | BK | Pièce 33 BK |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BL
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 33Hyg | Pièce |  |  | Hygiène | Pièce 33 Hygiène |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BK
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 34 | Pièce |  |  | Sérologie | Pièce 34 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BS
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 35 | Pièce |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 35 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BR
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 51 | Pièce |  |  | Parasitologie | Pièce 51 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BY
Hématologie-Dépôt de sang | Réserve | Pièce 53 | Pièce |  |  | Réserve | Pièce 53 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce30 | Pièce |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 30 |  |  |  |  | 22°C | +/-6 | Oui |  | E3BZ
Pharmaco-Toxicologie | WHIRPOOL | PR1 | Combiné |  |  | Pharmacie | Pièce 25 | 229 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 | [5 empty] | 2016-03-21 | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Biochimie-Pharmacologie | SHARP | PR2 | Combiné |  | E03577 | Pharmacie | Pièce 25 | 380 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 | [5 empty] | 2016-03-21 | 2014-08-07 | WBO140804C020 | Conforme sous restriction 3 Zones | 2017-08-07 | 2016-02-01 | Kerma Nabila
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr GastroLine | R1-14 | Réfrigérateur | 94B01181 | 21090872300 | Hémostase | Pièce 14 | 562 | Grilles | Réactifs / Contrôles / Calibrants | R2-14 | 5°C | +/- 3°C | Oui | 90 | E3BF | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-04 | LSA140804C002 | Conforme | 2017-08-04 | 2016-05-03 | Bazin Patricia
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr Economy | R16 | Combiné |  |  | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 261 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 | [5 empty] | 2016-03-21 | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Hématologie-Dépôt de sang | Frigelux Electrolux | R16 ou Top 115 | Réfrigérateur | 94B00876 | 8151363 | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 102 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | [5 empty] | 2016-03-14 | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr GastroLine | R17 | Réfrigérateur |  |  | Cytologie | Pièce 17 | 562 | Grilles | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 |  | MID |  |  |  | 2016-03-21 | 2014-08-04 | WBO140804C001 | Conforme sous restriction 1 Zone | 2017-08-04 | 2016-03-10 | Bazin Patricia
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr GastroLine | R2-14 | Réfrigérateur | 99B00002 |  | Hémostase | Pièce 14 | 562 | Grilles | Réactifs / Contrôles / Calibrants | R1-14 | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 | E3BH | MID |  |  |  |  | 2014-08-04 | LSA140804C001 | Conforme | 2017-08-04 | 2016-05-03 | Bazin Patricia

## SON_E3WI
| Suivi métrologique des équipements - Suivi des dispositifs de mesures |  | Formulaire d'enregistrement |  | Suivi métrologique des équipements - Suivi des dispositifs de mesures |  | Formulaire d'enregistrement
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE |  |  | Réf.: LB/FE/141 | LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE |  |  | Réf.: LB/FE/141
|  |  | Version : 2 |  |  |  | Version : 2
|  |  | Date d'application : 07/03/2016 |  |  |  | Date d'application : 07/03/2016
Date de début :
Date de fin : |  |  |  | E3WI
| Fiche de Vie |  |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut
Type | Sonde | Température d'étalonnage | '-20°C | Date | Evenement | Documents | Commentaires
Marque\Dénomination | MC2 | Correction | 0.01
Nom Interne | E3WI | Incertitude | 0.08
Secteur | Microbiologie | EMT Chaine | 0.09
Localisation | Bactériologie | Surveillance | MC19
Pièce | Couloir Microbiologie | Sonde de remplacement
N° de série | IEE3WI
N°Biomedical | 16B043
Critique | Oui
Température de consigne | -20°C
Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Etat de conformité | Date prévisionnelle de la prochaine vérification