## Comparabilité
Analyse | Min | Max
ACBIL
ACCP
ACE
ACHBCI
ACHBCMI
ACHBS
AFP
AGHBSI
ALAT
ALB
ALBD
APOA
APOB
ASAT
ASLO
ATG
ATPO
AU
AUU
B12
B2M
BILC
BILT
BNP
C3
C4
CA
CA125
CA153
CA199
CARBA
CAU
CK
CL
CLU
CMVG
CMVMI
COR
COVIGI
CR
CRP
CRU
CT
DIGO
E2
EBNAI
FER
FERR
FOLAT
FR
FSH
G
GGT
GU
HAPTO
HAVGI
HAVMI
HBG
HBGIFCC
HCG
HCVI
HDL
HIVI
HOMOC
HTLVI
IGE
INSUL
K
KU
LDH
LDLM
LH
LIPA
LIT
MALB
MG
MGU
NA
NAU
NSE
NTBNP
PAL
PCT
PHOS
PHOSU
PREAL
PRL
PROG
PROT
PROTU
PSAL
PSAT
PTH
RA
RUBG
SYGMA
SYGMA-U
T3L
T4L
TESTO
THC
THYRO
TOXG
TOXMI
TPHAI
TRAK
TRF
TRIG
TROPO
TSH
UREE
URU
VALP
VCAGI
VCAMI
VITD

## CV Analytiques_20250605 (8)
Période de traitement | Lot | Unité | Analyse | Instrument | Niveau | Moyenne | Ecart type | CV % | Moyenne attendue | Ecart Type attendu | CV % attendu | RCV | Nombre de valeurs | Valeurs écartées
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | ACBIL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 12.022 | 0.1606 | 1.34 | 12.100 | 0.4235 | 3.50 | 0.38 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | ACBIL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 29.356 | 0.4115 | 1.40 | 29.700 | 1.0395 | 3.50 | 0.40 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | ACBIL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 68.802 | 0.8553 | 1.24 | 69.500 | 2.4325 | 3.50 | 0.36 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | ACCP | 0059 - AA-ALLI102 | ANTI-CCP_LEVEL1 | 0.018 | 0.0815 | 455.10 | 0.800 | 0.4000 | 50.00 | 9.10 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | ACCP | 0063 - AA-ALLI111 | ANTI-CCP_LEVEL1 | 0.156 | 0.2844 | 182.30 | 0.800 | 0.4000 | 50.00 | 3.65 | 75 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | ACCP | 0059 - AA-ALLI102 | ANTI-CCP_LEVEL2 | 22.815 | 0.8581 | 3.76 | 23.500 | 2.3500 | 10.00 | 0.38 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | ACCP | 0063 - AA-ALLI111 | ANTI-CCP_LEVEL2 | 23.022 | 0.8243 | 3.58 | 23.500 | 2.3500 | 10.00 | 0.36 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | ACE | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 1.653 | 0.1090 | 6.60 | 1.710 | 0.1095 | 6.40 | 1.03 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | ACE | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 1.687 | 0.1114 | 6.60 | 1.710 | 0.1095 | 6.40 | 1.03 | 31 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | ACE | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL1 | 1.584 | 0.0985 | 6.21 | 1.710 | 0.1095 | 6.40 | 0.97 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | ACE | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 12.831 | 0.3880 | 3.02 | 13.300 | 0.8515 | 6.40 | 0.47 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | ACE | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 13.041 | 0.4296 | 3.29 | 13.300 | 0.8515 | 6.40 | 0.51 | 30 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | ACE | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL2 | 12.383 | 0.5352 | 4.32 | 13.300 | 0.8515 | 6.40 | 0.68 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | ACE | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 44.101 | 1.6938 | 3.84 | 45.400 | 2.9052 | 6.40 | 0.60 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | ACE | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 44.421 | 1.9139 | 4.31 | 45.400 | 2.9052 | 6.40 | 0.67 | 35 | 4
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | ACE | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL3 | 42.963 | 2.2938 | 5.34 | 45.400 | 2.9052 | 6.40 | 0.83 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCI | 0060 - AA-ALLI103 | ANTI-HBC_LEVEL1 | 0.181 | 0.0130 | 7.17 | 0.400 | 0.2000 | 50.00 | 0.14 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCI | 0066 - AA-ALLI121 | ANTI-HBC_LEVEL1 | 0.183 | 0.0380 | 20.76 | 0.400 | 0.2000 | 50.00 | 0.42 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCI | 0069 - AA-ALLI51- | ANTI-HBC_LEVEL1 | 0.187 | 0.0292 | 15.60 | 0.400 | 0.2000 | 50.00 | 0.31 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCI | 0073 - AA-ALLI114 | ANTI-HBC_LEVEL1 | 0.176 | 0.0123 | 6.96 | 0.400 | 0.2000 | 50.00 | 0.14 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCI | 0060 - AA-ALLI103 | ANTI-HBC_LEVEL2 | 2.321 | 0.0855 | 3.68 | 2.400 | 0.2400 | 10.00 | 0.37 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCI | 0066 - AA-ALLI121 | ANTI-HBC_LEVEL2 | 2.418 | 0.1038 | 4.29 | 2.400 | 0.2400 | 10.00 | 0.43 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCI | 0069 - AA-ALLI51- | ANTI-HBC_LEVEL2 | 2.360 | 0.0820 | 3.47 | 2.400 | 0.2400 | 10.00 | 0.35 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCI | 0073 - AA-ALLI114 | ANTI-HBC_LEVEL2 | 2.465 | 0.0800 | 3.25 | 2.400 | 0.2400 | 10.00 | 0.32 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCMI | 0060 - AA-ALLI103 | ANTI-HBC M_LEVEL1 | 0.069 | 0.0065 | 9.49 | 0.125 | 0.0625 | 50.00 | 0.19 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCMI | 0069 - AA-ALLI51- | ANTI-HBC M_LEVEL1 | 0.073 | 0.0069 | 9.41 | 0.125 | 0.0625 | 50.00 | 0.19 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCMI | 0060 - AA-ALLI103 | ANTI-HBC M_LEVEL2 | 3.259 | 0.1840 | 5.65 | 3.500 | 0.4200 | 12.00 | 0.47 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | ACHBCMI | 0069 - AA-ALLI51- | ANTI-HBC M_LEVEL2 | 3.217 | 0.1658 | 5.15 | 3.500 | 0.4200 | 12.00 | 0.43 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | ACHBS | 0060 - AA-ALLI103 | ANTI-HBS_LEVEL1 | 0.003 | 0.0163 | 507.44 | 1.000 | 0.5000 | 50.00 | 10.15 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | ACHBS | 0066 - AA-ALLI121 | ANTI-HBS_LEVEL1 | 0.013 | 0.0352 | 276.54 | 1.000 | 0.5000 | 50.00 | 5.53 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | ACHBS | 0069 - AA-ALLI51- | ANTI-HBS_LEVEL1 | 0.006 | 0.0221 | 400.53 | 1.000 | 0.5000 | 50.00 | 8.01 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | ACHBS | 0073 - AA-ALLI114 | ANTI-HBS_LEVEL1 | 0.016 | 0.0429 | 264.58 | 1.000 | 0.5000 | 50.00 | 5.29 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | ACHBS | 0060 - AA-ALLI103 | ANTI-HBS_LEVEL2 | 15.790 | 0.6657 | 4.22 | 15.000 | 1.5000 | 10.00 | 0.42 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | ACHBS | 0066 - AA-ALLI121 | ANTI-HBS_LEVEL2 | 15.960 | 0.6872 | 4.31 | 15.000 | 1.5000 | 10.00 | 0.43 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | ACHBS | 0069 - AA-ALLI51- | ANTI-HBS_LEVEL2 | 15.487 | 0.6017 | 3.88 | 15.000 | 1.5000 | 10.00 | 0.39 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | ACHBS | 0073 - AA-ALLI114 | ANTI-HBS_LEVEL2 | 16.413 | 0.6833 | 4.16 | 15.000 | 1.5000 | 10.00 | 0.42 | 44 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | kUI/L | AFP | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 4.922 | 0.1711 | 3.48 | 4.730 | 0.2886 | 6.10 | 0.57 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kUI/L | AFP | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 4.832 | 0.1765 | 3.65 | 4.730 | 0.2886 | 6.10 | 0.60 | 35 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | kUI/L | AFP | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL1 | 4.693 | 0.2632 | 5.61 | 4.730 | 0.2886 | 6.10 | 0.92 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kUI/L | AFP | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 61.088 | 1.4651 | 2.40 | 61.600 | 3.7571 | 6.10 | 0.39 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kUI/L | AFP | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 60.986 | 1.8920 | 3.10 | 61.600 | 3.7571 | 6.10 | 0.51 | 34 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | kUI/L | AFP | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL2 | 59.857 | 2.1233 | 3.55 | 61.600 | 3.7571 | 6.10 | 0.58 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kUI/L | AFP | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 145.221 | 4.0507 | 2.79 | 149.000 | 9.0890 | 6.10 | 0.46 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kUI/L | AFP | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 144.463 | 6.2361 | 4.32 | 149.000 | 9.0890 | 6.10 | 0.71 | 33 | 4
5/1/2025-5/31/2025 |  | kUI/L | AFP | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL3 | 144.505 | 5.7592 | 3.99 | 149.000 | 9.0890 | 6.10 | 0.65 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | AGHBSI | 0060 - AA-ALLI103 | HBSAG_LEVEL1 | 0.283 | 0.0472 | 16.66 | 0.425 | 0.2125 | 50.00 | 0.33 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | AGHBSI | 0066 - AA-ALLI121 | HBSAG_LEVEL1 | 0.292 | 0.0529 | 18.10 | 0.425 | 0.2125 | 50.00 | 0.36 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | AGHBSI | 0069 - AA-ALLI51- | HBSAG_LEVEL1 | 0.330 | 0.0654 | 19.84 | 0.425 | 0.2125 | 50.00 | 0.40 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | AGHBSI | 0073 - AA-ALLI114 | HBSAG_LEVEL1 | 0.297 | 0.0557 | 18.74 | 0.425 | 0.2125 | 50.00 | 0.37 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | AGHBSI | 0060 - AA-ALLI103 | HBSAG_LEVEL2 | 3.468 | 0.1363 | 3.93 | 3.750 | 0.3750 | 10.00 | 0.39 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | AGHBSI | 0066 - AA-ALLI121 | HBSAG_LEVEL2 | 3.468 | 0.1214 | 3.50 | 3.750 | 0.3750 | 10.00 | 0.35 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | AGHBSI | 0069 - AA-ALLI51- | HBSAG_LEVEL2 | 3.509 | 0.1620 | 4.62 | 3.750 | 0.3750 | 10.00 | 0.46 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | AGHBSI | 0073 - AA-ALLI114 | HBSAG_LEVEL2 | 3.425 | 0.1437 | 4.20 | 3.750 | 0.3750 | 10.00 | 0.42 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 20.641 | 1.0292 | 4.99 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.62 | 64 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 20.682 | 0.8069 | 3.90 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.49 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 21.109 | 1.1834 | 5.61 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.70 | 64 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 20.938 | 1.0191 | 4.87 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.61 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 21.125 | 1.5929 | 7.54 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.94 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 20.560 | 1.2149 | 5.91 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.74 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 20.625 | 1.4342 | 6.95 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.87 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 19.923 | 1.1690 | 5.87 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.73 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 20.700 | 1.5152 | 7.32 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.91 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 22.278 | 1.1616 | 5.21 | 21.000 | 1.6800 | 8.00 | 0.65 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 96.226 | 1.2469 | 1.30 | 96.600 | 4.6855 | 4.85 | 0.27 | 62 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 96.500 | 0.9384 | 0.97 | 96.600 | 4.6855 | 4.85 | 0.20 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 96.814 | 1.2522 | 1.29 | 96.600 | 4.6855 | 4.85 | 0.27 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 96.720 | 0.9044 | 0.94 | 96.600 | 4.6855 | 4.85 | 0.19 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 96.063 | 1.1923 | 1.24 | 96.600 | 4.6855 | 4.85 | 0.26 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 95.660 | 1.1256 | 1.18 | 96.600 | 4.6855 | 4.85 | 0.24 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 94.020 | 1.5477 | 1.65 | 96.600 | 4.6855 | 4.85 | 0.34 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 93.460 | 0.9304 | 1.00 | 96.600 | 4.6855 | 4.85 | 0.21 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 94.857 | 1.3385 | 1.41 | 96.600 | 4.6855 | 4.85 | 0.29 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 98.323 | 1.1658 | 1.19 | 96.600 | 4.6851 | 4.85 | 0.24 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 244.050 | 1.6604 | 0.68 | 246.000 | 11.9316 | 4.85 | 0.14 | 80 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 246.927 | 1.5538 | 0.63 | 246.000 | 11.9316 | 4.85 | 0.13 | 82 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 249.247 | 1.6396 | 0.66 | 246.000 | 11.9316 | 4.85 | 0.14 | 77 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 247.464 | 1.9722 | 0.80 | 246.000 | 11.9316 | 4.85 | 0.16 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 246.241 | 1.8216 | 0.74 | 246.000 | 11.9316 | 4.85 | 0.15 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 245.051 | 1.8423 | 0.75 | 246.000 | 11.9316 | 4.85 | 0.15 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 241.790 | 2.6311 | 1.09 | 246.000 | 11.9316 | 4.85 | 0.22 | 62 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 240.259 | 1.9336 | 0.80 | 246.000 | 11.9316 | 4.85 | 0.17 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 241.050 | 2.1187 | 0.88 | 246.000 | 11.9316 | 4.85 | 0.18 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ALAT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 249.667 | 1.9646 | 0.79 | 246.000 | 11.9310 | 4.85 | 0.16 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 27.127 | 0.3363 | 1.24 | 27.400 | 0.8220 | 3.00 | 0.41 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 27.096 | 0.2977 | 1.10 | 27.400 | 0.8220 | 3.00 | 0.37 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 27.027 | 0.3717 | 1.38 | 27.400 | 0.8220 | 3.00 | 0.46 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 27.116 | 0.3244 | 1.20 | 27.400 | 0.8220 | 3.00 | 0.40 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 27.875 | 0.3342 | 1.20 | 27.400 | 0.8220 | 3.00 | 0.40 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 39.926 | 0.3281 | 0.82 | 39.800 | 0.9955 | 2.50 | 0.33 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 39.959 | 0.1999 | 0.50 | 39.800 | 0.9955 | 2.50 | 0.20 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 39.575 | 0.5006 | 1.27 | 39.800 | 0.9955 | 2.50 | 0.51 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 39.974 | 0.1601 | 0.40 | 39.800 | 0.9955 | 2.50 | 0.16 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 40.318 | 0.5182 | 1.29 | 39.800 | 0.9955 | 2.50 | 0.51 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 53.767 | 0.4997 | 0.93 | 53.950 | 1.0720 | 1.99 | 0.47 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 53.847 | 0.3626 | 0.67 | 53.950 | 1.0720 | 1.99 | 0.34 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 53.367 | 0.5662 | 1.06 | 53.950 | 1.0720 | 1.99 | 0.53 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 53.717 | 0.4552 | 0.85 | 53.950 | 1.0790 | 2.00 | 0.42 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALB | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 54.340 | 0.5865 | 1.08 | 53.950 | 1.0790 | 2.00 | 0.54 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALBD | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 28.127 | 0.8792 | 3.13 | 28.000 | 0.8400 | 3.00 | 1.04 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALBD | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 28.067 | 0.8199 | 2.92 | 28.000 | 0.8400 | 3.00 | 0.97 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALBD | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 40.605 | 0.8670 | 2.14 | 40.000 | 1.0000 | 2.50 | 0.85 | 42 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALBD | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 40.537 | 0.8485 | 2.09 | 40.000 | 1.0000 | 2.50 | 0.84 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALBD | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 56.131 | 1.0608 | 1.89 | 55.500 | 1.1100 | 2.00 | 0.94 | 54 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | ALBD | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 56.323 | 1.5098 | 2.68 | 55.500 | 1.1100 | 2.00 | 1.34 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | APOA | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 1.046 | 0.0102 | 0.98 | 1.040 | 0.0416 | 4.00 | 0.24 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | APOA | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 1.059 | 0.0086 | 0.81 | 1.040 | 0.0416 | 4.00 | 0.20 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | APOA | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 1.640 | 0.0145 | 0.88 | 1.620 | 0.0486 | 3.00 | 0.29 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | APOA | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 1.671 | 0.0130 | 0.78 | 1.620 | 0.0486 | 3.00 | 0.26 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | APOA | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 2.502 | 0.0244 | 0.98 | 2.530 | 0.0632 | 2.50 | 0.39 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | APOA | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 2.546 | 0.0192 | 0.75 | 2.530 | 0.0632 | 2.50 | 0.30 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | APOB | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 0.504 | 0.0087 | 1.72 | 0.500 | 0.0225 | 4.50 | 0.38 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | APOB | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 0.904 | 0.0194 | 2.15 | 0.900 | 0.0315 | 3.50 | 0.61 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | APOB | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 1.283 | 0.0229 | 1.79 | 1.250 | 0.0375 | 3.00 | 0.60 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 34.750 | 0.6530 | 1.88 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.31 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 35.714 | 0.5629 | 1.58 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.26 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 36.299 | 1.1936 | 3.29 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.55 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 36.659 | 0.6168 | 1.68 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.28 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 36.282 | 1.0500 | 2.89 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.48 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 36.100 | 0.8102 | 2.24 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.37 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 35.745 | 0.5232 | 1.46 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.24 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 34.739 | 0.6810 | 1.96 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.33 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 35.830 | 0.6698 | 1.87 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.31 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 36.594 | 0.5599 | 1.53 | 36.000 | 2.1600 | 6.00 | 0.26 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 124.942 | 1.1950 | 0.96 | 127.000 | 3.9116 | 3.08 | 0.31 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 126.982 | 1.1360 | 0.89 | 127.000 | 3.9116 | 3.08 | 0.29 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 128.881 | 1.2189 | 0.95 | 127.000 | 3.9116 | 3.08 | 0.31 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 128.674 | 1.3042 | 1.01 | 127.000 | 3.9116 | 3.08 | 0.33 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 127.452 | 1.0639 | 0.83 | 127.000 | 3.9116 | 3.08 | 0.27 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 127.048 | 0.9615 | 0.76 | 127.000 | 3.9116 | 3.08 | 0.25 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 125.510 | 1.0074 | 0.80 | 127.000 | 3.9116 | 3.08 | 0.26 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 123.913 | 0.9147 | 0.74 | 127.000 | 3.9053 | 3.08 | 0.24 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 125.178 | 1.1340 | 0.91 | 127.000 | 3.9053 | 3.08 | 0.29 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 129.793 | 1.1142 | 0.86 | 127.000 | 3.9116 | 3.08 | 0.28 | 29 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 256.887 | 1.9595 | 0.76 | 265.000 | 8.1620 | 3.08 | 0.25 | 62 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 260.544 | 1.7572 | 0.67 | 265.000 | 8.1620 | 3.08 | 0.22 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 263.114 | 1.5374 | 0.58 | 265.000 | 8.1620 | 3.08 | 0.19 | 70 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 263.543 | 1.9744 | 0.75 | 265.000 | 8.1620 | 3.08 | 0.24 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 260.020 | 1.8084 | 0.70 | 265.000 | 8.1620 | 3.08 | 0.23 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 260.500 | 1.5152 | 0.58 | 265.000 | 8.1620 | 3.08 | 0.19 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 256.724 | 2.2147 | 0.86 | 265.000 | 8.1620 | 3.08 | 0.28 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 254.887 | 1.8878 | 0.74 | 265.000 | 8.1490 | 3.08 | 0.24 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 254.852 | 2.0038 | 0.79 | 265.000 | 8.1490 | 3.08 | 0.26 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | ASAT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 265.892 | 2.3780 | 0.89 | 265.000 | 8.1620 | 3.08 | 0.29 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ASLO | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 67.758 | 3.8765 | 5.72 | 68.000 | 4.0800 | 6.00 | 0.95 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ASLO | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 65.443 | 4.0379 | 6.17 | 68.000 | 4.0800 | 6.00 | 1.03 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ASLO | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 96.785 | 2.6579 | 2.75 | 98.000 | 5.8800 | 6.00 | 0.46 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ASLO | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 97.628 | 4.4923 | 4.60 | 98.000 | 5.8800 | 6.00 | 0.77 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ASLO | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 130.305 | 5.2894 | 4.06 | 140.000 | 8.4000 | 6.00 | 0.68 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ASLO | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 133.581 | 8.0433 | 6.02 | 140.000 | 8.4000 | 6.00 | 1.00 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATG | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL1 | 19.592 | 1.1336 | 5.79 | 19.500 | 0.8385 | 4.30 | 1.35 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATG | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 19.617 | 0.9448 | 4.82 | 19.500 | 0.8385 | 4.30 | 1.12 | 49 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATG | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL2 | 33.062 | 1.7576 | 5.32 | 32.700 | 1.4057 | 4.30 | 1.24 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATG | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 33.069 | 1.0941 | 3.31 | 32.700 | 1.4057 | 4.30 | 0.77 | 42 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATG | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL3 | 54.240 | 2.9898 | 5.51 | 54.000 | 2.3220 | 4.30 | 1.28 | 62 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATG | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 54.759 | 2.5839 | 4.72 | 54.000 | 2.3220 | 4.30 | 1.10 | 57 | 4
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATPO | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL1 | 22.345 | 0.9113 | 4.08 | 21.300 | 1.2141 | 5.70 | 0.72 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATPO | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 22.053 | 0.8694 | 3.94 | 21.300 | 1.2141 | 5.70 | 0.69 | 43 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATPO | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL2 | 39.827 | 1.0790 | 2.71 | 37.000 | 2.1088 | 5.70 | 0.48 | 38 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATPO | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 38.600 | 1.4713 | 3.81 | 37.000 | 2.1088 | 5.70 | 0.67 | 44 | 4
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATPO | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL3 | 51.719 | 1.8322 | 3.54 | 49.000 | 2.7926 | 5.70 | 0.62 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | ATPO | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 50.158 | 2.3731 | 4.73 | 49.000 | 2.7926 | 5.70 | 0.83 | 53 | 7
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 127.565 | 0.9604 | 0.75 | 129.000 | 5.5470 | 4.30 | 0.18 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 128.077 | 1.1917 | 0.93 | 129.000 | 5.5470 | 4.30 | 0.22 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 128.736 | 1.2910 | 1.00 | 129.000 | 5.5470 | 4.30 | 0.23 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 126.908 | 0.7142 | 0.56 | 129.000 | 5.5470 | 4.30 | 0.13 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 127.758 | 1.1038 | 0.86 | 129.000 | 5.5470 | 4.30 | 0.20 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 127.961 | 1.1582 | 0.91 | 129.000 | 5.5470 | 4.30 | 0.21 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 364.518 | 1.6270 | 0.45 | 359.000 | 15.4370 | 4.30 | 0.10 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 363.420 | 2.6675 | 0.73 | 359.000 | 15.4370 | 4.30 | 0.17 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 364.523 | 2.0167 | 0.55 | 359.000 | 15.4370 | 4.30 | 0.13 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 361.943 | 1.0555 | 0.29 | 359.000 | 15.4370 | 4.30 | 0.07 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 362.402 | 1.7133 | 0.47 | 359.000 | 15.4370 | 4.30 | 0.11 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 362.967 | 2.2618 | 0.62 | 359.000 | 15.4370 | 4.30 | 0.14 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 500.698 | 2.3835 | 0.48 | 493.000 | 21.1990 | 4.30 | 0.11 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 498.765 | 3.2316 | 0.65 | 493.000 | 21.1990 | 4.30 | 0.15 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 500.214 | 2.9643 | 0.59 | 493.000 | 21.1990 | 4.30 | 0.14 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 497.903 | 1.9832 | 0.40 | 493.000 | 21.1990 | 4.30 | 0.09 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 497.053 | 3.1452 | 0.63 | 493.000 | 21.1990 | 4.30 | 0.15 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | AU | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 498.935 | 3.0197 | 0.61 | 493.000 | 21.1990 | 4.30 | 0.14 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | AUU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 0.333 | 0.0056 | 1.69 | 0.340 | 0.0143 | 4.20 | 0.40 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | AUU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 0.297 | 0.0050 | 1.69 | 0.310 | 0.0130 | 4.20 | 0.40 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | AUU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 0.340 | 0.0056 | 1.64 | 0.340 | 0.0143 | 4.20 | 0.39 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | AUU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 0.306 | 0.0052 | 1.69 | 0.310 | 0.0130 | 4.20 | 0.40 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | AUU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 1.191 | 0.0104 | 0.88 | 1.200 | 0.0504 | 4.20 | 0.21 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | AUU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 1.120 | 0.0071 | 0.63 | 1.120 | 0.0470 | 4.20 | 0.15 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | AUU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 1.198 | 0.0096 | 0.80 | 1.200 | 0.0504 | 4.20 | 0.19 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | AUU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 1.129 | 0.0064 | 0.57 | 1.120 | 0.0470 | 4.20 | 0.14 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0064 - AA-ALLI71- | B12 MONOP_LEVEL1 | 201.629 | 15.9799 | 7.93 | 185.000 | 18.5000 | 10.00 | 0.79 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0065 - AA-ALLI72- | B12 MONOP_LEVEL1 | 190.242 | 15.0645 | 7.92 | 185.000 | 18.5000 | 10.00 | 0.79 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0066 - AA-ALLI121 | B12 MONOP_LEVEL1 | 187.943 | 16.5777 | 8.82 | 185.000 | 18.5000 | 10.00 | 0.88 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0067 - AA-ALLI131 | B12 MONOP_LEVEL1 | 192.000 | 16.5100 | 8.60 | 185.000 | 18.5000 | 10.00 | 0.86 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0068 - AA-ALLI132 | B12 MONOP_LEVEL1 | 200.674 | 17.1113 | 8.53 | 185.000 | 18.5000 | 10.00 | 0.85 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0069 - AA-ALLI51- | B12 MONOP_LEVEL1 | 195.622 | 20.2640 | 10.36 | 185.000 | 18.5000 | 10.00 | 1.04 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0064 - AA-ALLI71- | B12 MONOP_LEVEL2 | 360.634 | 25.2812 | 7.01 | 335.000 | 26.8000 | 8.00 | 0.88 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0065 - AA-ALLI72- | B12 MONOP_LEVEL2 | 330.188 | 20.0152 | 6.06 | 335.000 | 26.8000 | 8.00 | 0.76 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0066 - AA-ALLI121 | B12 MONOP_LEVEL2 | 350.057 | 22.3461 | 6.38 | 335.000 | 26.8000 | 8.00 | 0.80 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0067 - AA-ALLI131 | B12 MONOP_LEVEL2 | 338.971 | 18.9633 | 5.59 | 335.000 | 26.8000 | 8.00 | 0.70 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0068 - AA-ALLI132 | B12 MONOP_LEVEL2 | 357.000 | 18.6253 | 5.22 | 335.000 | 26.8000 | 8.00 | 0.65 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0069 - AA-ALLI51- | B12 MONOP_LEVEL2 | 330.114 | 19.9717 | 6.05 | 335.000 | 26.8000 | 8.00 | 0.76 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0064 - AA-ALLI71- | B12 MONOP_LEVEL3 | 682.634 | 33.9755 | 4.98 | 675.000 | 54.0000 | 8.00 | 0.62 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0065 - AA-ALLI72- | B12 MONOP_LEVEL3 | 644.892 | 32.2411 | 5.00 | 675.000 | 54.0000 | 8.00 | 0.62 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0066 - AA-ALLI121 | B12 MONOP_LEVEL3 | 665.025 | 32.5052 | 4.89 | 675.000 | 54.0000 | 8.00 | 0.61 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0067 - AA-ALLI131 | B12 MONOP_LEVEL3 | 652.575 | 28.8568 | 4.42 | 675.000 | 54.0000 | 8.00 | 0.55 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0068 - AA-ALLI132 | B12 MONOP_LEVEL3 | 665.130 | 27.0404 | 4.07 | 675.000 | 54.0000 | 8.00 | 0.51 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | B12 | 0069 - AA-ALLI51- | B12 MONOP_LEVEL3 | 645.227 | 37.4848 | 5.81 | 675.000 | 54.0000 | 8.00 | 0.73 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | B2M | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 1.058 | 0.0332 | 3.13 | 1.050 | 0.0420 | 4.00 | 0.78 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | B2M | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 1.047 | 0.0204 | 1.94 | 1.050 | 0.0420 | 4.00 | 0.49 | 50 | 5
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | B2M | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 1.047 | 0.0211 | 2.01 | 1.050 | 0.0420 | 4.00 | 0.50 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | B2M | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 1.461 | 0.0546 | 3.74 | 1.450 | 0.0508 | 3.50 | 1.07 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | B2M | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 1.442 | 0.0586 | 4.06 | 1.450 | 0.0508 | 3.50 | 1.16 | 56 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | B2M | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 1.441 | 0.0591 | 4.10 | 1.450 | 0.0508 | 3.50 | 1.17 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | B2M | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 2.153 | 0.0838 | 3.89 | 2.180 | 0.0763 | 3.50 | 1.11 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | B2M | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 2.175 | 0.0866 | 3.98 | 2.180 | 0.0763 | 3.50 | 1.14 | 65 | 7
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | B2M | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 2.159 | 0.0691 | 3.20 | 2.180 | 0.0763 | 3.50 | 0.91 | 75 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILC | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 6.353 | 0.1391 | 2.19 | 6.810 | 0.6265 | 9.20 | 0.24 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILC | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 6.351 | 0.1483 | 2.33 | 6.810 | 0.6265 | 9.20 | 0.25 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILC | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 19.123 | 0.2753 | 1.44 | 20.300 | 1.8676 | 9.20 | 0.16 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILC | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 18.897 | 0.4289 | 2.27 | 20.300 | 1.8676 | 9.20 | 0.25 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILC | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 41.713 | 0.4927 | 1.18 | 43.000 | 3.9555 | 9.20 | 0.13 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILC | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 40.873 | 0.9551 | 2.34 | 43.000 | 3.9555 | 9.20 | 0.25 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 15.260 | 0.3026 | 1.98 | 15.200 | 0.8360 | 5.50 | 0.36 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 15.231 | 0.1969 | 1.29 | 15.200 | 0.8360 | 5.50 | 0.24 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 15.227 | 0.2503 | 1.64 | 15.200 | 0.8360 | 5.50 | 0.30 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 15.127 | 0.2225 | 1.47 | 15.200 | 0.8360 | 5.50 | 0.27 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 15.224 | 0.2835 | 1.86 | 15.200 | 0.8360 | 5.50 | 0.34 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 49.560 | 0.8133 | 1.64 | 48.800 | 2.6840 | 5.50 | 0.30 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 49.747 | 0.7511 | 1.51 | 48.800 | 2.6840 | 5.50 | 0.27 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 49.487 | 0.6986 | 1.41 | 48.800 | 2.6840 | 5.50 | 0.26 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 49.237 | 0.7628 | 1.55 | 48.800 | 2.6840 | 5.50 | 0.28 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 49.526 | 0.9295 | 1.88 | 48.800 | 2.6840 | 5.50 | 0.34 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 115.042 | 1.5875 | 1.38 | 115.000 | 6.3250 | 5.50 | 0.25 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 115.102 | 1.4440 | 1.25 | 115.000 | 6.3250 | 5.50 | 0.23 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 114.943 | 1.7359 | 1.51 | 115.000 | 6.3250 | 5.50 | 0.27 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 113.992 | 1.9881 | 1.74 | 115.000 | 6.3250 | 5.50 | 0.32 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | BILT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 115.122 | 2.0631 | 1.79 | 115.000 | 6.3250 | 5.50 | 0.33 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | BNP | 0058 - AA-ALLI101 | BNP_LEVEL1 | 87.117 | 4.7010 | 5.40 | 90.000 | 9.0000 | 10.00 | 0.54 | 75 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | BNP | 0063 - AA-ALLI111 | BNP_LEVEL1 | 87.885 | 4.6160 | 5.25 | 90.000 | 9.0000 | 10.00 | 0.53 | 113 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | BNP | 0058 - AA-ALLI101 | BNP_LEVEL2 | 488.843 | 27.9192 | 5.71 | 500.000 | 50.0000 | 10.00 | 0.57 | 76 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | BNP | 0063 - AA-ALLI111 | BNP_LEVEL2 | 490.613 | 21.7053 | 4.42 | 500.000 | 50.0000 | 10.00 | 0.44 | 101 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | BNP | 0058 - AA-ALLI101 | BNP_LEVEL3 | 3348.799 | 119.3506 | 3.56 | 3500.000 | 350.0000 | 10.00 | 0.36 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | BNP | 0063 - AA-ALLI111 | BNP_LEVEL3 | 3412.904 | 75.3850 | 2.21 | 3500.000 | 350.0000 | 10.00 | 0.22 | 103 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C3 | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 0.895 | 0.0077 | 0.86 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.22 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C3 | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 0.892 | 0.0086 | 0.96 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.24 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C3 | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 1.432 | 0.0165 | 1.15 | 1.420 | 0.0426 | 3.00 | 0.38 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C3 | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 1.427 | 0.0147 | 1.03 | 1.420 | 0.0426 | 3.00 | 0.34 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C3 | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 1.992 | 0.0190 | 0.96 | 2.000 | 0.0500 | 2.50 | 0.38 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C3 | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 1.996 | 0.0210 | 1.05 | 2.000 | 0.0500 | 2.50 | 0.42 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C4 | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 0.168 | 0.0023 | 1.35 | 0.169 | 0.0068 | 4.00 | 0.34 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C4 | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 0.168 | 0.0021 | 1.27 | 0.169 | 0.0068 | 4.00 | 0.32 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C4 | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 0.244 | 0.0026 | 1.05 | 0.242 | 0.0073 | 3.00 | 0.35 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C4 | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 0.243 | 0.0025 | 1.02 | 0.242 | 0.0073 | 3.00 | 0.34 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C4 | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 0.357 | 0.0039 | 1.09 | 0.356 | 0.0089 | 2.50 | 0.44 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | C4 | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 0.358 | 0.0029 | 0.81 | 0.356 | 0.0089 | 2.50 | 0.33 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 1.592 | 0.0110 | 0.69 | 1.620 | 0.0259 | 1.60 | 0.43 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 1.613 | 0.0085 | 0.52 | 1.620 | 0.0259 | 1.60 | 0.33 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 1.607 | 0.0132 | 0.82 | 1.620 | 0.0259 | 1.60 | 0.51 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 1.607 | 0.0118 | 0.73 | 1.620 | 0.0259 | 1.60 | 0.46 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 1.608 | 0.0075 | 0.47 | 1.620 | 0.0259 | 1.60 | 0.29 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 1.632 | 0.0348 | 2.13 | 1.620 | 0.0259 | 1.60 | 1.33 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 1.611 | 0.0180 | 1.12 | 1.620 | 0.0259 | 1.60 | 0.70 | 25 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 2.408 | 0.0156 | 0.65 | 2.440 | 0.0390 | 1.60 | 0.40 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 2.440 | 0.0152 | 0.62 | 2.440 | 0.0390 | 1.60 | 0.39 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 2.421 | 0.0187 | 0.77 | 2.440 | 0.0390 | 1.60 | 0.48 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 2.421 | 0.0181 | 0.75 | 2.440 | 0.0390 | 1.60 | 0.47 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 2.415 | 0.0106 | 0.44 | 2.440 | 0.0390 | 1.60 | 0.27 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 2.445 | 0.0221 | 0.90 | 2.440 | 0.0390 | 1.60 | 0.57 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 2.440 | 0.0274 | 1.12 | 2.440 | 0.0390 | 1.60 | 0.70 | 23 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 2.965 | 0.0181 | 0.61 | 2.980 | 0.0477 | 1.60 | 0.38 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 2.998 | 0.0143 | 0.48 | 2.980 | 0.0477 | 1.60 | 0.30 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 2.965 | 0.0219 | 0.74 | 2.980 | 0.0477 | 1.60 | 0.46 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 2.985 | 0.0150 | 0.50 | 2.980 | 0.0477 | 1.60 | 0.31 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 2.958 | 0.0176 | 0.59 | 2.980 | 0.0477 | 1.60 | 0.37 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 3.000 | 0.0221 | 0.74 | 2.980 | 0.0477 | 1.60 | 0.46 | 48 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CA | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 3.014 | 0.0258 | 0.86 | 2.980 | 0.0477 | 1.60 | 0.54 | 24 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA125 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 15.646 | 0.5300 | 3.39 | 15.400 | 1.3860 | 9.00 | 0.38 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA125 | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 15.634 | 0.6814 | 4.36 | 15.400 | 1.3860 | 9.00 | 0.48 | 32 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA125 | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL1 | 15.739 | 0.6228 | 3.96 | 15.400 | 1.3860 | 9.00 | 0.44 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA125 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 43.016 | 1.0550 | 2.45 | 41.700 | 2.9190 | 7.00 | 0.35 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA125 | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 42.036 | 1.6089 | 3.83 | 41.700 | 2.9190 | 7.00 | 0.55 | 33 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA125 | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL2 | 43.485 | 1.2689 | 2.92 | 41.700 | 2.9190 | 7.00 | 0.42 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA125 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 91.972 | 1.8570 | 2.02 | 90.000 | 6.3000 | 7.00 | 0.29 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA125 | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 90.531 | 3.8398 | 4.24 | 90.000 | 6.3000 | 7.00 | 0.61 | 39 | 4
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA125 | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL3 | 93.182 | 3.2807 | 3.52 | 90.000 | 6.3000 | 7.00 | 0.50 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA153 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 11.256 | 1.0049 | 8.93 | 11.800 | 1.0620 | 9.00 | 0.99 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA153 | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 11.313 | 0.4988 | 4.41 | 11.800 | 1.0620 | 9.00 | 0.49 | 30 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA153 | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL1 | 11.575 | 0.3802 | 3.28 | 11.800 | 1.0620 | 9.00 | 0.36 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA153 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 32.239 | 1.6713 | 5.18 | 32.000 | 2.2400 | 7.00 | 0.74 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA153 | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 31.776 | 1.2978 | 4.08 | 32.000 | 2.2400 | 7.00 | 0.58 | 33 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA153 | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL2 | 32.015 | 1.1623 | 3.63 | 32.000 | 2.2400 | 7.00 | 0.52 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA153 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 65.852 | 2.6897 | 4.08 | 66.000 | 4.6200 | 7.00 | 0.58 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA153 | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 64.060 | 3.9912 | 6.23 | 66.000 | 4.6200 | 7.00 | 0.89 | 35 | 4
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA153 | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL3 | 64.856 | 3.4355 | 5.30 | 66.000 | 4.6200 | 7.00 | 0.76 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA199 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 37.147 | 2.0860 | 5.62 | 37.600 | 4.5120 | 12.00 | 0.47 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA199 | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 35.071 | 2.1936 | 6.25 | 37.600 | 4.5120 | 12.00 | 0.52 | 33 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA199 | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL1 | 35.629 | 1.7996 | 5.05 | 37.600 | 4.5120 | 12.00 | 0.42 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA199 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 59.608 | 3.9967 | 6.70 | 61.600 | 6.1600 | 10.00 | 0.67 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA199 | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 56.041 | 3.4379 | 6.13 | 61.600 | 6.1600 | 10.00 | 0.61 | 32 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA199 | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL2 | 57.250 | 3.5949 | 6.28 | 61.600 | 6.1600 | 10.00 | 0.63 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA199 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 173.709 | 10.5567 | 6.08 | 172.000 | 17.2000 | 10.00 | 0.61 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA199 | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 161.021 | 13.4687 | 8.36 | 172.000 | 17.2000 | 10.00 | 0.84 | 35 | 4
5/1/2025-5/31/2025 |  | kU/L | CA199 | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL3 | 162.515 | 10.1844 | 6.27 | 172.000 | 17.2000 | 10.00 | 0.63 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CARBA | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 4.789 | 0.2242 | 4.68 | 4.600 | 0.3036 | 6.60 | 0.71 | 19 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CARBA | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 4.873 | 0.2372 | 4.87 | 4.600 | 0.3036 | 6.60 | 0.74 | 21 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CARBA | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 8.511 | 0.4223 | 4.96 | 8.290 | 0.5471 | 6.60 | 0.75 | 19 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CARBA | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 8.440 | 0.4179 | 4.95 | 8.290 | 0.5471 | 6.60 | 0.75 | 18 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CARBA | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 12.572 | 0.5422 | 4.31 | 12.300 | 0.8118 | 6.60 | 0.65 | 20 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CARBA | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 12.234 | 0.4132 | 3.38 | 12.300 | 0.8118 | 6.60 | 0.51 | 26 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CAU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 1.599 | 0.0190 | 1.19 | 1.615 | 0.0323 | 2.00 | 0.59 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CAU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 1.694 | 0.0257 | 1.52 | 1.700 | 0.0340 | 2.00 | 0.76 | 12 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CAU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 1.593 | 0.0214 | 1.34 | 1.615 | 0.0323 | 2.00 | 0.67 | 63 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CAU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 1.675 | 0.0163 | 0.98 | 1.700 | 0.0340 | 2.00 | 0.49 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CAU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 3.159 | 0.0202 | 0.64 | 3.180 | 0.0636 | 2.00 | 0.32 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CAU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 3.447 | 0.0271 | 0.79 | 3.400 | 0.0680 | 2.00 | 0.39 | 12 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CAU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 3.135 | 0.0249 | 0.80 | 3.180 | 0.0636 | 2.00 | 0.40 | 64 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CAU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 3.404 | 0.0242 | 0.71 | 3.400 | 0.0680 | 2.00 | 0.36 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 69.914 | 1.2919 | 1.85 | 68.700 | 2.0610 | 3.00 | 0.62 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 67.875 | 0.9755 | 1.44 | 68.700 | 2.0610 | 3.00 | 0.48 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 69.935 | 0.8920 | 1.28 | 68.700 | 2.0610 | 3.00 | 0.43 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 68.000 | 0.9682 | 1.42 | 68.700 | 2.0610 | 3.00 | 0.47 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 224.313 | 1.7309 | 0.77 | 220.000 | 6.6000 | 3.00 | 0.26 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 220.500 | 1.7961 | 0.81 | 220.000 | 6.6000 | 3.00 | 0.27 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 222.583 | 1.7300 | 0.78 | 220.000 | 6.6000 | 3.00 | 0.26 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 219.441 | 1.3749 | 0.63 | 220.000 | 6.6000 | 3.00 | 0.21 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 439.738 | 2.5091 | 0.57 | 435.000 | 10.8750 | 2.50 | 0.23 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 432.806 | 2.2145 | 0.51 | 435.000 | 10.8750 | 2.50 | 0.20 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 437.767 | 2.0335 | 0.46 | 435.000 | 10.8750 | 2.50 | 0.19 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | CK | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 429.854 | 4.1265 | 0.96 | 435.000 | 10.8750 | 2.50 | 0.38 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 84.864 | 0.7342 | 0.87 | 85.600 | 1.1133 | 1.30 | 0.67 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 84.977 | 0.2631 | 0.31 | 85.600 | 1.1133 | 1.30 | 0.24 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 84.894 | 0.3750 | 0.44 | 85.600 | 1.1133 | 1.30 | 0.34 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 85.717 | 0.6205 | 0.72 | 85.600 | 1.1133 | 1.30 | 0.56 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 85.214 | 0.4704 | 0.55 | 85.600 | 1.1133 | 1.30 | 0.42 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 84.651 | 0.4822 | 0.57 | 85.600 | 1.1133 | 1.30 | 0.44 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 85.146 | 0.4608 | 0.54 | 85.600 | 1.1133 | 1.30 | 0.42 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 85.083 | 0.6131 | 0.72 | 85.600 | 1.1133 | 1.30 | 0.55 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 85.122 | 0.3997 | 0.47 | 85.600 | 1.1133 | 1.30 | 0.36 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 84.846 | 0.4641 | 0.55 | 84.500 | 1.0985 | 1.30 | 0.42 | 26 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 96.524 | 0.5516 | 0.57 | 97.000 | 1.2615 | 1.30 | 0.44 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 96.279 | 0.4539 | 0.47 | 97.000 | 1.2615 | 1.30 | 0.36 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 96.809 | 0.3977 | 0.41 | 97.000 | 1.2615 | 1.30 | 0.32 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 97.196 | 0.8061 | 0.83 | 97.000 | 1.2615 | 1.30 | 0.64 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 96.609 | 0.6490 | 0.67 | 97.000 | 1.2615 | 1.30 | 0.52 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 96.146 | 0.4608 | 0.48 | 97.000 | 1.2615 | 1.30 | 0.37 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 96.667 | 0.5703 | 0.59 | 97.000 | 1.2615 | 1.30 | 0.45 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 96.585 | 0.5906 | 0.61 | 97.000 | 1.2615 | 1.30 | 0.47 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 96.805 | 0.4012 | 0.41 | 97.000 | 1.2615 | 1.30 | 0.32 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 96.091 | 0.4264 | 0.44 | 97.000 | 1.2610 | 1.30 | 0.34 | 22 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 108.289 | 0.6613 | 0.61 | 109.000 | 1.4175 | 1.30 | 0.47 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 108.000 | 0.2887 | 0.27 | 109.000 | 1.4175 | 1.30 | 0.21 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 108.588 | 0.4971 | 0.46 | 109.000 | 1.4175 | 1.30 | 0.35 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 108.800 | 0.8330 | 0.77 | 109.000 | 1.4175 | 1.30 | 0.59 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 108.382 | 0.5929 | 0.55 | 109.000 | 1.4175 | 1.30 | 0.42 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 107.809 | 0.5763 | 0.53 | 109.000 | 1.4175 | 1.30 | 0.41 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 108.471 | 0.5041 | 0.46 | 109.000 | 1.4175 | 1.30 | 0.36 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 108.491 | 0.6968 | 0.64 | 109.000 | 1.4175 | 1.30 | 0.49 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 108.731 | 0.5282 | 0.49 | 109.000 | 1.4175 | 1.30 | 0.37 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CL | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 107.769 | 0.4297 | 0.40 | 109.000 | 1.4170 | 1.30 | 0.31 | 26 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CLU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 89.955 | 0.5055 | 0.56 | 89.600 | 1.3445 | 1.50 | 0.37 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CLU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 86.636 | 0.5045 | 0.58 | 86.800 | 1.3025 | 1.50 | 0.39 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CLU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 89.693 | 0.5921 | 0.66 | 89.600 | 1.3445 | 1.50 | 0.44 | 75 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CLU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 86.231 | 0.7250 | 0.84 | 86.800 | 1.3025 | 1.50 | 0.56 | 13 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CLU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 200.836 | 1.0090 | 0.50 | 200.000 | 3.0000 | 1.50 | 0.33 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CLU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 180.818 | 0.9816 | 0.54 | 182.000 | 2.7300 | 1.50 | 0.36 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CLU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 203.135 | 1.5644 | 0.77 | 200.000 | 3.0000 | 1.50 | 0.51 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CLU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 182.308 | 2.9548 | 1.62 | 182.000 | 2.7300 | 1.50 | 1.08 | 13 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | CMVG | 0059 - AA-ALLI102 | CMV IGG_LEVEL1 | 0.011 | 0.0383 | 344.44 | 1.550 | 0.7750 | 50.00 | 6.89 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | CMVG | 0062 - AA-ALLI82- | CMV IGG_LEVEL1 | 0.047 | 0.0973 | 206.23 | 1.550 | 0.7750 | 50.00 | 4.12 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | CMVG | 0067 - AA-ALLI131 | CMV IGG_LEVEL1 | 0.032 | 0.1130 | 351.52 | 1.550 | 0.7750 | 50.00 | 7.03 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | CMVG | 0059 - AA-ALLI102 | CMV IGG_LEVEL2 | 27.574 | 1.6188 | 5.87 | 29.000 | 2.9000 | 10.00 | 0.59 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | CMVG | 0062 - AA-ALLI82- | CMV IGG_LEVEL2 | 29.909 | 1.3248 | 4.43 | 29.000 | 2.9000 | 10.00 | 0.44 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/mL | CMVG | 0067 - AA-ALLI131 | CMV IGG_LEVEL2 | 27.709 | 1.1173 | 4.03 | 29.000 | 2.9000 | 10.00 | 0.40 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | CMVMI | 0059 - AA-ALLI102 | CMV IGM_LEVEL1 | 0.180 | 0.0386 | 21.50 | 0.240 | 0.1200 | 50.00 | 0.43 | 49 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | CMVMI | 0062 - AA-ALLI82- | CMV IGM_LEVEL1 | 0.194 | 0.0414 | 21.36 | 0.240 | 0.1200 | 50.00 | 0.43 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | CMVMI | 0067 - AA-ALLI131 | CMV IGM_LEVEL1 | 0.205 | 0.0086 | 4.20 | 0.200 | 0.0500 | 25.00 | 0.17 | 30 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | CMVMI | 0067 - AA-ALLI131 | CMV IGM_LEVEL1 | 0.199 | 0.0616 | 30.98 | 0.240 | 0.1200 | 50.00 | 0.62 | 25 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | CMVMI | 0059 - AA-ALLI102 | CMV IGM_LEVEL2 | 2.265 | 0.0976 | 4.31 | 2.300 | 0.2300 | 10.00 | 0.43 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | CMVMI | 0062 - AA-ALLI82- | CMV IGM_LEVEL2 | 2.377 | 0.0845 | 3.56 | 2.300 | 0.2300 | 10.00 | 0.36 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | CMVMI | 0067 - AA-ALLI131 | CMV IGM_LEVEL2 | 2.359 | 0.1098 | 4.65 | 2.300 | 0.2300 | 10.00 | 0.47 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | COR | 0060 - AA-ALLI103 | TPIA_LEVEL1 | 125.650 | 3.6598 | 2.91 | 127.000 | 9.6520 | 7.60 | 0.38 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | COR | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 131.395 | 8.0294 | 6.11 | 127.000 | 9.6520 | 7.60 | 0.80 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | COR | 0067 - AA-ALLI131 | TPIA_LEVEL1 | 132.200 | 4.2058 | 3.18 | 127.000 | 9.6520 | 7.60 | 0.42 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | COR | 0060 - AA-ALLI103 | TPIA_LEVEL2 | 373.654 | 9.2281 | 2.47 | 376.000 | 28.5760 | 7.60 | 0.32 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | COR | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 382.158 | 9.0104 | 2.36 | 376.000 | 28.5760 | 7.60 | 0.31 | 38 | 4
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | COR | 0067 - AA-ALLI131 | TPIA_LEVEL2 | 395.079 | 13.6816 | 3.46 | 376.000 | 28.5760 | 7.60 | 0.46 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | COR | 0060 - AA-ALLI103 | TPIA_LEVEL3 | 875.495 | 19.4922 | 2.23 | 899.000 | 68.3240 | 7.60 | 0.29 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | COR | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 899.269 | 43.2170 | 4.81 | 899.000 | 68.3240 | 7.60 | 0.63 | 42 | 6
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | COR | 0067 - AA-ALLI131 | TPIA_LEVEL3 | 916.128 | 35.2126 | 3.84 | 899.000 | 68.3240 | 7.60 | 0.51 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | Ua/mL | COVIGI | 0066 - AA-ALLI121 | COVID19NEG_LEVEL1 | 4.860 | 1.0347 | 21.29 | 3.800 | 1.9000 | 50.00 | 0.43 | 62 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | Ua/mL | COVIGI | 0066 - AA-ALLI121 | COVID19POS_LEVEL2 | 6574.964 | 512.6897 | 7.80 | 6792.000 | 1018.8000 | 15.00 | 0.52 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 65.492 | 0.7687 | 1.17 | 66.200 | 1.9860 | 3.00 | 0.39 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 65.488 | 0.7331 | 1.12 | 66.200 | 1.9860 | 3.00 | 0.37 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 65.898 | 0.7673 | 1.16 | 66.200 | 1.9860 | 3.00 | 0.39 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 65.780 | 0.8654 | 1.32 | 66.200 | 1.9860 | 3.00 | 0.44 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 65.136 | 0.6967 | 1.07 | 66.200 | 1.9860 | 3.00 | 0.36 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 66.081 | 0.8146 | 1.23 | 66.200 | 1.9860 | 3.00 | 0.41 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 65.498 | 0.9847 | 1.50 | 66.200 | 1.9860 | 3.00 | 0.50 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 65.658 | 0.8654 | 1.32 | 66.200 | 1.9860 | 3.00 | 0.44 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 65.110 | 1.0373 | 1.59 | 66.200 | 1.9290 | 2.91 | 0.55 | 63 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 65.948 | 1.0727 | 1.63 | 66.200 | 1.9860 | 3.00 | 0.54 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 176.341 | 13.2226 | 7.50 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 3.33 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 178.407 | 0.8114 | 0.45 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 0.20 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 178.502 | 0.8558 | 0.48 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 0.21 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 177.159 | 1.3665 | 0.77 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 0.34 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 176.760 | 1.2989 | 0.73 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 0.33 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 177.882 | 0.7970 | 0.45 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 0.20 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 177.245 | 1.1270 | 0.64 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 0.28 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 177.438 | 1.3443 | 0.76 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 0.34 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 177.008 | 1.1822 | 0.67 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 0.30 | 63 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 178.970 | 1.8512 | 1.03 | 179.000 | 4.0275 | 2.25 | 0.46 | 27 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 469.097 | 1.9891 | 0.42 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.35 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 468.534 | 2.0762 | 0.44 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.37 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 470.432 | 2.1531 | 0.46 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.38 | 65 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 467.467 | 3.7320 | 0.80 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.67 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 466.093 | 2.4339 | 0.52 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.44 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 468.755 | 2.0731 | 0.44 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.37 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 465.883 | 2.3447 | 0.50 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.42 | 63 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 467.725 | 2.5057 | 0.54 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.45 | 73 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 467.573 | 2.3206 | 0.50 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.41 | 82 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | CR | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 471.091 | 3.2080 | 0.68 | 472.000 | 5.6640 | 1.20 | 0.57 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 3.400 | 0.0968 | 2.85 | 3.400 | 0.2040 | 6.00 | 0.47 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 3.434 | 0.1748 | 5.09 | 3.400 | 0.2040 | 6.00 | 0.85 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 3.433 | 0.0837 | 2.44 | 3.400 | 0.2040 | 6.00 | 0.41 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 3.439 | 0.0891 | 2.59 | 3.400 | 0.2040 | 6.00 | 0.43 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 3.369 | 0.0975 | 2.89 | 3.400 | 0.2040 | 6.00 | 0.48 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 3.389 | 0.1088 | 3.21 | 3.400 | 0.2040 | 6.00 | 0.54 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 3.441 | 0.1024 | 2.98 | 3.400 | 0.2040 | 6.00 | 0.50 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 9.927 | 0.2553 | 2.57 | 10.000 | 0.2999 | 3.00 | 0.86 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 10.066 | 0.1340 | 1.33 | 10.000 | 0.2999 | 3.00 | 0.44 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 10.038 | 0.1515 | 1.51 | 10.000 | 0.2999 | 3.00 | 0.50 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 9.908 | 0.1707 | 1.72 | 10.000 | 0.2999 | 3.00 | 0.57 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 9.880 | 0.1829 | 1.85 | 10.000 | 0.2999 | 3.00 | 0.62 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 9.857 | 0.3053 | 3.10 | 10.000 | 0.2999 | 3.00 | 1.03 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 10.037 | 0.1720 | 1.71 | 10.000 | 0.2999 | 3.00 | 0.57 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 32.424 | 0.4746 | 1.46 | 32.400 | 0.8097 | 2.50 | 0.59 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 32.220 | 0.4152 | 1.29 | 32.400 | 0.8097 | 2.50 | 0.52 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 32.498 | 0.7162 | 2.20 | 32.400 | 0.8097 | 2.50 | 0.88 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 32.656 | 0.4400 | 1.35 | 32.400 | 0.8097 | 2.50 | 0.54 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 32.871 | 0.4683 | 1.42 | 32.400 | 0.8097 | 2.50 | 0.57 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 32.322 | 0.5747 | 1.78 | 32.400 | 0.8097 | 2.50 | 0.71 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | CRP | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 32.424 | 0.4860 | 1.50 | 32.400 | 0.8097 | 2.50 | 0.60 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 5.064 | 0.0344 | 0.68 | 5.190 | 0.1295 | 2.50 | 0.27 | 77 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 5.014 | 0.0267 | 0.53 | 5.200 | 0.1298 | 2.50 | 0.21 | 10 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 5.121 | 0.0530 | 1.04 | 5.190 | 0.1295 | 2.50 | 0.42 | 71 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 5.090 | 0.0297 | 0.58 | 5.200 | 0.1298 | 2.50 | 0.23 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL1 | 5.102 | 0.0440 | 0.86 | 5.190 | 0.1295 | 2.50 | 0.35 | 70 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL1 | 5.042 | 0.0391 | 0.77 | 5.200 | 0.1298 | 2.50 | 0.31 | 16 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 5.125 | 0.0298 | 0.58 | 5.190 | 0.1295 | 2.50 | 0.23 | 81 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 5.092 | 0.0248 | 0.49 | 5.200 | 0.1298 | 2.50 | 0.20 | 13 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 11.324 | 0.1032 | 0.91 | 11.590 | 0.2902 | 2.50 | 0.36 | 76 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 10.773 | 0.0751 | 0.70 | 11.000 | 0.2755 | 2.50 | 0.28 | 10 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 11.452 | 0.1157 | 1.01 | 11.590 | 0.2902 | 2.50 | 0.40 | 71 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 10.921 | 0.0566 | 0.52 | 11.000 | 0.2755 | 2.50 | 0.21 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL2 | 11.412 | 0.0954 | 0.84 | 11.590 | 0.2902 | 2.50 | 0.33 | 70 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL2 | 10.821 | 0.0587 | 0.54 | 11.000 | 0.2755 | 2.50 | 0.22 | 16 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 11.441 | 0.0747 | 0.65 | 11.590 | 0.2902 | 2.50 | 0.26 | 81 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CRU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 10.931 | 0.0439 | 0.40 | 11.000 | 0.2755 | 2.50 | 0.16 | 13 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 2.686 | 0.0242 | 0.90 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.45 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 2.671 | 0.0185 | 0.69 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.35 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 2.677 | 0.0211 | 0.79 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.39 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 2.642 | 0.0204 | 0.77 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.39 | 30 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 2.650 | 0.0258 | 0.97 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.49 | 30 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 2.642 | 0.0242 | 0.92 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.46 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 2.614 | 0.0296 | 1.13 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.57 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 2.640 | 0.0168 | 0.64 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.32 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 2.647 | 0.0189 | 0.71 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.36 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 2.672 | 0.0208 | 0.78 | 2.650 | 0.0530 | 2.00 | 0.39 | 24 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 4.628 | 0.0451 | 0.97 | 4.610 | 0.0924 | 2.00 | 0.49 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 4.619 | 0.0444 | 0.96 | 4.610 | 0.0924 | 2.00 | 0.48 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 4.617 | 0.0320 | 0.69 | 4.610 | 0.0924 | 2.00 | 0.35 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 4.584 | 0.0270 | 0.59 | 4.610 | 0.0924 | 2.00 | 0.29 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 4.607 | 0.0398 | 0.86 | 4.610 | 0.0924 | 2.00 | 0.43 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 4.574 | 0.0378 | 0.83 | 4.610 | 0.0924 | 2.00 | 0.41 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 4.544 | 0.0273 | 0.60 | 4.610 | 0.0924 | 2.00 | 0.30 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 4.593 | 0.0224 | 0.49 | 4.610 | 0.0924 | 2.00 | 0.24 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 4.605 | 0.0351 | 0.76 | 4.610 | 0.0924 | 2.00 | 0.38 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 4.630 | 0.0254 | 0.55 | 4.610 | 0.0922 | 2.00 | 0.27 | 21 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 6.727 | 0.0548 | 0.81 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.41 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 6.719 | 0.0471 | 0.70 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.35 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 6.706 | 0.0342 | 0.51 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.26 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 6.677 | 0.0400 | 0.60 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.30 | 39 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 6.723 | 0.0435 | 0.65 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.32 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 6.673 | 0.0566 | 0.85 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.42 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 6.643 | 0.0452 | 0.68 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.34 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 6.704 | 0.0331 | 0.49 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.25 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 6.702 | 0.0446 | 0.67 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.33 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | CT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 6.735 | 0.0355 | 0.53 | 6.690 | 0.1338 | 2.00 | 0.26 | 24 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | DIGO | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 0.672 | 0.0194 | 2.88 | 0.620 | 0.0496 | 8.00 | 0.36 | 17 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | DIGO | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 0.695 | 0.0561 | 8.07 | 0.620 | 0.0496 | 8.00 | 1.01 | 29 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | DIGO | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 1.833 | 0.0191 | 1.04 | 1.800 | 0.0900 | 5.00 | 0.21 | 17 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | DIGO | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 1.831 | 0.0784 | 4.28 | 1.800 | 0.0900 | 5.00 | 0.86 | 23 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | DIGO | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 3.246 | 0.0429 | 1.32 | 3.100 | 0.1240 | 4.00 | 0.33 | 20 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | DIGO | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 3.245 | 0.0998 | 3.07 | 3.100 | 0.1240 | 4.00 | 0.77 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | E2 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 232.818 | 23.5177 | 10.10 | 234.000 | 23.4000 | 10.00 | 1.01 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | E2 | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 232.561 | 24.4080 | 10.50 | 234.000 | 23.4000 | 10.00 | 1.05 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | E2 | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL1 | 244.905 | 38.1568 | 15.58 | 234.000 | 23.4000 | 10.00 | 1.56 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | E2 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 677.340 | 31.6316 | 4.67 | 640.000 | 38.4000 | 6.00 | 0.78 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | E2 | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 671.902 | 21.6481 | 3.22 | 640.000 | 38.4000 | 6.00 | 0.54 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | E2 | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL2 | 688.816 | 37.7567 | 5.48 | 640.000 | 38.4000 | 6.00 | 0.91 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | E2 | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 1387.522 | 48.9615 | 3.53 | 1390.000 | 83.4000 | 6.00 | 0.59 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | E2 | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 1424.170 | 39.6229 | 2.78 | 1390.000 | 83.4000 | 6.00 | 0.46 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | E2 | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL3 | 1455.745 | 58.2892 | 4.00 | 1390.000 | 83.4000 | 6.00 | 0.67 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | EBNAI | 0060 - AA-ALLI103 | EBV EBNA-1_LEVEL1 | 0.013 | 0.0056 | 41.79 | 0.245 | 0.1225 | 50.00 | 0.84 | 71 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | EBNAI | 0069 - AA-ALLI51- | EBV EBNA-1_LEVEL1 | 0.010 | 0.0000 | 0.00 | 0.245 | 0.1225 | 50.00 | 0.00 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | EBNAI | 0060 - AA-ALLI103 | EBV EBNA-1_LEVEL2 | 2.806 | 0.0642 | 2.29 | 2.730 | 0.2730 | 10.00 | 0.23 | 71 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | EBNAI | 0069 - AA-ALLI51- | EBV EBNA-1_LEVEL2 | 2.871 | 0.0710 | 2.47 | 2.730 | 0.2730 | 10.00 | 0.25 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 17.558 | 0.1651 | 0.94 | 17.500 | 0.7000 | 4.00 | 0.24 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 17.518 | 0.1660 | 0.95 | 17.500 | 0.7000 | 4.00 | 0.24 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 17.534 | 0.1878 | 1.07 | 17.500 | 0.7000 | 4.00 | 0.27 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 17.508 | 0.1783 | 1.02 | 17.500 | 0.7000 | 4.00 | 0.25 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 27.966 | 0.1744 | 0.62 | 27.600 | 0.6900 | 2.50 | 0.25 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 27.836 | 0.1495 | 0.54 | 27.600 | 0.6900 | 2.50 | 0.21 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 27.674 | 0.2077 | 0.75 | 27.600 | 0.6900 | 2.50 | 0.30 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 27.566 | 0.1346 | 0.49 | 27.600 | 0.6900 | 2.50 | 0.20 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 37.529 | 0.2052 | 0.55 | 37.400 | 0.7480 | 2.00 | 0.27 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 37.436 | 0.1614 | 0.43 | 37.400 | 0.7480 | 2.00 | 0.22 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 37.342 | 0.1750 | 0.47 | 37.400 | 0.7480 | 2.00 | 0.23 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | FER | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 37.516 | 0.3733 | 1.00 | 37.400 | 0.7480 | 2.00 | 0.50 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL1 | 27.538 | 1.0597 | 3.85 | 26.400 | 1.8480 | 7.00 | 0.55 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0060 - AA-ALLI103 | TPIA_LEVEL1 | 27.363 | 1.2612 | 4.61 | 26.400 | 1.8480 | 7.00 | 0.66 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 27.406 | 1.3389 | 4.89 | 26.400 | 1.8480 | 7.00 | 0.70 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0062 - AA-ALLI82- | TPIA_LEVEL1 | 27.331 | 1.3020 | 4.76 | 26.400 | 1.8480 | 7.00 | 0.68 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL1 | 27.784 | 1.1818 | 4.25 | 26.400 | 1.8480 | 7.00 | 0.61 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0066 - AA-ALLI121 | TPIA_LEVEL1 | 27.538 | 1.2896 | 4.68 | 26.400 | 1.8480 | 7.00 | 0.67 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0073 - AA-ALLI114 | TPIA_LEVEL1 | 27.794 | 1.0607 | 3.82 | 26.400 | 1.8480 | 7.00 | 0.55 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL2 | 170.497 | 6.9797 | 4.09 | 171.000 | 10.2600 | 6.00 | 0.68 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0060 - AA-ALLI103 | TPIA_LEVEL2 | 164.840 | 6.2676 | 3.80 | 171.000 | 10.2600 | 6.00 | 0.63 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 167.529 | 5.8244 | 3.48 | 171.000 | 10.2600 | 6.00 | 0.58 | 38 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0062 - AA-ALLI82- | TPIA_LEVEL2 | 164.185 | 8.1354 | 4.96 | 171.000 | 10.2600 | 6.00 | 0.83 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL2 | 172.257 | 5.8959 | 3.42 | 171.000 | 10.2600 | 6.00 | 0.57 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0066 - AA-ALLI121 | TPIA_LEVEL2 | 167.339 | 6.4787 | 3.87 | 171.000 | 10.2600 | 6.00 | 0.65 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0073 - AA-ALLI114 | TPIA_LEVEL2 | 168.597 | 6.0125 | 3.57 | 171.000 | 10.2600 | 6.00 | 0.59 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL3 | 404.550 | 20.9648 | 5.18 | 420.000 | 25.2000 | 6.00 | 0.86 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0060 - AA-ALLI103 | TPIA_LEVEL3 | 395.356 | 17.1043 | 4.33 | 420.000 | 25.2000 | 6.00 | 0.72 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 394.107 | 21.9532 | 5.57 | 420.000 | 25.2000 | 6.00 | 0.93 | 46 | 3
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0062 - AA-ALLI82- | TPIA_LEVEL3 | 395.879 | 24.7927 | 6.26 | 420.000 | 25.2000 | 6.00 | 1.04 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL3 | 424.625 | 21.4920 | 5.06 | 420.000 | 25.2000 | 6.00 | 0.84 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0066 - AA-ALLI121 | TPIA_LEVEL3 | 415.351 | 25.3752 | 6.11 | 420.000 | 25.2000 | 6.00 | 1.02 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | FERR | 0073 - AA-ALLI114 | TPIA_LEVEL3 | 412.028 | 17.9021 | 4.34 | 420.000 | 25.2000 | 6.00 | 0.72 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0064 - AA-ALLI71- | FOLATES_LEVEL1 | 8.382 | 0.6631 | 7.91 | 8.800 | 1.1616 | 13.20 | 0.60 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0065 - AA-ALLI72- | FOLATES_LEVEL1 | 8.682 | 0.6078 | 7.00 | 8.800 | 1.1616 | 13.20 | 0.53 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0066 - AA-ALLI121 | FOLATES_LEVEL1 | 8.604 | 0.3644 | 4.24 | 8.800 | 1.1616 | 13.20 | 0.32 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0067 - AA-ALLI131 | FOLATES_LEVEL1 | 8.952 | 0.6698 | 7.48 | 8.800 | 1.1616 | 13.20 | 0.57 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0068 - AA-ALLI132 | FOLATES_LEVEL1 | 8.603 | 0.5371 | 6.24 | 8.800 | 1.1616 | 13.20 | 0.47 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0069 - AA-ALLI51- | FOLATES_LEVEL1 | 9.038 | 0.5509 | 6.10 | 8.800 | 1.1616 | 13.20 | 0.46 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0064 - AA-ALLI71- | FOLATES_LEVEL2 | 17.064 | 0.9096 | 5.33 | 17.000 | 1.3600 | 8.00 | 0.67 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0065 - AA-ALLI72- | FOLATES_LEVEL2 | 17.372 | 1.1537 | 6.64 | 17.000 | 1.3600 | 8.00 | 0.83 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0066 - AA-ALLI121 | FOLATES_LEVEL2 | 16.980 | 0.7404 | 4.36 | 17.000 | 1.3600 | 8.00 | 0.55 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0067 - AA-ALLI131 | FOLATES_LEVEL2 | 17.208 | 1.1838 | 6.88 | 17.000 | 1.3600 | 8.00 | 0.86 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0068 - AA-ALLI132 | FOLATES_LEVEL2 | 17.248 | 1.0554 | 6.12 | 17.000 | 1.3600 | 8.00 | 0.76 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0069 - AA-ALLI51- | FOLATES_LEVEL2 | 17.550 | 1.1845 | 6.75 | 17.000 | 1.3600 | 8.00 | 0.84 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0064 - AA-ALLI71- | FOLATES_LEVEL3 | 35.265 | 1.3714 | 3.89 | 34.000 | 2.7200 | 8.00 | 0.49 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0065 - AA-ALLI72- | FOLATES_LEVEL3 | 35.030 | 2.1814 | 6.23 | 34.000 | 2.7200 | 8.00 | 0.78 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0066 - AA-ALLI121 | FOLATES_LEVEL3 | 35.249 | 2.0007 | 5.68 | 34.000 | 2.7200 | 8.00 | 0.71 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0067 - AA-ALLI131 | FOLATES_LEVEL3 | 35.285 | 1.7023 | 4.82 | 34.000 | 2.7200 | 8.00 | 0.60 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0068 - AA-ALLI132 | FOLATES_LEVEL3 | 35.552 | 1.7272 | 4.86 | 34.000 | 2.7200 | 8.00 | 0.61 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | FOLAT | 0069 - AA-ALLI51- | FOLATES_LEVEL3 | 36.090 | 1.6731 | 4.64 | 34.000 | 2.7200 | 8.00 | 0.58 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | FR | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 14.982 | 0.2619 | 1.75 | 15.000 | 0.6450 | 4.30 | 0.41 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | FR | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 14.776 | 0.1695 | 1.15 | 15.000 | 0.6450 | 4.30 | 0.27 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | FR | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 14.555 | 0.2446 | 1.68 | 15.000 | 0.6450 | 4.30 | 0.39 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | FR | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 41.259 | 0.7454 | 1.81 | 41.100 | 1.7673 | 4.30 | 0.42 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | FR | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 40.910 | 0.4145 | 1.01 | 41.100 | 1.7675 | 4.30 | 0.24 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | FR | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 40.308 | 0.5438 | 1.35 | 41.100 | 1.7675 | 4.30 | 0.31 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | FSH | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 6.298 | 0.1335 | 2.12 | 6.300 | 0.3464 | 5.50 | 0.39 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | FSH | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 6.380 | 0.1228 | 1.92 | 6.300 | 0.3464 | 5.50 | 0.35 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | FSH | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL1 | 5.983 | 0.1623 | 2.71 | 6.300 | 0.3465 | 5.50 | 0.49 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | FSH | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 19.742 | 0.5886 | 2.98 | 20.000 | 1.1000 | 5.50 | 0.54 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | FSH | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 20.190 | 0.5994 | 2.97 | 20.000 | 1.1000 | 5.50 | 0.54 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | FSH | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL2 | 19.196 | 0.4874 | 2.54 | 20.000 | 1.1000 | 5.50 | 0.46 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | FSH | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 34.770 | 1.7035 | 4.90 | 35.300 | 1.9415 | 5.50 | 0.89 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | FSH | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 35.514 | 1.0836 | 3.05 | 35.300 | 1.9415 | 5.50 | 0.55 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | FSH | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL3 | 33.435 | 0.9536 | 2.85 | 35.300 | 1.9415 | 5.50 | 0.52 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 2.828 | 0.0248 | 0.88 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.31 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 2.840 | 0.0345 | 1.21 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.43 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 2.838 | 0.0174 | 0.61 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.22 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 2.844 | 0.0305 | 1.07 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.38 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 2.823 | 0.0258 | 0.91 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.33 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 2.829 | 0.0303 | 1.07 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.38 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 2.843 | 0.0478 | 1.68 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.60 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 2.823 | 0.0202 | 0.71 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.25 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 2.875 | 0.0341 | 1.19 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.42 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 2.854 | 0.0400 | 1.40 | 2.860 | 0.0801 | 2.80 | 0.50 | 27 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 6.875 | 0.0699 | 1.02 | 6.960 | 0.0969 | 1.39 | 0.73 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 6.906 | 0.0540 | 0.78 | 6.960 | 0.0969 | 1.39 | 0.56 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 6.900 | 0.0370 | 0.54 | 6.960 | 0.0969 | 1.39 | 0.39 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 6.937 | 0.0596 | 0.86 | 6.960 | 0.0974 | 1.40 | 0.61 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 6.870 | 0.0627 | 0.91 | 6.960 | 0.0969 | 1.39 | 0.66 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 6.901 | 0.0756 | 1.10 | 6.960 | 0.0969 | 1.39 | 0.79 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 6.894 | 0.1008 | 1.46 | 6.960 | 0.0969 | 1.39 | 1.05 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 6.885 | 0.0817 | 1.19 | 6.960 | 0.0969 | 1.39 | 0.85 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 7.007 | 0.0598 | 0.85 | 6.960 | 0.0974 | 1.40 | 0.61 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 6.935 | 0.0760 | 1.10 | 6.960 | 0.0969 | 1.39 | 0.79 | 22 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 15.012 | 0.1151 | 0.77 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.55 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 15.098 | 0.1101 | 0.73 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.52 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 15.121 | 0.0772 | 0.51 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.36 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 15.096 | 0.1025 | 0.68 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.48 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 15.083 | 0.0895 | 0.59 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.42 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 15.092 | 0.1224 | 0.81 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.58 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 15.050 | 0.1241 | 0.82 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.59 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 15.034 | 0.1452 | 0.97 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.69 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 15.286 | 0.0821 | 0.54 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.38 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | G | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 15.119 | 0.0798 | 0.53 | 15.100 | 0.2114 | 1.40 | 0.38 | 26 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 25.023 | 0.5112 | 2.04 | 25.500 | 0.8891 | 3.49 | 0.59 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 25.659 | 0.6450 | 2.51 | 25.500 | 0.8543 | 3.35 | 0.75 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 25.114 | 0.8413 | 3.35 | 25.500 | 0.8543 | 3.35 | 1.00 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 25.114 | 0.6893 | 2.74 | 25.500 | 0.8543 | 3.35 | 0.82 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 25.125 | 0.5633 | 2.24 | 25.500 | 0.8543 | 3.35 | 0.67 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 25.053 | 0.7333 | 2.93 | 25.500 | 0.8543 | 3.35 | 0.87 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 25.528 | 0.6386 | 2.50 | 25.500 | 0.8543 | 3.35 | 0.75 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 25.264 | 0.5599 | 2.22 | 25.500 | 0.8543 | 3.35 | 0.66 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 25.313 | 0.5891 | 2.33 | 25.500 | 0.8543 | 3.35 | 0.69 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 25.593 | 0.8439 | 3.30 | 25.500 | 0.8543 | 3.35 | 0.98 | 27 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 75.789 | 0.9907 | 1.31 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.39 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 76.886 | 0.7223 | 0.94 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.28 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 76.000 | 0.8165 | 1.07 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.32 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 76.615 | 0.9351 | 1.22 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.36 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 75.488 | 0.7980 | 1.06 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.32 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 76.200 | 1.0516 | 1.38 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.41 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 77.041 | 0.6110 | 0.79 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.24 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 76.795 | 0.6561 | 0.85 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.26 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 75.723 | 1.2972 | 1.71 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.51 | 47 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 77.857 | 2.2200 | 2.85 | 77.800 | 2.6063 | 3.35 | 0.85 | 21 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 154.959 | 1.7195 | 1.11 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.33 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 157.667 | 1.4771 | 0.94 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.28 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 155.640 | 1.1386 | 0.73 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.22 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 154.956 | 1.5368 | 0.99 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.30 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 154.444 | 1.1591 | 0.75 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.22 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 155.718 | 1.8202 | 1.17 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.35 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 155.945 | 1.4327 | 0.92 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.27 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 155.982 | 1.4459 | 0.93 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.28 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 154.250 | 1.9024 | 1.23 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.37 | 64 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | GGT | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 156.935 | 3.8117 | 2.43 | 158.000 | 5.2930 | 3.35 | 0.73 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 2.042 | 0.0235 | 1.15 | 2.070 | 0.0621 | 3.00 | 0.38 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 2.059 | 0.0136 | 0.66 | 2.010 | 0.0603 | 3.00 | 0.22 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 2.055 | 0.0215 | 1.05 | 2.070 | 0.0621 | 3.00 | 0.35 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 2.074 | 0.0141 | 0.68 | 2.010 | 0.0603 | 3.00 | 0.23 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL1 | 2.054 | 0.0290 | 1.41 | 2.070 | 0.0621 | 3.00 | 0.47 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL1 | 2.059 | 0.0155 | 0.75 | 2.010 | 0.0603 | 3.00 | 0.25 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 2.066 | 0.0364 | 1.76 | 2.070 | 0.0621 | 3.00 | 0.59 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 2.057 | 0.0162 | 0.79 | 2.010 | 0.0603 | 3.00 | 0.26 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 20.522 | 0.1515 | 0.74 | 20.800 | 0.5194 | 2.50 | 0.30 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 20.658 | 0.0986 | 0.48 | 20.300 | 0.5070 | 2.50 | 0.19 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 20.570 | 0.1495 | 0.73 | 20.800 | 0.5206 | 2.50 | 0.29 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 20.664 | 0.0877 | 0.42 | 20.300 | 0.5080 | 2.50 | 0.17 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL2 | 20.685 | 0.2308 | 1.12 | 20.800 | 0.5206 | 2.50 | 0.45 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL2 | 20.739 | 0.1252 | 0.60 | 20.300 | 0.5080 | 2.50 | 0.24 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 20.737 | 0.1916 | 0.92 | 20.800 | 0.5194 | 2.50 | 0.37 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | GU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 20.751 | 0.1202 | 0.58 | 20.300 | 0.5070 | 2.50 | 0.23 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | HAPTO | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 0.724 | 0.0076 | 1.04 | 0.738 | 0.0221 | 3.00 | 0.35 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | HAPTO | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 0.717 | 0.0072 | 1.00 | 0.738 | 0.0221 | 3.00 | 0.33 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | HAPTO | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 1.048 | 0.0101 | 0.97 | 1.040 | 0.0260 | 2.50 | 0.39 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | HAPTO | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 1.041 | 0.0113 | 1.09 | 1.040 | 0.0260 | 2.50 | 0.43 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | HAPTO | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 1.473 | 0.0148 | 1.01 | 1.500 | 0.0300 | 2.00 | 0.50 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | HAPTO | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 1.472 | 0.0219 | 1.49 | 1.500 | 0.0300 | 2.00 | 0.74 | 54 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HAVGI | 0060 - AA-ALLI103 | HAVAB IGG_LEVEL1 | 0.126 | 0.0265 | 20.98 | 0.280 | 0.1400 | 50.00 | 0.42 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HAVGI | 0064 - AA-ALLI71- | HAVAB IGG_LEVEL1 | 0.093 | 0.0331 | 35.66 | 0.280 | 0.1400 | 50.00 | 0.71 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HAVGI | 0060 - AA-ALLI103 | HAVAB IGG_LEVEL2 | 2.263 | 0.1810 | 8.00 | 2.430 | 0.2430 | 10.00 | 0.80 | 69 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HAVGI | 0064 - AA-ALLI71- | HAVAB IGG_LEVEL2 | 2.297 | 0.1944 | 8.46 | 2.430 | 0.2430 | 10.00 | 0.85 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HAVMI | 0060 - AA-ALLI103 | HAVAB IGM_LEVEL1 | 0.105 | 0.0215 | 20.50 | 0.325 | 0.1625 | 50.00 | 0.41 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HAVMI | 0064 - AA-ALLI71- | HAVAB IGM_LEVEL1 | 0.083 | 0.0145 | 17.57 | 0.325 | 0.1625 | 50.00 | 0.35 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HAVMI | 0060 - AA-ALLI103 | HAVAB IGM_LEVEL2 | 1.894 | 0.0917 | 4.84 | 1.750 | 0.1750 | 10.00 | 0.48 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HAVMI | 0064 - AA-ALLI71- | HAVAB IGM_LEVEL2 | 1.816 | 0.1213 | 6.68 | 1.750 | 0.1750 | 10.00 | 0.67 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0052 - AA-ALLC111 | HBA1C_LEVEL1 | 5.568 | 0.0470 | 0.84 | 5.600 | 0.1400 | 2.50 | 0.34 | 96 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0053 - AA-ALLC112 | HBA1C_LEVEL1 | 5.567 | 0.0471 | 0.85 | 5.600 | 0.1400 | 2.50 | 0.34 | 95 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0054 - AA-ALLC10- | HBA1C_LEVEL1 | 5.573 | 0.0490 | 0.88 | 5.600 | 0.1400 | 2.50 | 0.35 | 97 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0055 - AA-ALLC91- | HBA1C_LEVEL1 | 5.599 | 0.0362 | 0.65 | 5.600 | 0.1400 | 2.50 | 0.26 | 100 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0056 - AA-ALLC92- | HBA1C_LEVEL1 | 5.585 | 0.0560 | 1.00 | 5.600 | 0.1400 | 2.50 | 0.40 | 99 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0057 - AA-ALLC93- | HBA1C_LEVEL1 | 5.573 | 0.0444 | 0.80 | 5.600 | 0.1400 | 2.50 | 0.32 | 98 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0052 - AA-ALLC111 | HBA1C_LEVEL2 | 9.145 | 0.0559 | 0.61 | 9.000 | 0.2250 | 2.50 | 0.24 | 97 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0053 - AA-ALLC112 | HBA1C_LEVEL2 | 9.152 | 0.0502 | 0.55 | 9.000 | 0.2250 | 2.50 | 0.22 | 96 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0054 - AA-ALLC10- | HBA1C_LEVEL2 | 9.157 | 0.0497 | 0.54 | 9.000 | 0.2250 | 2.50 | 0.22 | 98 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0055 - AA-ALLC91- | HBA1C_LEVEL2 | 9.193 | 0.0293 | 0.32 | 9.000 | 0.2250 | 2.50 | 0.13 | 100 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0056 - AA-ALLC92- | HBA1C_LEVEL2 | 9.151 | 0.0560 | 0.61 | 9.000 | 0.2250 | 2.50 | 0.24 | 99 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | % | HBG | 0057 - AA-ALLC93- | HBA1C_LEVEL2 | 9.163 | 0.0485 | 0.53 | 9.000 | 0.2250 | 2.50 | 0.21 | 98 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0052 - AA-ALLC111 | HBA1C_LEVEL1 | 37.320 | 0.2923 | 0.78 | 37.600 | 0.9400 | 2.50 | 0.31 | 96 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0053 - AA-ALLC112 | HBA1C_LEVEL1 | 37.283 | 0.2961 | 0.79 | 37.600 | 0.9400 | 2.50 | 0.32 | 95 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0054 - AA-ALLC10- | HBA1C_LEVEL1 | 37.334 | 0.3282 | 0.88 | 37.600 | 0.9400 | 2.50 | 0.35 | 97 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0055 - AA-ALLC91- | HBA1C_LEVEL1 | 37.764 | 0.3746 | 0.99 | 37.600 | 0.9400 | 2.50 | 0.40 | 100 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0056 - AA-ALLC92- | HBA1C_LEVEL1 | 37.732 | 0.5243 | 1.39 | 37.600 | 0.9400 | 2.50 | 0.56 | 99 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0057 - AA-ALLC93- | HBA1C_LEVEL1 | 37.465 | 0.3644 | 0.97 | 37.600 | 0.9400 | 2.50 | 0.39 | 98 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0052 - AA-ALLC111 | HBA1C_LEVEL2 | 76.491 | 0.4007 | 0.52 | 75.300 | 1.8825 | 2.50 | 0.21 | 97 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0053 - AA-ALLC112 | HBA1C_LEVEL2 | 76.523 | 0.3801 | 0.50 | 75.300 | 1.8825 | 2.50 | 0.20 | 96 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0054 - AA-ALLC10- | HBA1C_LEVEL2 | 76.617 | 0.3640 | 0.48 | 75.300 | 1.8825 | 2.50 | 0.19 | 98 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0055 - AA-ALLC91- | HBA1C_LEVEL2 | 76.990 | 0.3065 | 0.40 | 75.300 | 1.8825 | 2.50 | 0.16 | 100 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0056 - AA-ALLC92- | HBA1C_LEVEL2 | 76.463 | 0.4131 | 0.54 | 75.300 | 1.8825 | 2.50 | 0.22 | 99 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/mol | HBGIFCC | 0057 - AA-ALLC93- | HBA1C_LEVEL2 | 76.593 | 0.2659 | 0.35 | 75.300 | 1.8825 | 2.50 | 0.14 | 98 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | HCG | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 4.195 | 0.2540 | 6.05 | 4.100 | 0.4100 | 10.00 | 0.61 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | HCG | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 3.941 | 0.3077 | 7.81 | 4.100 | 0.4100 | 10.00 | 0.78 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | HCG | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL1 | 4.297 | 0.3088 | 7.19 | 4.100 | 0.4100 | 10.00 | 0.72 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | HCG | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 25.731 | 1.1731 | 4.56 | 25.800 | 2.5800 | 10.00 | 0.46 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | HCG | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 25.065 | 1.3623 | 5.44 | 25.800 | 2.5800 | 10.00 | 0.54 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | HCG | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL2 | 25.795 | 1.5945 | 6.18 | 25.800 | 2.5800 | 10.00 | 0.62 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | HCG | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 419.273 | 13.3748 | 3.19 | 413.000 | 41.3000 | 10.00 | 0.32 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | HCG | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 406.567 | 11.5652 | 2.84 | 413.000 | 41.3000 | 10.00 | 0.28 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | HCG | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL3 | 407.849 | 19.6769 | 4.82 | 413.000 | 41.3000 | 10.00 | 0.48 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HCVI | 0060 - AA-ALLI103 | ANTI-HCVII_LEVEL1 | 0.126 | 0.0078 | 6.24 | 0.300 | 0.1500 | 50.00 | 0.12 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HCVI | 0066 - AA-ALLI121 | ANTI-HCVII_LEVEL1 | 0.136 | 0.0149 | 10.95 | 0.300 | 0.1500 | 50.00 | 0.22 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HCVI | 0069 - AA-ALLI51- | ANTI-HCVII_LEVEL1 | 0.138 | 0.0188 | 13.68 | 0.300 | 0.1500 | 50.00 | 0.27 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HCVI | 0073 - AA-ALLI114 | ANTI-HCVII_LEVEL1 | 0.126 | 0.0100 | 7.94 | 0.300 | 0.1500 | 50.00 | 0.16 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HCVI | 0060 - AA-ALLI103 | ANTI-HCVII_LEVEL2 | 4.963 | 0.2712 | 5.46 | 5.000 | 0.5000 | 10.00 | 0.55 | 62 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HCVI | 0066 - AA-ALLI121 | ANTI-HCVII_LEVEL2 | 5.054 | 0.3147 | 6.23 | 5.000 | 0.5000 | 10.00 | 0.62 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HCVI | 0069 - AA-ALLI51- | ANTI-HCVII_LEVEL2 | 4.908 | 0.3732 | 7.60 | 5.000 | 0.5000 | 10.00 | 0.76 | 75 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HCVI | 0073 - AA-ALLI114 | ANTI-HCVII_LEVEL2 | 5.072 | 0.4837 | 9.54 | 5.000 | 0.5000 | 10.00 | 0.95 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 0.886 | 0.0176 | 1.99 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.50 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 0.874 | 0.0142 | 1.62 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.40 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 0.881 | 0.0224 | 2.54 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.64 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 0.854 | 0.0210 | 2.46 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.61 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 0.874 | 0.0158 | 1.81 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.45 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 0.879 | 0.0281 | 3.20 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.80 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 0.854 | 0.0165 | 1.94 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.48 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 0.862 | 0.0159 | 1.85 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.46 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 0.882 | 0.0219 | 2.49 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.62 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 0.881 | 0.0344 | 3.90 | 0.896 | 0.0358 | 4.00 | 0.98 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 1.370 | 0.0213 | 1.56 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.44 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 1.359 | 0.0171 | 1.26 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.36 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 1.362 | 0.0212 | 1.56 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.44 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 1.326 | 0.0216 | 1.63 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.46 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 1.363 | 0.0176 | 1.29 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.37 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 1.355 | 0.0305 | 2.25 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.64 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 1.340 | 0.0185 | 1.38 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.39 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 1.342 | 0.0181 | 1.35 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.39 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 1.355 | 0.0198 | 1.47 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.42 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 1.360 | 0.0377 | 2.78 | 1.350 | 0.0473 | 3.50 | 0.79 | 25 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 2.088 | 0.0277 | 1.33 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.44 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 2.074 | 0.0225 | 1.09 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.36 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 2.078 | 0.0289 | 1.39 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.46 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 2.035 | 0.0268 | 1.32 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.44 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 2.091 | 0.0216 | 1.03 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.34 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 2.077 | 0.0321 | 1.55 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.52 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 2.063 | 0.0282 | 1.37 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.46 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 2.055 | 0.0258 | 1.26 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.42 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 2.074 | 0.0292 | 1.41 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.47 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | HDL | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 2.061 | 0.0449 | 2.18 | 2.100 | 0.0630 | 3.00 | 0.73 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0059 - AA-ALLI102 | HIV AG/AB_LEVEL1 | 0.053 | 0.0102 | 19.22 | 0.250 | 0.1250 | 50.00 | 0.38 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0062 - AA-ALLI82- | HIV AG/AB_LEVEL1 | 0.066 | 0.0158 | 24.05 | 0.250 | 0.1250 | 50.00 | 0.48 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0065 - AA-ALLI72- | HIV AG/AB_LEVEL1 | 0.054 | 0.0089 | 16.56 | 0.250 | 0.1250 | 50.00 | 0.33 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0073 - AA-ALLI114 | HIV AG/AB_LEVEL1 | 0.059 | 0.0113 | 19.14 | 0.250 | 0.1250 | 50.00 | 0.38 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0059 - AA-ALLI102 | HIV AG/AB_LEVEL2 | 5.184 | 0.2331 | 4.50 | 5.600 | 0.7840 | 14.00 | 0.32 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0062 - AA-ALLI82- | HIV AG/AB_LEVEL2 | 5.488 | 0.3435 | 6.26 | 5.600 | 0.7840 | 14.00 | 0.45 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0065 - AA-ALLI72- | HIV AG/AB_LEVEL2 | 5.302 | 0.3595 | 6.78 | 5.600 | 0.7840 | 14.00 | 0.48 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0073 - AA-ALLI114 | HIV AG/AB_LEVEL2 | 5.640 | 0.2809 | 4.98 | 5.600 | 0.7840 | 14.00 | 0.36 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0059 - AA-ALLI102 | HIV AG/AB_LEVEL3 | 3.434 | 0.2172 | 6.32 | 3.600 | 0.5400 | 15.00 | 0.42 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0062 - AA-ALLI82- | HIV AG/AB_LEVEL3 | 3.542 | 0.1579 | 4.46 | 3.600 | 0.5400 | 15.00 | 0.30 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0065 - AA-ALLI72- | HIV AG/AB_LEVEL3 | 3.434 | 0.1380 | 4.02 | 3.600 | 0.5400 | 15.00 | 0.27 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0073 - AA-ALLI114 | HIV AG/AB_LEVEL3 | 3.657 | 0.2326 | 6.36 | 3.600 | 0.5400 | 15.00 | 0.42 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0059 - AA-ALLI102 | HIV AG/AB_LEVEL4 | 3.155 | 0.1125 | 3.57 | 2.960 | 0.4144 | 14.00 | 0.25 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0062 - AA-ALLI82- | HIV AG/AB_LEVEL4 | 3.241 | 0.1281 | 3.95 | 2.960 | 0.4144 | 14.00 | 0.28 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0065 - AA-ALLI72- | HIV AG/AB_LEVEL4 | 3.168 | 0.1127 | 3.56 | 2.960 | 0.4144 | 14.00 | 0.25 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | HIVI | 0073 - AA-ALLI114 | HIV AG/AB_LEVEL4 | 3.240 | 0.0938 | 2.90 | 2.960 | 0.4144 | 14.00 | 0.21 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | HOMOC | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL1 | 12.259 | 0.3746 | 3.06 | 12.400 | 0.6200 | 5.00 | 0.61 | 32 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | HOMOC | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL2 | 14.560 | 0.5071 | 3.48 | 14.900 | 0.7450 | 5.00 | 0.70 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | HOMOC | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL3 | 24.550 | 0.6716 | 2.74 | 25.000 | 1.2500 | 5.00 | 0.55 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | S/CO | HTLVI | 0068 - AA-ALLI132 | HTLV I/II_LEVEL1 | 0.093 | 0.0102 | 10.90 | 0.150 | 0.0450 | 30.00 | 0.36 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | S/CO | HTLVI | 0068 - AA-ALLI132 | HTLV I/II_LEVEL2 | 4.061 | 0.1718 | 4.23 | 4.130 | 0.4130 | 10.00 | 0.42 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | IGE | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 53.563 | 1.7762 | 3.32 | 54.200 | 3.2520 | 6.00 | 0.55 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | IGE | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 52.507 | 4.1670 | 7.94 | 54.200 | 3.2520 | 6.00 | 1.32 | 46 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | IGE | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 89.251 | 2.5582 | 2.87 | 88.800 | 3.5520 | 4.00 | 0.72 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | IGE | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 87.470 | 3.0852 | 3.53 | 88.800 | 3.5520 | 4.00 | 0.88 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | IGE | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 109.170 | 3.1901 | 2.92 | 108.800 | 4.3520 | 4.00 | 0.73 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | IGE | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 107.312 | 2.5657 | 2.39 | 108.800 | 4.3520 | 4.00 | 0.60 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | INSUL | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 14.430 | 0.3933 | 2.73 | 14.200 | 0.7100 | 5.00 | 0.55 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | INSUL | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 14.010 | 0.4147 | 2.96 | 14.200 | 0.7100 | 5.00 | 0.59 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | INSUL | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 42.330 | 0.9019 | 2.13 | 42.370 | 1.6948 | 4.00 | 0.53 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | INSUL | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 41.855 | 1.0190 | 2.43 | 42.370 | 1.6948 | 4.00 | 0.61 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | INSUL | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 103.646 | 1.9654 | 1.90 | 104.000 | 4.1600 | 4.00 | 0.47 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | INSUL | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 103.921 | 2.1101 | 2.03 | 104.000 | 4.1600 | 4.00 | 0.51 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 2.624 | 0.0151 | 0.58 | 2.660 | 0.0426 | 1.60 | 0.36 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 2.658 | 0.0119 | 0.45 | 2.660 | 0.0426 | 1.60 | 0.28 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 2.659 | 0.0167 | 0.63 | 2.660 | 0.0426 | 1.60 | 0.39 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 2.643 | 0.0133 | 0.50 | 2.660 | 0.0399 | 1.50 | 0.34 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 2.650 | 0.0135 | 0.51 | 2.660 | 0.0426 | 1.60 | 0.32 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 2.650 | 0.0130 | 0.49 | 2.660 | 0.0426 | 1.60 | 0.31 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 2.665 | 0.0105 | 0.39 | 2.660 | 0.0426 | 1.60 | 0.25 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 2.670 | 0.0111 | 0.42 | 2.660 | 0.0426 | 1.60 | 0.26 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 2.671 | 0.0139 | 0.52 | 2.660 | 0.0426 | 1.60 | 0.33 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 2.672 | 0.0195 | 0.73 | 2.660 | 0.0426 | 1.60 | 0.45 | 26 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 4.025 | 0.0202 | 0.50 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.38 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 4.058 | 0.0163 | 0.40 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.31 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 4.063 | 0.0172 | 0.42 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.32 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 4.042 | 0.0181 | 0.45 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.34 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 4.051 | 0.0116 | 0.29 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.22 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 4.053 | 0.0142 | 0.35 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.27 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 4.076 | 0.0150 | 0.37 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.28 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 4.089 | 0.0191 | 0.47 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.36 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 4.079 | 0.0176 | 0.43 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.33 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 4.085 | 0.0215 | 0.53 | 4.050 | 0.0527 | 1.30 | 0.41 | 22 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 5.970 | 0.0345 | 0.58 | 6.000 | 0.0721 | 1.20 | 0.48 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 6.005 | 0.0189 | 0.32 | 6.000 | 0.0721 | 1.20 | 0.26 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 6.016 | 0.0158 | 0.26 | 6.000 | 0.0721 | 1.20 | 0.22 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 5.993 | 0.0282 | 0.47 | 6.000 | 0.0721 | 1.20 | 0.39 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 6.007 | 0.0216 | 0.36 | 6.000 | 0.0721 | 1.20 | 0.30 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 5.999 | 0.0210 | 0.35 | 6.000 | 0.0721 | 1.20 | 0.29 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 6.039 | 0.0216 | 0.36 | 6.000 | 0.0721 | 1.20 | 0.30 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 6.062 | 0.0282 | 0.47 | 6.000 | 0.0721 | 1.20 | 0.39 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 6.049 | 0.0214 | 0.35 | 6.000 | 0.0721 | 1.20 | 0.29 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | K | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 6.030 | 0.0228 | 0.38 | 6.000 | 0.0720 | 1.20 | 0.32 | 26 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | KU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 16.867 | 0.0877 | 0.52 | 17.000 | 0.2550 | 1.50 | 0.35 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | KU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 16.009 | 0.0701 | 0.44 | 16.000 | 0.2400 | 1.50 | 0.29 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | KU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 16.849 | 0.0880 | 0.52 | 17.000 | 0.2550 | 1.50 | 0.35 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | KU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 16.000 | 0.1414 | 0.88 | 16.000 | 0.2400 | 1.50 | 0.59 | 13 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | KU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 63.699 | 0.3212 | 0.50 | 63.200 | 1.0116 | 1.60 | 0.32 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | KU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 60.191 | 0.2700 | 0.45 | 60.600 | 0.9700 | 1.60 | 0.28 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | KU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 63.600 | 0.3592 | 0.56 | 63.200 | 1.0116 | 1.60 | 0.35 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | KU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 60.138 | 0.6715 | 1.12 | 60.600 | 0.9700 | 1.60 | 0.70 | 13 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 136.458 | 5.6181 | 4.12 | 136.000 | 5.4400 | 4.00 | 1.03 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 138.184 | 3.6157 | 2.62 | 136.000 | 5.4400 | 4.00 | 0.65 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 138.000 | 3.6489 | 2.64 | 136.000 | 5.4400 | 4.00 | 0.66 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 137.444 | 3.2465 | 2.36 | 136.000 | 5.4400 | 4.00 | 0.59 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 235.368 | 5.0094 | 2.13 | 236.000 | 7.0800 | 3.00 | 0.71 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 235.343 | 4.5241 | 1.92 | 236.000 | 7.0800 | 3.00 | 0.64 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 236.118 | 4.5244 | 1.92 | 236.000 | 7.0800 | 3.00 | 0.64 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 236.605 | 4.0772 | 1.72 | 236.000 | 7.0800 | 3.00 | 0.57 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 458.985 | 5.7653 | 1.26 | 466.000 | 11.6500 | 2.50 | 0.50 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 463.341 | 7.8324 | 1.69 | 466.000 | 11.6500 | 2.50 | 0.68 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 462.429 | 9.1895 | 1.99 | 466.000 | 11.6500 | 2.50 | 0.79 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LDH | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 464.826 | 4.6966 | 1.01 | 466.000 | 11.6500 | 2.50 | 0.40 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LDLM | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 1.351 | 0.0117 | 0.86 | 1.340 | 0.0523 | 3.90 | 0.22 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LDLM | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 1.333 | 0.0125 | 0.94 | 1.340 | 0.0523 | 3.90 | 0.24 | 28 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LDLM | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 2.552 | 0.0291 | 1.14 | 2.540 | 0.0991 | 3.90 | 0.29 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LDLM | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 2.510 | 0.0234 | 0.93 | 2.540 | 0.0991 | 3.90 | 0.24 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LDLM | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 4.098 | 0.0329 | 0.80 | 4.050 | 0.1579 | 3.90 | 0.21 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LDLM | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 4.038 | 0.0460 | 1.14 | 4.050 | 0.1579 | 3.90 | 0.29 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | LH | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 4.581 | 0.1493 | 3.26 | 4.520 | 0.2599 | 5.75 | 0.57 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | LH | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 4.583 | 0.1094 | 2.39 | 4.520 | 0.2599 | 5.75 | 0.42 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | LH | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL1 | 4.444 | 0.1081 | 2.43 | 4.520 | 0.2599 | 5.75 | 0.42 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | LH | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 13.775 | 0.5172 | 3.75 | 14.100 | 0.8108 | 5.75 | 0.65 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | LH | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 13.958 | 0.3274 | 2.35 | 14.100 | 0.8108 | 5.75 | 0.41 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | LH | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL2 | 13.574 | 0.3322 | 2.45 | 14.100 | 0.8108 | 5.75 | 0.43 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | LH | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 42.360 | 1.6572 | 3.91 | 44.000 | 2.5303 | 5.75 | 0.68 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | LH | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 43.379 | 1.3536 | 3.12 | 44.000 | 2.5303 | 5.75 | 0.54 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | LH | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL3 | 43.099 | 1.6564 | 3.84 | 44.000 | 2.5303 | 5.75 | 0.67 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LIPA | 0051 - AA-ALLC52- | LIPASE 1_LEVEL1 | 40.088 | 0.8564 | 2.14 | 42.800 | 1.8832 | 4.40 | 0.49 | 59 | 3
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LIPA | 0054 - AA-ALLC10- | LIPASE 1_LEVEL1 | 40.812 | 1.2004 | 2.94 | 42.800 | 1.8832 | 4.40 | 0.67 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LIPA | 0057 - AA-ALLC93- | LIPASE 1_LEVEL1 | 40.038 | 1.0256 | 2.56 | 42.800 | 1.8832 | 4.40 | 0.58 | 60 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LIPA | 0051 - AA-ALLC52- | LIPASE 2_LEVEL2 | 90.721 | 1.5397 | 1.70 | 94.000 | 5.1700 | 5.50 | 0.31 | 57 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LIPA | 0054 - AA-ALLC10- | LIPASE 2_LEVEL2 | 91.638 | 2.3715 | 2.59 | 94.000 | 5.1700 | 5.50 | 0.47 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | LIPA | 0057 - AA-ALLC93- | LIPASE 2_LEVEL2 | 89.975 | 1.7765 | 1.97 | 94.000 | 5.1700 | 5.50 | 0.36 | 55 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LIT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 0.629 | 0.0331 | 5.27 | 0.636 | 0.0636 | 10.00 | 0.53 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LIT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 0.626 | 0.0238 | 3.80 | 0.636 | 0.0636 | 10.00 | 0.38 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LIT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 1.215 | 0.0606 | 4.99 | 1.220 | 0.0610 | 5.00 | 1.00 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LIT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 1.210 | 0.0197 | 1.63 | 1.220 | 0.0610 | 5.00 | 0.33 | 38 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LIT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 2.110 | 0.0283 | 1.34 | 2.100 | 0.1050 | 5.00 | 0.27 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | LIT | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 2.094 | 0.0276 | 1.32 | 2.100 | 0.1050 | 5.00 | 0.26 | 41 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 14.339 | 0.5346 | 3.73 | 14.900 | 0.5960 | 4.00 | 0.93 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 14.767 | 0.2236 | 1.51 | 15.000 | 0.6000 | 4.00 | 0.38 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 14.425 | 0.3325 | 2.30 | 14.900 | 0.5960 | 4.00 | 0.58 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 14.700 | 0.1886 | 1.28 | 15.000 | 0.6000 | 4.00 | 0.32 | 10 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL1 | 14.365 | 0.4573 | 3.18 | 14.900 | 0.5960 | 4.00 | 0.80 | 63 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL1 | 14.656 | 0.3539 | 2.42 | 15.000 | 0.6000 | 4.00 | 0.60 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 14.180 | 0.4193 | 2.96 | 14.900 | 0.5960 | 4.00 | 0.74 | 59 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 14.511 | 0.3756 | 2.59 | 15.000 | 0.6000 | 4.00 | 0.65 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 146.536 | 1.2108 | 0.83 | 152.000 | 4.5600 | 3.00 | 0.28 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 152.144 | 1.1013 | 0.72 | 159.000 | 4.7700 | 3.00 | 0.24 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 148.814 | 1.5844 | 1.06 | 152.000 | 4.5600 | 3.00 | 0.35 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 153.170 | 1.6925 | 1.10 | 159.000 | 4.7700 | 3.00 | 0.37 | 10 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL2 | 148.008 | 1.8440 | 1.25 | 152.000 | 4.5600 | 3.00 | 0.42 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL2 | 155.411 | 2.8594 | 1.84 | 159.000 | 4.7700 | 3.00 | 0.61 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 145.848 | 2.0521 | 1.41 | 152.000 | 4.5600 | 3.00 | 0.47 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | MALB | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 150.422 | 1.6185 | 1.08 | 159.000 | 4.7700 | 3.00 | 0.36 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MG | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 0.406 | 0.0148 | 3.65 | 0.408 | 0.0163 | 4.00 | 0.91 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MG | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 0.405 | 0.0188 | 4.64 | 0.408 | 0.0163 | 4.00 | 1.16 | 34 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MG | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 0.398 | 0.0143 | 3.59 | 0.408 | 0.0163 | 4.00 | 0.90 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MG | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 1.056 | 0.0235 | 2.23 | 1.050 | 0.0336 | 3.20 | 0.70 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MG | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 1.067 | 0.0639 | 5.99 | 1.050 | 0.0336 | 3.20 | 1.87 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MG | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 1.056 | 0.0244 | 2.31 | 1.050 | 0.0336 | 3.20 | 0.72 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MG | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 1.810 | 0.0511 | 2.82 | 1.800 | 0.0576 | 3.20 | 0.88 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MG | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 1.831 | 0.0739 | 4.04 | 1.800 | 0.0576 | 3.20 | 1.26 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MG | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 1.806 | 0.0483 | 2.68 | 1.800 | 0.0576 | 3.20 | 0.84 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MGU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 2.550 | 0.0604 | 2.37 | 2.520 | 0.0756 | 3.00 | 0.79 | 69 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MGU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 2.467 | 0.0366 | 1.48 | 2.400 | 0.0720 | 3.00 | 0.49 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MGU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 4.489 | 0.1038 | 2.31 | 4.430 | 0.1329 | 3.00 | 0.77 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | MGU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 4.515 | 0.0974 | 2.16 | 4.420 | 0.1326 | 3.00 | 0.72 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 120.568 | 0.6954 | 0.58 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.52 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 121.318 | 0.7079 | 0.58 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.53 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 121.468 | 0.7178 | 0.59 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.54 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 121.174 | 0.7690 | 0.63 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.58 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 121.595 | 0.6270 | 0.52 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.47 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 121.140 | 0.8333 | 0.69 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.63 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 121.833 | 0.5586 | 0.46 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.42 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 121.771 | 0.5921 | 0.49 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.44 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 122.073 | 0.6477 | 0.53 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.48 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 122.222 | 0.7511 | 0.61 | 121.000 | 1.3310 | 1.10 | 0.56 | 27 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 147.548 | 0.8323 | 0.56 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.56 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 147.907 | 0.7500 | 0.51 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.51 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 148.277 | 0.7133 | 0.48 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.48 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 147.804 | 0.7780 | 0.53 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.53 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 148.500 | 0.5869 | 0.40 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.40 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 148.292 | 0.7707 | 0.52 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.52 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 148.727 | 0.9490 | 0.64 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.64 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 148.756 | 0.7994 | 0.54 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.54 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 148.756 | 0.6993 | 0.47 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.47 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 149.174 | 0.8341 | 0.56 | 148.000 | 1.4800 | 1.00 | 0.56 | 23 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 158.043 | 1.0319 | 0.65 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.73 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 158.633 | 0.8340 | 0.53 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.58 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 158.961 | 0.6621 | 0.42 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.46 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 158.442 | 0.9164 | 0.58 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.64 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 159.000 | 0.6939 | 0.44 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.48 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 158.872 | 0.9468 | 0.60 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.66 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 159.706 | 0.9010 | 0.56 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.63 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 159.509 | 0.7996 | 0.50 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.56 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 159.712 | 0.6367 | 0.40 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.44 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NA | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 159.462 | 1.0288 | 0.65 | 159.000 | 1.4310 | 0.90 | 0.72 | 26 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NAU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 84.716 | 0.7549 | 0.89 | 87.000 | 1.6532 | 1.90 | 0.47 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NAU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 77.636 | 0.5045 | 0.65 | 78.600 | 1.4936 | 1.90 | 0.34 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NAU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 83.777 | 0.6074 | 0.72 | 87.000 | 1.6532 | 1.90 | 0.38 | 94 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NAU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 77.769 | 1.6909 | 2.17 | 78.600 | 1.4936 | 1.90 | 1.14 | 13 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NAU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 170.493 | 1.0499 | 0.62 | 170.000 | 2.2100 | 1.30 | 0.47 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NAU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 154.091 | 0.7006 | 0.45 | 156.000 | 2.0280 | 1.30 | 0.35 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NAU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 169.923 | 0.9773 | 0.58 | 170.000 | 2.2100 | 1.30 | 0.44 | 78 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | NAU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 153.154 | 0.9871 | 0.64 | 156.000 | 2.0280 | 1.30 | 0.50 | 13 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/mL | NSE | 0058 - AA-ALLI101 | NSE_LEVEL1 | 10.029 | 0.3785 | 3.77 | 10.000 | 0.5000 | 5.00 | 0.75 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/mL | NSE | 0058 - AA-ALLI101 | NSE_LEVEL2 | 72.872 | 3.3406 | 4.58 | 75.000 | 3.7500 | 5.00 | 0.92 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/mL | NSE | 0058 - AA-ALLI101 | NSE_LEVEL3 | 193.807 | 6.7184 | 3.47 | 200.000 | 10.0000 | 5.00 | 0.69 | 44 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | NTBNP | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 94.410 | 5.5698 | 5.90 | 102.700 | 7.7031 | 7.50 | 0.79 | 60 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | NTBNP | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 98.477 | 6.4994 | 6.60 | 102.700 | 7.7031 | 7.50 | 0.88 | 48 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | NTBNP | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL1 | 93.651 | 5.3080 | 5.67 | 102.700 | 7.7074 | 7.50 | 0.76 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | NTBNP | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 486.318 | 18.5834 | 3.82 | 515.730 | 38.6798 | 7.50 | 0.51 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | NTBNP | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 500.141 | 16.8843 | 3.38 | 515.730 | 38.6798 | 7.50 | 0.45 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | NTBNP | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL2 | 482.460 | 18.8645 | 3.91 | 515.730 | 38.6798 | 7.50 | 0.52 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | NTBNP | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 3767.285 | 137.1376 | 3.64 | 3940.000 | 295.5000 | 7.50 | 0.49 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | NTBNP | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 3837.034 | 213.4539 | 5.56 | 3940.000 | 295.5000 | 7.50 | 0.74 | 58 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | NTBNP | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL3 | 3760.629 | 102.7457 | 2.73 | 3940.000 | 295.5000 | 7.50 | 0.36 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 85.000 | 0.8383 | 0.99 | 81.800 | 4.9080 | 6.00 | 0.16 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 84.833 | 1.3836 | 1.63 | 81.800 | 4.9080 | 6.00 | 0.27 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 83.971 | 1.1501 | 1.37 | 81.800 | 4.9080 | 6.00 | 0.23 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 85.469 | 0.8793 | 1.03 | 81.800 | 4.9080 | 6.00 | 0.17 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 83.870 | 1.2929 | 1.54 | 81.800 | 4.9080 | 6.00 | 0.26 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 85.270 | 1.3049 | 1.53 | 81.800 | 4.9080 | 6.00 | 0.26 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 217.229 | 1.9264 | 0.89 | 212.000 | 12.7200 | 6.00 | 0.15 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 217.366 | 3.9860 | 1.83 | 212.000 | 12.7200 | 6.00 | 0.31 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 217.000 | 2.0000 | 0.92 | 212.000 | 12.7200 | 6.00 | 0.15 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 219.618 | 1.8260 | 0.83 | 212.000 | 12.7200 | 6.00 | 0.14 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 218.462 | 4.6274 | 2.12 | 212.000 | 12.7200 | 6.00 | 0.35 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 218.389 | 3.6354 | 1.66 | 212.000 | 12.7200 | 6.00 | 0.28 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 442.000 | 2.8762 | 0.65 | 428.000 | 21.4000 | 5.00 | 0.13 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 442.422 | 7.2095 | 1.63 | 428.000 | 21.4000 | 5.00 | 0.33 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 442.216 | 4.1908 | 0.95 | 428.000 | 21.4000 | 5.00 | 0.19 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 444.595 | 2.6045 | 0.59 | 428.000 | 21.4000 | 5.00 | 0.12 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 441.180 | 8.8587 | 2.01 | 428.000 | 21.4000 | 5.00 | 0.40 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | U/L | PAL | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 444.729 | 8.5047 | 1.91 | 428.000 | 21.4000 | 5.00 | 0.38 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PCT | 0060 - AA-ALLI103 | PCT_LEVEL1 | 0.206 | 0.0070 | 3.41 | 0.200 | 0.0160 | 8.00 | 0.43 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PCT | 0060 - AA-ALLI103 | PCT_LEVEL2 | 2.025 | 0.0541 | 2.67 | 2.000 | 0.1300 | 6.50 | 0.41 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PCT | 0060 - AA-ALLI103 | PCT_LEVEL3 | 72.057 | 3.3121 | 4.60 | 73.000 | 4.0880 | 5.60 | 0.82 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOS | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 0.850 | 0.0072 | 0.84 | 0.880 | 0.0172 | 1.96 | 0.43 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOS | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 0.853 | 0.0092 | 1.08 | 0.880 | 0.0180 | 2.04 | 0.53 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOS | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 0.844 | 0.0170 | 2.02 | 0.880 | 0.0180 | 2.04 | 0.99 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOS | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 1.319 | 0.0097 | 0.73 | 1.385 | 0.0283 | 2.04 | 0.36 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOS | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 1.330 | 0.0108 | 0.81 | 1.385 | 0.0283 | 2.04 | 0.40 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOS | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 1.317 | 0.0126 | 0.96 | 1.385 | 0.0283 | 2.04 | 0.47 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOS | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 2.087 | 0.0152 | 0.73 | 2.180 | 0.0445 | 2.04 | 0.36 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOS | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 2.104 | 0.0137 | 0.65 | 2.180 | 0.0436 | 2.00 | 0.32 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOS | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 2.085 | 0.0156 | 0.75 | 2.180 | 0.0436 | 2.00 | 0.37 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOSU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 7.769 | 0.0742 | 0.96 | 7.930 | 0.3571 | 4.50 | 0.21 | 62 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOSU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 7.924 | 0.0674 | 0.85 | 7.710 | 0.3472 | 4.50 | 0.19 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOSU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 7.834 | 0.0947 | 1.21 | 7.930 | 0.3571 | 4.50 | 0.27 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOSU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 7.972 | 0.0435 | 0.55 | 7.710 | 0.3472 | 4.50 | 0.12 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOSU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 17.125 | 0.1478 | 0.86 | 17.400 | 0.7836 | 4.50 | 0.19 | 62 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOSU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 15.990 | 0.0934 | 0.58 | 15.600 | 0.7025 | 4.50 | 0.13 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOSU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 17.353 | 0.1092 | 0.63 | 17.400 | 0.7836 | 4.50 | 0.14 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | PHOSU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 16.090 | 0.0550 | 0.34 | 15.600 | 0.7025 | 4.50 | 0.08 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PREAL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 0.175 | 0.0050 | 2.87 | 0.176 | 0.0070 | 4.00 | 0.72 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PREAL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 0.177 | 0.0045 | 2.53 | 0.176 | 0.0070 | 4.00 | 0.63 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PREAL | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 0.171 | 0.0033 | 1.95 | 0.176 | 0.0070 | 4.00 | 0.49 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PREAL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 0.258 | 0.0036 | 1.40 | 0.261 | 0.0078 | 3.00 | 0.47 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PREAL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 0.258 | 0.0039 | 1.53 | 0.261 | 0.0078 | 3.00 | 0.51 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PREAL | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 0.252 | 0.0039 | 1.54 | 0.261 | 0.0078 | 3.00 | 0.51 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PREAL | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 0.347 | 0.0059 | 1.69 | 0.346 | 0.0087 | 2.50 | 0.68 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PREAL | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 0.347 | 0.0047 | 1.37 | 0.346 | 0.0087 | 2.50 | 0.55 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PREAL | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 0.339 | 0.0048 | 1.40 | 0.346 | 0.0087 | 2.50 | 0.56 | 64 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | PRL | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 75.710 | 2.2095 | 2.92 | 83.000 | 4.9800 | 6.00 | 0.49 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | PRL | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 78.493 | 3.6086 | 4.60 | 83.000 | 4.9800 | 6.00 | 0.77 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | PRL | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL1 | 77.865 | 2.7348 | 3.51 | 83.000 | 4.9800 | 6.00 | 0.59 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | PRL | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 286.102 | 8.8570 | 3.10 | 272.000 | 16.3200 | 6.00 | 0.52 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | PRL | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 285.272 | 9.2165 | 3.23 | 272.000 | 16.3200 | 6.00 | 0.54 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | PRL | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL2 | 267.621 | 11.5546 | 4.32 | 272.000 | 16.3200 | 6.00 | 0.72 | 29 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | PRL | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 775.314 | 18.6818 | 2.41 | 720.000 | 43.2000 | 6.00 | 0.40 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | PRL | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 768.590 | 31.8168 | 4.14 | 720.000 | 43.2000 | 6.00 | 0.69 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mUI/L | PRL | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL3 | 746.428 | 44.0243 | 5.90 | 720.000 | 43.2000 | 6.00 | 0.98 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | PROG | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 3.171 | 0.1111 | 3.50 | 2.950 | 0.4425 | 15.00 | 0.23 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | PROG | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 3.000 | 0.2040 | 6.80 | 2.950 | 0.4425 | 15.00 | 0.45 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | PROG | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL1 | 3.000 | 0.1393 | 4.64 | 2.950 | 0.4425 | 15.00 | 0.31 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | PROG | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 33.466 | 0.9575 | 2.86 | 34.300 | 2.7440 | 8.00 | 0.36 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | PROG | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 32.891 | 1.1446 | 3.48 | 34.300 | 2.7440 | 8.00 | 0.44 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | PROG | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL2 | 33.750 | 0.8673 | 2.57 | 34.300 | 2.7440 | 8.00 | 0.32 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | PROG | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 67.036 | 2.3913 | 3.57 | 71.200 | 5.6960 | 8.00 | 0.45 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | PROG | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 66.784 | 2.5450 | 3.81 | 71.200 | 5.6960 | 8.00 | 0.48 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | PROG | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL3 | 68.255 | 2.7765 | 4.07 | 71.200 | 5.6960 | 8.00 | 0.51 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 43.661 | 0.5123 | 1.17 | 43.900 | 0.7024 | 1.60 | 0.73 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 43.930 | 0.5298 | 1.21 | 43.900 | 0.7024 | 1.60 | 0.75 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 43.684 | 0.5745 | 1.32 | 43.900 | 0.7024 | 1.60 | 0.82 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 43.914 | 0.3735 | 0.85 | 43.900 | 0.7024 | 1.60 | 0.53 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 44.000 | 0.2325 | 0.53 | 43.900 | 0.7024 | 1.60 | 0.33 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 63.902 | 0.6759 | 1.06 | 64.200 | 0.7704 | 1.20 | 0.88 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 64.164 | 0.5222 | 0.81 | 64.200 | 0.7704 | 1.20 | 0.68 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 63.541 | 0.5575 | 0.88 | 64.200 | 0.7704 | 1.20 | 0.73 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 64.268 | 0.5488 | 0.85 | 64.200 | 0.7704 | 1.20 | 0.71 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 64.079 | 0.2733 | 0.43 | 64.200 | 0.7704 | 1.20 | 0.36 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 89.795 | 0.7257 | 0.81 | 90.200 | 1.0824 | 1.20 | 0.67 | 73 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 90.197 | 0.5608 | 0.62 | 90.200 | 1.0824 | 1.20 | 0.52 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 89.622 | 0.5347 | 0.60 | 90.200 | 1.0824 | 1.20 | 0.50 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 90.196 | 0.5424 | 0.60 | 90.200 | 1.0824 | 1.20 | 0.50 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROT | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 90.708 | 0.7133 | 0.79 | 90.200 | 1.0824 | 1.20 | 0.66 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 0.222 | 0.0030 | 1.37 | 0.220 | 0.0099 | 4.50 | 0.31 | 97 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 0.199 | 0.0017 | 0.84 | 0.210 | 0.0095 | 4.50 | 0.19 | 16 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 0.221 | 0.0039 | 1.76 | 0.220 | 0.0099 | 4.50 | 0.39 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 0.196 | 0.0035 | 1.81 | 0.210 | 0.0095 | 4.50 | 0.40 | 12 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL1 | 0.217 | 0.0027 | 1.25 | 0.220 | 0.0099 | 4.50 | 0.28 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL1 | 0.196 | 0.0031 | 1.57 | 0.210 | 0.0095 | 4.50 | 0.35 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 0.219 | 0.0027 | 1.24 | 0.220 | 0.0099 | 4.50 | 0.28 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 0.199 | 0.0033 | 1.65 | 0.210 | 0.0095 | 4.50 | 0.37 | 14 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 0.919 | 0.0067 | 0.73 | 0.925 | 0.0324 | 3.50 | 0.21 | 96 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 0.965 | 0.0066 | 0.68 | 1.000 | 0.0350 | 3.50 | 0.19 | 16 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 0.921 | 0.0079 | 0.86 | 0.925 | 0.0324 | 3.50 | 0.25 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 0.964 | 0.0055 | 0.58 | 1.000 | 0.0350 | 3.50 | 0.16 | 12 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL2 | 0.915 | 0.0055 | 0.60 | 0.925 | 0.0324 | 3.50 | 0.17 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0054 - AA-ALLC10- | TPU_LEVEL2 | 0.959 | 0.0050 | 0.52 | 1.000 | 0.0350 | 3.50 | 0.15 | 11 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 0.905 | 0.0074 | 0.82 | 0.925 | 0.0324 | 3.50 | 0.23 | 74 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | PROTU | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 0.950 | 0.0048 | 0.51 | 1.000 | 0.0350 | 3.50 | 0.15 | 14 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAL | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 0.467 | 0.0178 | 3.80 | 0.460 | 0.0322 | 7.00 | 0.54 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAL | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 0.438 | 0.0180 | 4.11 | 0.460 | 0.0322 | 7.00 | 0.59 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAL | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL1 | 0.451 | 0.0144 | 3.20 | 0.460 | 0.0322 | 7.00 | 0.46 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAL | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 1.558 | 0.0655 | 4.20 | 1.530 | 0.1071 | 7.00 | 0.60 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAL | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 1.474 | 0.0364 | 2.47 | 1.530 | 0.1071 | 7.00 | 0.35 | 39 | 4
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAL | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL2 | 1.511 | 0.0462 | 3.06 | 1.530 | 0.1071 | 7.00 | 0.44 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAL | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 8.048 | 0.3378 | 4.20 | 7.850 | 0.5495 | 7.00 | 0.60 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAL | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 7.671 | 0.3490 | 4.55 | 7.850 | 0.5495 | 7.00 | 0.65 | 47 | 6
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAL | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL3 | 7.789 | 0.3414 | 4.38 | 7.850 | 0.5495 | 7.00 | 0.63 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 0.695 | 0.0310 | 4.46 | 0.660 | 0.0462 | 7.00 | 0.64 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 0.619 | 0.0349 | 5.63 | 0.660 | 0.0462 | 7.00 | 0.80 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL1 | 0.658 | 0.0338 | 5.13 | 0.660 | 0.0462 | 7.00 | 0.73 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL1 | 0.660 | 0.0428 | 6.49 | 0.660 | 0.0462 | 7.00 | 0.93 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 4.228 | 0.1980 | 4.68 | 4.000 | 0.2800 | 7.00 | 0.67 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 3.827 | 0.2015 | 5.26 | 4.000 | 0.2800 | 7.00 | 0.75 | 35 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL2 | 4.076 | 0.2345 | 5.75 | 4.000 | 0.2800 | 7.00 | 0.82 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL2 | 3.944 | 0.2432 | 6.17 | 4.000 | 0.2800 | 7.00 | 0.88 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 27.241 | 1.7064 | 6.26 | 26.800 | 1.8760 | 7.00 | 0.89 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 25.136 | 1.7966 | 7.15 | 26.800 | 1.8760 | 7.00 | 1.02 | 40 | 3
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL3 | 26.192 | 2.0199 | 7.71 | 26.800 | 1.8760 | 7.00 | 1.10 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | PSAT | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL3 | 25.401 | 1.8080 | 7.12 | 26.800 | 1.8760 | 7.00 | 1.02 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0059 - AA-ALLI102 | MONO PTH_LEVEL1 | 0.867 | 0.0390 | 4.50 | 0.900 | 0.0990 | 11.00 | 0.41 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0062 - AA-ALLI82- | MONO PTH_LEVEL1 | 0.924 | 0.0487 | 5.27 | 0.900 | 0.0990 | 11.00 | 0.48 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0066 - AA-ALLI121 | MONO PTH_LEVEL1 | 0.920 | 0.1354 | 14.72 | 0.900 | 0.0990 | 11.00 | 1.34 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0068 - AA-ALLI132 | MONO PTH_LEVEL1 | 0.889 | 0.0360 | 4.05 | 0.900 | 0.0990 | 11.00 | 0.37 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0059 - AA-ALLI102 | MONO PTH_LEVEL2 | 6.081 | 0.2620 | 4.31 | 5.700 | 0.6270 | 11.00 | 0.39 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0062 - AA-ALLI82- | MONO PTH_LEVEL2 | 6.052 | 0.2120 | 3.50 | 5.700 | 0.6270 | 11.00 | 0.32 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0066 - AA-ALLI121 | MONO PTH_LEVEL2 | 5.792 | 0.2920 | 5.04 | 5.700 | 0.6270 | 11.00 | 0.46 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0068 - AA-ALLI132 | MONO PTH_LEVEL2 | 5.889 | 0.1851 | 3.14 | 5.700 | 0.6270 | 11.00 | 0.29 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0059 - AA-ALLI102 | MONO PTH_LEVEL3 | 23.088 | 1.1336 | 4.91 | 22.100 | 2.4310 | 11.00 | 0.45 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0062 - AA-ALLI82- | MONO PTH_LEVEL3 | 23.608 | 0.9520 | 4.03 | 22.100 | 2.4310 | 11.00 | 0.37 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0066 - AA-ALLI121 | MONO PTH_LEVEL3 | 23.390 | 0.7022 | 3.00 | 22.100 | 2.4310 | 11.00 | 0.27 | 63 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | PTH | 0068 - AA-ALLI132 | MONO PTH_LEVEL3 | 23.054 | 0.5717 | 2.48 | 22.100 | 2.4310 | 11.00 | 0.23 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 19.160 | 1.5503 | 8.09 | 17.000 | 1.7000 | 10.00 | 0.81 | 47 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 19.704 | 1.7342 | 8.80 | 17.000 | 1.7000 | 10.00 | 0.88 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 19.624 | 1.4705 | 7.49 | 17.000 | 1.7000 | 10.00 | 0.75 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 19.585 | 1.4604 | 7.46 | 17.000 | 1.7000 | 10.00 | 0.75 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 25.663 | 2.0364 | 7.94 | 25.200 | 1.9360 | 7.68 | 1.03 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 26.563 | 1.9156 | 7.21 | 25.200 | 2.0160 | 8.00 | 0.90 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 26.571 | 1.9043 | 7.17 | 25.200 | 2.0160 | 8.00 | 0.90 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 25.968 | 1.8071 | 6.96 | 25.200 | 2.0160 | 8.00 | 0.87 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 32.412 | 2.2681 | 7.00 | 31.300 | 1.8780 | 6.00 | 1.17 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 33.138 | 2.1448 | 6.47 | 31.300 | 1.8780 | 6.00 | 1.08 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 33.080 | 2.2552 | 6.82 | 31.300 | 1.8780 | 6.00 | 1.14 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | RA | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 32.754 | 2.0254 | 6.18 | 31.300 | 1.8780 | 6.00 | 1.03 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | RUBG | 0059 - AA-ALLI102 | RUBELLA IG_LEVEL1 | 0.004 | 0.0206 | 474.22 | 2.000 | 1.0000 | 50.00 | 9.48 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | RUBG | 0062 - AA-ALLI82- | RUBELLA IG_LEVEL1 | 0.000 | 0.0000 |  | 2.000 | 1.0000 | 50.00 |  | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | RUBG | 0067 - AA-ALLI131 | RUBELLA IG_LEVEL1 | 0.002 | 0.0128 | 781.02 | 2.000 | 1.0000 | 50.00 | 15.62 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | RUBG | 0059 - AA-ALLI102 | RUBELLA IG_LEVEL2 | 26.365 | 1.0959 | 4.16 | 28.500 | 2.8500 | 10.00 | 0.42 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | RUBG | 0062 - AA-ALLI82- | RUBELLA IG_LEVEL2 | 26.429 | 1.3327 | 5.04 | 28.500 | 2.8500 | 10.00 | 0.50 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | RUBG | 0067 - AA-ALLI131 | RUBELLA IG_LEVEL2 | 27.252 | 1.1422 | 4.19 | 28.500 | 2.8500 | 10.00 | 0.42 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 0.876 | 0.0117 | 1.33 | 0.858 | 0.0858 | 10.00 | 0.13 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 0.874 | 0.0087 | 0.99 | 0.858 | 0.0858 | 10.00 | 0.10 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 0.868 | 0.0143 | 1.65 | 0.858 | 0.0858 | 10.00 | 0.17 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 1.373 | 0.0161 | 1.17 | 1.350 | 0.1350 | 10.00 | 0.12 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 1.374 | 0.0108 | 0.79 | 1.350 | 0.1350 | 10.00 | 0.08 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 1.368 | 0.0174 | 1.27 | 1.350 | 0.1350 | 10.00 | 0.13 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 2.169 | 0.0174 | 0.80 | 2.140 | 0.2140 | 10.00 | 0.08 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 2.176 | 0.0134 | 0.62 | 2.140 | 0.2140 | 10.00 | 0.06 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 2.175 | 0.0186 | 0.85 | 2.140 | 0.2140 | 10.00 | 0.09 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA-U | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 7.983 | 0.1180 | 1.48 | 7.600 | 0.7600 | 10.00 | 0.15 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA-U | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 8.066 | 0.0518 | 0.64 | 7.870 | 0.7870 | 10.00 | 0.06 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA-U | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 8.002 | 0.1200 | 1.50 | 7.600 | 0.7600 | 10.00 | 0.15 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA-U | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL1 | 8.198 | 0.0377 | 0.46 | 7.870 | 0.7870 | 10.00 | 0.05 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA-U | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 17.398 | 0.1995 | 1.15 | 16.800 | 1.6800 | 10.00 | 0.11 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA-U | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 16.052 | 0.0616 | 0.38 | 15.800 | 1.5800 | 10.00 | 0.04 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA-U | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 17.563 | 0.1997 | 1.14 | 16.800 | 1.6800 | 10.00 | 0.11 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | SYGMA-U | 0055 - AA-ALLC91- | TPU_LEVEL2 | 16.400 | 0.0444 | 0.27 | 15.800 | 1.5800 | 10.00 | 0.03 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T3L | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL1 | 5.103 | 0.1969 | 3.86 | 5.250 | 0.5774 | 11.00 | 0.35 | 29 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T3L | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 4.990 | 0.5367 | 10.75 | 5.250 | 0.5774 | 11.00 | 0.98 | 42 | 7
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T3L | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL2 | 8.317 | 0.3404 | 4.09 | 8.100 | 0.6480 | 8.00 | 0.51 | 28 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T3L | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 8.277 | 0.4472 | 5.40 | 8.100 | 0.6480 | 8.00 | 0.68 | 37 | 10
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T3L | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL3 | 15.905 | 1.0020 | 6.30 | 15.000 | 1.2000 | 8.00 | 0.79 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T3L | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 15.330 | 1.5370 | 10.03 | 15.000 | 1.2000 | 8.00 | 1.25 | 48 | 10
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T4L | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL1 | 8.890 | 0.5331 | 6.00 | 8.730 | 0.8730 | 10.00 | 0.60 | 28 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T4L | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 9.229 | 0.5627 | 6.10 | 8.730 | 0.8730 | 10.00 | 0.61 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T4L | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL1 | 8.902 | 0.3627 | 4.07 | 8.730 | 0.8730 | 10.00 | 0.41 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T4L | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL2 | 21.684 | 1.4102 | 6.50 | 20.800 | 1.6640 | 8.00 | 0.81 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T4L | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 22.198 | 0.5230 | 2.36 | 20.800 | 1.6640 | 8.00 | 0.29 | 28 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T4L | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL2 | 20.811 | 1.0483 | 5.04 | 20.800 | 1.6640 | 8.00 | 0.63 | 30 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T4L | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL3 | 31.806 | 2.5632 | 8.06 | 30.500 | 2.4400 | 8.00 | 1.01 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T4L | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 34.417 | 4.2026 | 12.21 | 30.500 | 2.4400 | 8.00 | 1.53 | 36 | 3
5/1/2025-5/31/2025 |  | pmol/L | T4L | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL3 | 30.713 | 1.8635 | 6.07 | 30.500 | 2.4400 | 8.00 | 0.76 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | TESTO | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 1.231 | 0.0448 | 3.64 | 1.190 | 0.1190 | 10.00 | 0.36 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | TESTO | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 1.211 | 0.0442 | 3.65 | 1.190 | 0.1190 | 10.00 | 0.37 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | TESTO | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL1 | 1.195 | 0.0616 | 5.16 | 1.190 | 0.1190 | 10.00 | 0.52 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | TESTO | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 12.500 | 0.3458 | 2.77 | 12.600 | 1.0080 | 8.00 | 0.35 | 31 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | TESTO | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 12.236 | 0.5988 | 4.89 | 12.600 | 1.0080 | 8.00 | 0.61 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | TESTO | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL2 | 12.371 | 0.4628 | 3.74 | 12.600 | 1.0080 | 8.00 | 0.47 | 29 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | TESTO | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 40.831 | 1.2235 | 3.00 | 41.600 | 3.3280 | 8.00 | 0.37 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | TESTO | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 39.789 | 2.2836 | 5.74 | 41.600 | 3.3280 | 8.00 | 0.72 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | TESTO | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL3 | 40.897 | 2.1803 | 5.33 | 41.600 | 3.3280 | 8.00 | 0.67 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | THC | 0050 - AA-ALLC51- | THCQ_LEVEL1 | 34.222 | 2.3798 | 6.95 | 35.000 | 3.5000 | 10.00 | 0.70 | 36 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | µmol/L | THC | 0050 - AA-ALLC51- | THCQ_LEVEL2 | 67.211 | 3.4419 | 5.12 | 65.000 | 3.5750 | 5.50 | 0.93 | 38 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | THYRO | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 4.974 | 0.1912 | 3.84 | 4.800 | 0.2400 | 5.00 | 0.77 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | THYRO | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 5.038 | 0.1225 | 2.43 | 4.800 | 0.2400 | 5.00 | 0.49 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | THYRO | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 15.815 | 0.5109 | 3.23 | 14.700 | 0.7350 | 5.00 | 0.65 | 63 | 3
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | THYRO | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 15.740 | 0.4122 | 2.62 | 14.700 | 0.7350 | 5.00 | 0.52 | 53 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | THYRO | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 45.350 | 1.8209 | 4.02 | 43.650 | 2.1825 | 5.00 | 0.80 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | µg/L | THYRO | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 44.481 | 1.3025 | 2.93 | 43.650 | 2.1825 | 5.00 | 0.59 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | TOXG | 0059 - AA-ALLI102 | TOXO IGG_LEVEL1 | 0.023 | 0.0428 | 182.86 | 0.250 | 0.1250 | 50.00 | 3.66 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | TOXG | 0062 - AA-ALLI82- | TOXO IGG_LEVEL1 | 0.022 | 0.0418 | 189.72 | 0.250 | 0.1250 | 50.00 | 3.79 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | TOXG | 0067 - AA-ALLI131 | TOXO IGG_LEVEL1 | 0.019 | 0.0395 | 208.51 | 0.250 | 0.1250 | 50.00 | 4.17 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | TOXG | 0059 - AA-ALLI102 | TOXO IGG_LEVEL2 | 6.436 | 0.2557 | 3.97 | 6.000 | 0.6000 | 10.00 | 0.40 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | TOXG | 0062 - AA-ALLI82- | TOXO IGG_LEVEL2 | 6.495 | 0.3418 | 5.26 | 6.000 | 0.6000 | 10.00 | 0.53 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/mL | TOXG | 0067 - AA-ALLI131 | TOXO IGG_LEVEL2 | 6.366 | 0.2173 | 3.41 | 6.000 | 0.6000 | 10.00 | 0.34 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TOXMI | 0059 - AA-ALLI102 | TOXO IGM_LEVEL1 | 0.067 | 0.0111 | 16.55 | 0.200 | 0.1000 | 50.00 | 0.33 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TOXMI | 0062 - AA-ALLI82- | TOXO IGM_LEVEL1 | 0.064 | 0.0104 | 16.21 | 0.200 | 0.1000 | 50.00 | 0.32 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TOXMI | 0067 - AA-ALLI131 | TOXO IGM_LEVEL1 | 0.064 | 0.0092 | 14.42 | 0.200 | 0.1000 | 50.00 | 0.29 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TOXMI | 0059 - AA-ALLI102 | TOXO IGM_LEVEL2 | 1.512 | 0.0757 | 5.01 | 1.650 | 0.1650 | 10.00 | 0.50 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TOXMI | 0062 - AA-ALLI82- | TOXO IGM_LEVEL2 | 1.588 | 0.0649 | 4.09 | 1.650 | 0.1650 | 10.00 | 0.41 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TOXMI | 0067 - AA-ALLI131 | TOXO IGM_LEVEL2 | 1.528 | 0.1018 | 6.66 | 1.650 | 0.1650 | 10.00 | 0.67 | 57 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TPHAI | 0060 - AA-ALLI103 | SYPHILIS_LEVEL1 | 0.048 | 0.0041 | 8.46 | 0.200 | 0.1000 | 50.00 | 0.17 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TPHAI | 0066 - AA-ALLI121 | SYPHILIS_LEVEL1 | 0.046 | 0.0053 | 11.52 | 0.200 | 0.1000 | 50.00 | 0.23 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TPHAI | 0069 - AA-ALLI51- | SYPHILIS_LEVEL1 | 0.048 | 0.0060 | 12.64 | 0.200 | 0.1000 | 50.00 | 0.25 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TPHAI | 0060 - AA-ALLI103 | SYPHILIS_LEVEL2 | 2.699 | 0.1064 | 3.94 | 2.800 | 0.4200 | 15.00 | 0.26 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TPHAI | 0066 - AA-ALLI121 | SYPHILIS_LEVEL2 | 2.720 | 0.1174 | 4.31 | 2.800 | 0.4200 | 15.00 | 0.29 | 59 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | TPHAI | 0069 - AA-ALLI51- | SYPHILIS_LEVEL2 | 2.709 | 0.0849 | 3.14 | 2.800 | 0.4200 | 15.00 | 0.21 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | TRAK | 0059 - AA-ALLI102 | TRAB CTRLS_LEVEL1 | 3.169 | 0.2090 | 6.59 | 3.000 | 0.4500 | 15.00 | 0.44 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | TRAK | 0061 - AA-ALLI81- | TRAB CTRLS_LEVEL1 | 3.472 | 0.2503 | 7.21 | 3.000 | 0.4500 | 15.00 | 0.48 | 44 | 1
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | TRAK | 0059 - AA-ALLI102 | TRAB CTRLS_LEVEL2 | 10.038 | 0.2543 | 2.53 | 10.000 | 1.5000 | 15.00 | 0.17 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | TRAK | 0061 - AA-ALLI81- | TRAB CTRLS_LEVEL2 | 10.269 | 0.3178 | 3.10 | 10.000 | 1.5000 | 15.00 | 0.21 | 40 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | TRAK | 0059 - AA-ALLI102 | TRAB CTRLS_LEVEL3 | 29.124 | 0.4462 | 1.53 | 30.000 | 4.5000 | 15.00 | 0.10 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | UI/L | TRAK | 0061 - AA-ALLI81- | TRAB CTRLS_LEVEL3 | 28.961 | 0.8149 | 2.81 | 30.000 | 4.5000 | 15.00 | 0.19 | 47 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 1.760 | 0.0177 | 1.00 | 1.760 | 0.0704 | 4.00 | 0.25 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 1.788 | 0.0166 | 0.93 | 1.760 | 0.0704 | 4.00 | 0.23 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 1.778 | 0.0316 | 1.78 | 1.760 | 0.0704 | 4.00 | 0.44 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 1.766 | 0.0106 | 0.60 | 1.760 | 0.0704 | 4.00 | 0.15 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 2.561 | 0.0254 | 0.99 | 2.550 | 0.0765 | 3.00 | 0.33 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 2.601 | 0.0328 | 1.26 | 2.550 | 0.0765 | 3.00 | 0.42 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 2.597 | 0.0371 | 1.43 | 2.550 | 0.0765 | 3.00 | 0.48 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 2.604 | 0.0215 | 0.83 | 2.550 | 0.0765 | 3.00 | 0.28 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 3.624 | 0.0527 | 1.45 | 3.570 | 0.0893 | 2.50 | 0.58 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 3.631 | 0.0307 | 0.85 | 3.570 | 0.0893 | 2.50 | 0.34 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 3.639 | 0.0633 | 1.74 | 3.570 | 0.0893 | 2.50 | 0.70 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | g/L | TRF | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 3.633 | 0.0379 | 1.04 | 3.570 | 0.0893 | 2.50 | 0.42 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL1 | 0.872 | 0.0075 | 0.86 | 0.860 | 0.0241 | 2.80 | 0.31 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 0.870 | 0.0137 | 1.58 | 0.860 | 0.0241 | 2.80 | 0.56 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL1 | 0.863 | 0.0075 | 0.87 | 0.860 | 0.0241 | 2.80 | 0.31 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 0.866 | 0.0093 | 1.07 | 0.860 | 0.0241 | 2.80 | 0.38 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL1 | 0.863 | 0.0073 | 0.85 | 0.860 | 0.0241 | 2.80 | 0.30 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 0.863 | 0.0077 | 0.89 | 0.860 | 0.0241 | 2.80 | 0.32 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 0.860 | 0.0083 | 0.96 | 0.845 | 0.0237 | 2.80 | 0.34 | 65 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL1 | 0.867 | 0.0080 | 0.92 | 0.860 | 0.0241 | 2.80 | 0.33 | 62 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 0.870 | 0.0162 | 1.87 | 0.860 | 0.0241 | 2.80 | 0.67 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 0.877 | 0.0095 | 1.08 | 0.860 | 0.0241 | 2.80 | 0.39 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL2 | 1.541 | 0.0097 | 0.63 | 1.540 | 0.0370 | 2.40 | 0.26 | 47 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 1.540 | 0.0192 | 1.24 | 1.540 | 0.0370 | 2.40 | 0.52 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL2 | 1.536 | 0.0189 | 1.23 | 1.540 | 0.0370 | 2.40 | 0.51 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 1.547 | 0.0123 | 0.80 | 1.540 | 0.0370 | 2.40 | 0.33 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL2 | 1.537 | 0.0145 | 0.94 | 1.540 | 0.0370 | 2.40 | 0.39 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 1.540 | 0.0145 | 0.94 | 1.540 | 0.0370 | 2.40 | 0.39 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 1.532 | 0.0102 | 0.67 | 1.520 | 0.0365 | 2.40 | 0.28 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL2 | 1.543 | 0.0114 | 0.74 | 1.540 | 0.0370 | 2.40 | 0.31 | 60 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 1.548 | 0.0178 | 1.15 | 1.540 | 0.0370 | 2.40 | 0.48 | 58 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 1.560 | 0.0114 | 0.73 | 1.540 | 0.0370 | 2.40 | 0.30 | 25 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0049 - AA-ALLC121 | TPS_LEVEL3 | 2.747 | 0.0147 | 0.53 | 2.750 | 0.0660 | 2.40 | 0.22 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 2.749 | 0.0228 | 0.83 | 2.750 | 0.0660 | 2.40 | 0.35 | 61 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0051 - AA-ALLC52- | TPS_LEVEL3 | 2.740 | 0.0282 | 1.03 | 2.760 | 0.0662 | 2.40 | 0.43 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 2.760 | 0.0228 | 0.83 | 2.750 | 0.0660 | 2.40 | 0.34 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0053 - AA-ALLC112 | TPS_LEVEL3 | 2.744 | 0.0200 | 0.73 | 2.750 | 0.0660 | 2.40 | 0.30 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 2.748 | 0.0241 | 0.88 | 2.750 | 0.0660 | 2.40 | 0.37 | 56 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 2.744 | 0.0195 | 0.71 | 2.710 | 0.0650 | 2.40 | 0.30 | 72 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0056 - AA-ALLC92- | TPS_LEVEL3 | 2.760 | 0.0214 | 0.78 | 2.750 | 0.0660 | 2.40 | 0.32 | 70 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 2.774 | 0.0604 | 2.18 | 2.750 | 0.0660 | 2.40 | 0.91 | 79 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | TRIG | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 2.785 | 0.0167 | 0.60 | 2.750 | 0.0660 | 2.40 | 0.25 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | TROPO | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 10.824 | 0.8180 | 7.56 | 11.000 | 0.9900 | 9.00 | 0.84 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | TROPO | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 10.923 | 0.7750 | 7.10 | 11.000 | 0.9900 | 9.00 | 0.79 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | TROPO | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL1 | 10.546 | 0.9497 | 9.01 | 11.000 | 0.9900 | 9.00 | 1.00 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | TROPO | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 49.591 | 3.4068 | 6.87 | 53.000 | 4.7700 | 9.00 | 0.76 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | TROPO | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 48.853 | 3.0455 | 6.23 | 53.000 | 4.7700 | 9.00 | 0.69 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | TROPO | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL2 | 49.111 | 3.8291 | 7.80 | 53.000 | 4.7700 | 9.00 | 0.87 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | TROPO | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 859.025 | 56.0378 | 6.52 | 900.000 | 81.0000 | 9.00 | 0.72 | 52 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | TROPO | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 835.484 | 46.3179 | 5.54 | 900.000 | 81.0000 | 9.00 | 0.62 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | ng/L | TROPO | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL3 | 839.244 | 45.3367 | 5.40 | 900.000 | 81.0000 | 9.00 | 0.60 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL1 | 0.042 | 0.0014 | 3.42 | 0.040 | 0.0029 | 7.30 | 0.47 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL1 | 0.039 | 0.0011 | 2.72 | 0.040 | 0.0029 | 7.30 | 0.37 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL1 | 0.038 | 0.0016 | 4.15 | 0.040 | 0.0029 | 7.30 | 0.57 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0062 - AA-ALLI82- | TPIA_LEVEL1 | 0.039 | 0.0011 | 2.90 | 0.040 | 0.0029 | 7.30 | 0.40 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL1 | 0.041 | 0.0010 | 2.41 | 0.040 | 0.0029 | 7.30 | 0.33 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL1 | 0.040 | 0.0013 | 3.35 | 0.040 | 0.0029 | 7.30 | 0.46 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL1 | 0.039 | 0.0014 | 3.58 | 0.040 | 0.0029 | 7.30 | 0.49 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0073 - AA-ALLI114 | TPIA_LEVEL1 | 0.040 | 0.0010 | 2.41 | 0.040 | 0.0029 | 7.30 | 0.33 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL2 | 4.064 | 0.1222 | 3.01 | 3.800 | 0.2776 | 7.30 | 0.41 | 36 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL2 | 3.840 | 0.1206 | 3.14 | 3.800 | 0.2776 | 7.30 | 0.43 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL2 | 3.766 | 0.0754 | 2.00 | 3.800 | 0.2776 | 7.30 | 0.27 | 34 | 2
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0062 - AA-ALLI82- | TPIA_LEVEL2 | 3.843 | 0.0953 | 2.48 | 3.800 | 0.2776 | 7.30 | 0.34 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL2 | 4.006 | 0.0742 | 1.85 | 3.800 | 0.2776 | 7.30 | 0.25 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL2 | 3.902 | 0.0872 | 2.23 | 3.800 | 0.2776 | 7.30 | 0.31 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL2 | 3.848 | 0.1130 | 2.94 | 3.800 | 0.2776 | 7.30 | 0.40 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0073 - AA-ALLI114 | TPIA_LEVEL2 | 3.950 | 0.1055 | 2.67 | 3.800 | 0.2774 | 7.30 | 0.37 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0058 - AA-ALLI101 | TPIA_LEVEL3 | 18.348 | 0.8623 | 4.70 | 17.700 | 1.2921 | 7.30 | 0.64 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0059 - AA-ALLI102 | TPIA_LEVEL3 | 17.662 | 0.5189 | 2.94 | 17.700 | 1.2919 | 7.30 | 0.40 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0061 - AA-ALLI81- | TPIA_LEVEL3 | 17.371 | 0.7132 | 4.11 | 17.700 | 1.2919 | 7.30 | 0.56 | 42 | 3
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0062 - AA-ALLI82- | TPIA_LEVEL3 | 17.731 | 0.6845 | 3.86 | 17.700 | 1.2919 | 7.30 | 0.53 | 49 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0063 - AA-ALLI111 | TPIA_LEVEL3 | 18.274 | 0.3408 | 1.87 | 17.700 | 1.2919 | 7.30 | 0.26 | 48 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0064 - AA-ALLI71- | TPIA_LEVEL3 | 17.970 | 0.5516 | 3.07 | 17.700 | 1.2921 | 7.30 | 0.42 | 50 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0065 - AA-ALLI72- | TPIA_LEVEL3 | 18.383 | 0.6945 | 3.78 | 17.700 | 1.2919 | 7.30 | 0.52 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mIU/L | TSH | 0073 - AA-ALLI114 | TPIA_LEVEL3 | 18.392 | 0.5174 | 2.81 | 17.700 | 1.2921 | 7.30 | 0.39 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL1 | 3.130 | 0.0777 | 2.48 | 3.130 | 0.1175 | 3.75 | 0.66 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL1 | 3.156 | 0.0716 | 2.27 | 3.130 | 0.1175 | 3.75 | 0.60 | 32 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL1 | 3.160 | 0.0968 | 3.06 | 3.130 | 0.1175 | 3.75 | 0.82 | 30 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL1 | 3.144 | 0.0598 | 1.90 | 3.130 | 0.1175 | 3.75 | 0.51 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL2 | 14.766 | 0.1970 | 1.33 | 14.600 | 0.4421 | 3.03 | 0.44 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL2 | 14.771 | 0.1637 | 1.11 | 14.600 | 0.4380 | 3.00 | 0.37 | 35 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL2 | 14.824 | 0.1478 | 1.00 | 14.600 | 0.4424 | 3.03 | 0.33 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL2 | 14.703 | 0.1857 | 1.26 | 14.600 | 0.4424 | 3.03 | 0.42 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0050 - AA-ALLC51- | TPS_LEVEL3 | 22.441 | 0.3076 | 1.37 | 22.400 | 0.6780 | 3.03 | 0.45 | 39 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0052 - AA-ALLC111 | TPS_LEVEL3 | 22.568 | 0.2464 | 1.09 | 22.400 | 0.6720 | 3.00 | 0.36 | 41 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0054 - AA-ALLC10- | TPS_LEVEL3 | 22.723 | 0.2370 | 1.04 | 22.400 | 0.6787 | 3.03 | 0.34 | 40 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | UREE | 0055 - AA-ALLC91- | TPS_LEVEL3 | 22.255 | 0.2155 | 0.97 | 22.400 | 0.6787 | 3.03 | 0.32 | 42 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | URU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 152.456 | 2.2778 | 1.49 | 152.000 | 6.6120 | 4.35 | 0.34 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | URU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL1 | 140.267 | 2.1243 | 1.51 | 143.000 | 6.2205 | 4.35 | 0.35 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | URU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 154.139 | 2.4678 | 1.60 | 152.000 | 6.6120 | 4.35 | 0.37 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | URU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL1 | 142.088 | 1.4933 | 1.05 | 143.000 | 6.2205 | 4.35 | 0.24 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | URU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 367.671 | 4.1127 | 1.12 | 372.000 | 16.1820 | 4.35 | 0.26 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | URU | 0050 - AA-ALLC51- | TPU_LEVEL2 | 339.922 | 3.0388 | 0.89 | 344.000 | 14.9640 | 4.35 | 0.21 | 9 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | URU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 372.574 | 7.3663 | 1.98 | 372.000 | 16.1820 | 4.35 | 0.45 | 54 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mmol/L | URU | 0052 - AA-ALLC111 | TPU_LEVEL2 | 344.650 | 2.9496 | 0.86 | 344.000 | 14.9640 | 4.35 | 0.20 | 8 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | VALP | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL1 | 30.135 | 0.9786 | 3.25 | 29.200 | 1.8834 | 6.45 | 0.50 | 18 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | VALP | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL1 | 30.133 | 0.8062 | 2.68 | 29.200 | 1.8821 | 6.45 | 0.42 | 19 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | VALP | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL2 | 54.800 | 0.9589 | 1.75 | 54.200 | 3.5772 | 6.60 | 0.27 | 18 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | VALP | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL2 | 55.565 | 2.5144 | 4.53 | 54.200 | 3.5772 | 6.60 | 0.69 | 21 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | VALP | 0057 - AA-ALLC93- | TPS_LEVEL3 | 76.527 | 1.0284 | 1.34 | 75.100 | 4.8214 | 6.42 | 0.21 | 21 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | mg/L | VALP | 0072 - AA-ALLC74- | TPS_LEVEL3 | 77.380 | 2.0224 | 2.61 | 75.100 | 4.8246 | 6.42 | 0.41 | 27 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | VCAGI | 0060 - AA-ALLI103 | EBV VCA G_LEVEL1 | 0.049 | 0.0062 | 12.55 | 0.200 | 0.1000 | 50.00 | 0.25 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | VCAGI | 0069 - AA-ALLI51- | EBV VCA G_LEVEL1 | 0.052 | 0.0040 | 7.71 | 0.200 | 0.1000 | 50.00 | 0.15 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | VCAGI | 0060 - AA-ALLI103 | EBV VCA G_LEVEL2 | 2.906 | 0.1366 | 4.70 | 3.150 | 0.3150 | 10.00 | 0.47 | 68 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | VCAGI | 0069 - AA-ALLI51- | EBV VCA G_LEVEL2 | 3.019 | 0.0985 | 3.26 | 3.150 | 0.3150 | 10.00 | 0.33 | 66 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | VCAMI | 0060 - AA-ALLI103 | EBV VCA M_LEVEL1 | 0.050 | 0.0000 | 0.00 | 0.245 | 0.1225 | 50.00 | 0.00 | 69 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | VCAMI | 0069 - AA-ALLI51- | EBV VCA M_LEVEL1 | 0.051 | 0.0029 | 5.65 | 0.245 | 0.1225 | 50.00 | 0.11 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | VCAMI | 0060 - AA-ALLI103 | EBV VCA M_LEVEL2 | 2.786 | 0.0928 | 3.33 | 3.390 | 0.5085 | 15.00 | 0.22 | 69 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  |  | VCAMI | 0069 - AA-ALLI51- | EBV VCA M_LEVEL2 | 2.904 | 0.0814 | 2.80 | 3.390 | 0.5085 | 15.00 | 0.19 | 67 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0060 - AA-ALLI103 | TPIA_LEVEL1 | 31.024 | 1.5976 | 5.15 | 29.900 | 2.9900 | 10.00 | 0.51 | 45 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0062 - AA-ALLI82- | TPIA_LEVEL1 | 31.203 | 1.2767 | 4.09 | 29.900 | 2.9900 | 10.00 | 0.41 | 38 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0066 - AA-ALLI121 | TPIA_LEVEL1 | 31.223 | 1.3089 | 4.19 | 29.900 | 2.9900 | 10.00 | 0.42 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL1 | 32.076 | 1.0952 | 3.41 | 29.900 | 2.9900 | 10.00 | 0.34 | 34 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0060 - AA-ALLI103 | TPIA_LEVEL2 | 56.875 | 2.3217 | 4.08 | 54.800 | 5.4800 | 10.00 | 0.41 | 44 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0062 - AA-ALLI82- | TPIA_LEVEL2 | 57.343 | 1.8059 | 3.15 | 54.800 | 5.4800 | 10.00 | 0.31 | 37 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0066 - AA-ALLI121 | TPIA_LEVEL2 | 57.970 | 1.7779 | 3.07 | 54.800 | 5.4800 | 10.00 | 0.31 | 46 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL2 | 58.561 | 1.4263 | 2.44 | 54.800 | 5.4800 | 10.00 | 0.24 | 33 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0060 - AA-ALLI103 | TPIA_LEVEL3 | 104.439 | 3.7612 | 3.60 | 98.900 | 9.8900 | 10.00 | 0.36 | 51 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0062 - AA-ALLI82- | TPIA_LEVEL3 | 104.133 | 4.4287 | 4.25 | 98.900 | 9.8900 | 10.00 | 0.43 | 43 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0066 - AA-ALLI121 | TPIA_LEVEL3 | 105.571 | 3.5763 | 3.39 | 98.900 | 9.8900 | 10.00 | 0.34 | 55 | 0
5/1/2025-5/31/2025 |  | nmol/L | VITD | 0068 - AA-ALLI132 | TPIA_LEVEL3 | 106.340 | 3.0073 | 2.83 | 98.900 | 9.8900 | 10.00 | 0.28 | 43 | 0