## FICHE DE VIE
FICHE DE VIE MATERIEL DE MESURE
[5 empty] | DATE DERNIERE MISE A JOUR: |  | 2015-01-19
PRESSION |  |  |  |  | TECHNICIEN VERIFICATEUR: |  | G. ROCHE
FTQ 173-1
MATERIEL DE MESURE |  |  |  |  | OBSERVATIONS
TYPE D'APPAREIL: |  | MANOMETRE
MODELE: |  | BLONDELLE 1/8" A
ETENDUE DE MESURE: |  | 10 | BARS
N° SERIE: |  | M010104
TYPE D'APPAREIL:
MODELE:
ETENDUE DE MESURE:
N° SERIE:
RESOLUTION: |  | 0.02 | BARS
LECTURE: |  | 1000
FREQUENCE ETALONNAGE: |  | 1 | ANS
DATE DE MISE EN SERVICE:
NOMBRE D'ETALONNAGES: |  | 4
ETALON UTILISE: |  | 13
OBSERVATIONS: |  | PRESSIOMETRE FONDASOL
NORME CONSIDEREE: |  | NF P 94-110-1
ERREUR MAXIMALE TOLEREE: |  | 0.1 | BARS
|  | 1 | % LECTURE
N° PV | ORGANISME DE VERIFICATION | DATE | INCERTITUDE DE MESURE DU MATERIEL |  | INCERTITUDE DE MESURE DE L'ETALON |  | INCERTITUDE DE MESURE TOLEREE
|  |  | BARS | % LECTURE | BARS | % LECTURE | BARS | % LECTURE
PV1 | G. ROCHE | 2015-01-19 | 0.088009 | 3.479 | 0.0039536 |  | 0.1 | 1
PV2 | G. ROCHE | 2016-03-07 | 0.097469 | 3.3357 | 0.0064506 |  | 0.1 | 1
PV3 | G. ROCHE | 2017-01-11 | 0.066988 | 2.6644 | 0.0029611 |  | 0.1 | 1
PV4 | G. ROCHE | 2018-09-18 | 0.056594 | 0.94555 | 0.0012439 |  | 0.1 | 1
DATE | INCERTITUDE DE MESURE DU MATERIEL | INCERTITUDE DE MESURE DE L'ETALON | INCERTITUDE DE MESURE TOLEREE
| BARS | BARS | BARS
2015-01-19 | 0.088009 | 0.0039536 | 0.1 |  |  | 0.0050814 | 0.001687
2016-03-07 | 0.097469 | 0.0064506 | 0.1 |  |  | 0.99694 | 0.99577
2017-01-11 | 0.066988 | 0.0029611 | 0.1 |  |  |  | 0.00012032
2018-09-18 | 0.056594 | 0.0012439 | 0.1
0.056594

## PV1
FICHE DE VIE MATERIEL DE MESURE | [5 empty] | RAPPORT D'ESSAI N°
20150119_01_GR
[6 empty] | DATE: |  | 2015-01-19
PRESSION | [5 empty] | TECHNICIEN VERIFICATEUR: |  | G. ROCHE
FTQ 173-1
MATERIEL A VERIFIER | [5 empty] | MATERIEL D'ETALONNAGE
TYPE D'APPAREIL: |  | MANOMETRE |  |  |  | TYPE D'APPAREIL: |  | MANOMETRE DIGITAL
MODELE: |  | BLONDELLE 1/8" A |  |  |  | MODELE: |  | DRUCK DPI104
ETENDUE DE MESURE: |  | 10 | BARS |  |  | ETENDUE DE MESURE: |  | 20 | BARS
N° SERIE: |  | M010104 |  |  |  | N° SERIE: |  | 2552545
TYPE D'APPAREIL: | [5 empty] | TYPE D'APPAREIL:
MODELE: | [5 empty] | MODELE:
ETENDUE DE MESURE: | [5 empty] | ETENDUE DE MESURE:
N° SERIE: | [5 empty] | N° SERIE:
RESOLUTION: |  | 0.02 | BARS |  |  | RESOLUTION: |  | 0.001 | BARS
OBSERVATIONS: |  | PRESSIOMETRE FONDASOL |  |  |  | N° PV D'ETALONNAGE: |  | 20131028_01_GR
[6 empty] | DATE DE VALIDITE: |  | 2014-10-28
[6 empty] | INCERTITUDE DE MESURE: |  | 0.0039536 | BARS
| MESURES |  |  |  |  | RESULTATS
CIBLE | 1ERE SERIE |  | 2EME SERIE |  |  | CALCUL D'INCERTITUDE
| ETALON REFERENCE | MESURE | ETALON REFERENCE | MESURE |  | ERREUR SYSTEMATIQUE | ERREUR ALEATOIRE | INCERTITUDE DE MESURE
Ciblem | Lueétalon m | Luem | Lueétalon m | Luem |  | es m | ea m | I m | I m
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS |  | BARS | BARS | BARS | % LECTURE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTEE | -0.00016319 | 0.010129 | 0.010292
2.5 | 2.563 | 2.5 | 2.523 | 2.5 |  | -0.048356 | 0.039653 | 0.088009 | 3.479
5 | 5.049 | 5 | 5.036 | 5 |  | -0.051127 | 0.01887 | 0.069997 | 1.3913
7.5 | 7.521 | 7.5 | 7.556 | 7.5 |  | -0.048973 | 0.035792 | 0.084765 | 1.1254
10 | 10.006 | 10 | 9.983 | 10 |  | -0.0057367 | 0.026432 | 0.032169 | 0.32062
7.5 | 7.51 | 7.5 | 7.514 | 7.5 | DESCENTE | -0.021936 | 0.012767 | 0.034703 | 0.46195
5 | 4.996 | 5 | 4.999 | 5 |  | -0.0054985 | 0.012071 | 0.017569 | 0.35058
2.5 | 2.504 | 2.5 | 2.497 | 2.5 |  | -0.0053106 | 0.014462 | 0.019772 | 0.78875
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.9674e-06 | 0.010161 | 0.01017
INCERTITUDE DE MESURE MAXIMALE MESUREE |  |  | ERREUR MAXIMALE TOLEREE NF P 94-110-1 |  |  | RESULTAT DE LA VERIFICATION |  | CONFORME
0.088009 | BARS |  | 0.1 | BARS
3.479 | % LECTURE |  | 1 | % LECTURE |  | DATE DE VALIDITE |  | 2016-01-19
VISA:
INTERPOLATION DES VALEURS VRAIES Vv A PARTIR DES MESURES Vm
ETALON DE REFERENCE MEDIAN | VALEUR VRAIE MEDIANE | 1ERE SERIE MESURE CORRIGEE | 2EME SERIE MESURE CORRIGEE | MESURE MEDIANE |  | INTERPOLATION POLYNOMIALE Vv = ai vmi + .. + a2 vm2 + a1 vm + a0
Vétalon méd m | Vv méd m | Vm corr1 | Vm corr2 | Vm corr méd |  | COEFFICIENTS | MONTEE | DESCENTE
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS
0 | 0.00016319 | 0 | 0 | 0 |  | a0 | 0.028518 | -0.001739
2.543 | 2.5484 | 2.48 | 2.52 | 2.5
5.0425 | 5.0511 | 4.9935 | 5.0065 | 5 |  | a1 | 1.0005 | 1.0042
7.5385 | 7.549 | 7.5175 | 7.4825 | 7.5
9.9945 | 10.0057 | 9.9885 | 10.0115 | 10 |  | a2 |  | -0.00030572
a3
7.512 | 7.5219 | 7.502 | 7.498 | 7.5 |  | a4
4.9975 | 5.0055 | 5.0015 | 4.9985 | 5
2.5005 | 2.5053 | 2.4965 | 2.5035 | 2.5 |  | a5
0 | 9.9674e-06 | 0 | 0 | 0
a6
a7
[6 empty] | R2 | 0.99996 | 1
CALCUL DES ERREURS ALEATOIRES ea
Vcorr méd m | Afluctuation m | Fm | Aresolution m | Iem |  | Aem | Mm | Rm | Dm
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS |  | BARS | BARS | BARS | BARS
0.028518 | 0 | 0 | 0.010005 | 0.0012273 | MONTEE | 0.001 | 0 | 0 | 0
2.5297 | 0.02002 | 0.023024 | 0.010005 | 0.0026912 |  | 0.001 | 0 | 0.011512 | 0
5.0309 | 0.0065066 | 0.0074826 | 0.010005 | 0.0035291 |  | 0.001 | 0 | 0.0037413 | 0
7.532 | 0.017518 | 0.020146 | 0.010005 | 0.0039049 |  | 0.001 | 0 | 0.010073 | 0
10.0332 | 0.011512 | 0.013239 | 0.010005 | 0.0039536 |  | 0.001 | 0 | 0.0066193 | 0
7.5124 | 0.001996 | 0.0022954 | 0.0099959 | 0.0034066 |  | 0.001 | 0 | 0.0011477 | 0
5.0115 | 0.0014993 | 0.0017242 | 0.010011 | 0.0029154 |  | 0.001 | 0 | 0.00086209 | 0
2.5068 | 0.0035037 | 0.0040292 | 0.010026 | 0.0021869 |  | 0.001 | 0 | 0.0020146 | 0
-0.001739 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.0011826 |  | 0.001 | 0 | 0 | 0
INTERPOLATION DES ERREURS ALEATOIRES ea A PARTIR DES MESURES Vm
MESURE MEDIANE | ERREUR ALEATOIRE | INCERTITUDE DE MESURE |  |  |  | INTERPOLATION POLYNOMIALE ea = ai vmi + .. + a2 vm2 + a1 vm + a0
Vm corr méd | ea | I m | I m |  |  | COEFFICIENTS | MONTEE | DESCENTE
BARS | BARS | BARS | % LECTURE
0.00016319 | 0.010129 | 0.010292 |  |  |  | a0 | 0.012213 | 0.010157
2.5484 | 0.039653 | 0.088009 | 3.479
5.0511 | 0.01887 | 0.069997 | 1.3913 |  |  | a1 | 0.012683 | 0.0043923
7.549 | 0.035792 | 0.084765 | 1.1254
10.0057 | 0.026432 | 0.032169 | 0.32062 |  |  | a2 | -0.0023932 | -0.0013282
[6 empty] | a3 | 0.00012892 | 0.00010511
7.5219 | 0.012767 | 0.034703 | 0.46195 |  |  | a4
5.0055 | 0.012071 | 0.017569 | 0.35058
2.5053 | 0.014462 | 0.019772 | 0.78875 |  |  | a5
9.9674e-06 | 0.010161 | 0.01017
a6
a7
[6 empty] | R2 | 0.44157 | 0.99999

## PV2
FICHE DE VIE MATERIEL DE MESURE | [5 empty] | RAPPORT D'ESSAI N°
20160307_01_GR
[6 empty] | DATE: |  | 2016-03-07
PRESSION | [5 empty] | TECHNICIEN VERIFICATEUR: |  | G. ROCHE
FTQ 173-1
MATERIEL A VERIFIER | [5 empty] | MATERIEL D'ETALONNAGE
TYPE D'APPAREIL: |  | MANOMETRE |  |  |  | TYPE D'APPAREIL: |  | MANOMETRE DIGITAL
MODELE: |  | BLONDELLE 1/8" A |  |  |  | MODELE: |  | DRUCK DPI104
ETENDUE DE MESURE: |  | 10 | BARS |  |  | ETENDUE DE MESURE: |  | 20 | BARS
N° SERIE: |  | M010104 |  |  |  | N° SERIE: |  | 2552545
TYPE D'APPAREIL: | [5 empty] | TYPE D'APPAREIL:
MODELE: | [5 empty] | MODELE:
ETENDUE DE MESURE: | [5 empty] | ETENDUE DE MESURE:
N° SERIE: | [5 empty] | N° SERIE:
RESOLUTION: |  | 0.02 | BARS |  |  | RESOLUTION: |  | 0.001 | BARS
OBSERVATIONS: |  | PRESSIOMETRE FONDASOL |  |  |  | N° PV D'ETALONNAGE: |  | 20150616_01_GR
[6 empty] | DATE DE VALIDITE: |  | 2016-06-16
[6 empty] | INCERTITUDE DE MESURE: |  | 0.0064506 | BARS
| MESURES |  |  |  |  | RESULTATS
CIBLE | 1ERE SERIE |  | 2EME SERIE |  |  | CALCUL D'INCERTITUDE
| ETALON REFERENCE | MESURE | ETALON REFERENCE | MESURE |  | ERREUR SYSTEMATIQUE | ERREUR ALEATOIRE | INCERTITUDE DE MESURE
Ciblem | Lueétalon m | Luem | Lueétalon m | Luem |  | es m | ea m | I m | I m
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS |  | BARS | BARS | BARS | % LECTURE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTEE | -4.1208e-05 | 0.010071 | 0.010112
2.5 | 2.445 | 2.5 | 2.489 | 2.5 |  | 0.025851 | 0.042988 | 0.068839 | 2.7695
5 | 4.934 | 5 | 4.982 | 5 |  | 0.030972 | 0.046362 | 0.077334 | 1.5544
7.5 | 7.453 | 7.5 | 7.512 | 7.5 |  | 0.0046627 | 0.05527 | 0.059933 | 0.80287
10 | 9.92 | 10 | 9.928 | 10 |  | 0.062492 | 0.016263 | 0.078754 | 0.79115
7.5 | 7.426 | 7.5 | 7.516 | 7.5 | DESCENTE | 0.017314 | 0.080155 | 0.097469 | 1.3077
5 | 4.924 | 5 | 4.943 | 5 |  | 0.055732 | 0.023641 | 0.079373 | 1.5994
2.5 | 2.435 | 2.5 | 2.493 | 2.5 |  | 0.028661 | 0.053942 | 0.082603 | 3.3357
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.387e-05 | 0.01003 | 0.010114
INCERTITUDE DE MESURE MAXIMALE MESUREE |  |  | ERREUR MAXIMALE TOLEREE NF P 94-110-1 |  |  | RESULTAT DE LA VERIFICATION |  | CONFORME
0.097469 | BARS |  | 0.1 | BARS
3.3357 | % LECTURE |  | 1 | % LECTURE |  | DATE DE VALIDITE |  | 2017-03-07
VISA:
INTERPOLATION DES VALEURS VRAIES Vv A PARTIR DES MESURES Vm
ETALON DE REFERENCE MEDIAN | VALEUR VRAIE MEDIANE | 1ERE SERIE MESURE CORRIGEE | 2EME SERIE MESURE CORRIGEE | MESURE MEDIANE |  | INTERPOLATION POLYNOMIALE Vv = ai vmi + .. + a2 vm2 + a1 vm + a0
Vétalon méd m | Vv méd m | Vm corr1 | Vm corr2 | Vm corr méd |  | COEFFICIENTS | MONTEE | DESCENTE
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS
0 | 4.1208e-05 | 0 | 0 | 0 |  | a0 | -0.0040119 | -0.0055496
2.467 | 2.4742 | 2.5222 | 2.4778 | 2.5
4.958 | 4.969 | 5.0242 | 4.9758 | 5 |  | a1 | 0.99584 | 0.99177
7.4825 | 7.4953 | 7.5297 | 7.4703 | 7.5
9.924 | 9.9375 | 10.004 | 9.996 | 10 |  | a2 |  | 0.00036905
a3
7.471 | 7.483 | 7.5454 | 7.4551 | 7.5003 |  | a4
4.9335 | 4.9443 | 5.0096 | 4.9905 | 5.0001
2.464 | 2.4715 | 2.5293 | 2.4711 | 2.5002 |  | a5
0 | -8.387e-05 | 0 | 0 | 0
a6
a7
[6 empty] | R2 | 0.99998 | 0.99998
CALCUL DES ERREURS ALEATOIRES ea
Vcorr méd m | Afluctuation m | Fm | Aresolution m | Iem |  | Aem | Mm | Rm | Dm
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS |  | BARS | BARS | BARS | BARS
-0.0040119 | 0 | 0 | 0.0099584 | 0.0011164 | MONTEE | 0.001 | 0 | 0 | 0
2.4856 | 0.022076 | 0.025388 | 0.0099584 | 0.0038764 |  | 0.001 | 0 | 0.012694 | 0
4.9752 | 0.024083 | 0.027696 | 0.0099584 | 0.0055472 |  | 0.001 | 0 | 0.013848 | 0
7.4648 | 0.029602 | 0.034043 | 0.0099584 | 0.0063338 |  | 0.001 | 0 | 0.017021 | 0
9.9544 | 0.0040139 | 0.004616 | 0.0099584 | 0.0064506 |  | 0.001 | 0 | 0.002308 | 0
7.4538 | 0.045055 | 0.051813 | 0.0099731 | 0.0063322 |  | 0.001 | 0 | 0.025906 | 0
4.9626 | 0.0094939 | 0.010918 | 0.0099547 | 0.0055354 |  | 0.001 | 0 | 0.005459 | 0
2.4764 | 0.028928 | 0.033267 | 0.0099362 | 0.0038743 |  | 0.001 | 0 | 0.016633 | 0
-0.0055496 | 0 | 0 | 0.0099177 | 0.0011173 |  | 0.001 | 0 | 0 | 0
INTERPOLATION DES ERREURS ALEATOIRES ea A PARTIR DES MESURES Vm
MESURE MEDIANE | ERREUR ALEATOIRE | INCERTITUDE DE MESURE |  |  |  | INTERPOLATION POLYNOMIALE ea = ai vmi + .. + a2 vm2 + a1 vm + a0
Vm corr méd | ea | I m | I m |  |  | COEFFICIENTS | MONTEE | DESCENTE
BARS | BARS | BARS | % LECTURE
4.1208e-05 | 0.010071 | 0.010112 |  |  |  | a0 | 0.011377 | 0.015398
2.4742 | 0.042988 | 0.068839 | 2.7695
4.969 | 0.046362 | 0.077334 | 1.5544 |  |  | a1 | 0.011513 | 0.0027671
7.4953 | 0.05527 | 0.059933 | 0.80287
9.9375 | 0.016263 | 0.078754 | 0.79115 |  |  | a2 | -8.1565e-05 | 0.0023326
[6 empty] | a3 | -0.00010204 | -0.0002564
7.483 | 0.080155 | 0.097469 | 1.3077 |  |  | a4
4.9443 | 0.023641 | 0.079373 | 1.5994
2.4715 | 0.053942 | 0.082603 | 3.3357 |  |  | a5
-8.387e-05 | 0.01003 | 0.010114
a6
a7
[6 empty] | R2 | 0.92634 | 0.44378

## PV3
FICHE DE VIE MATERIEL DE MESURE | [5 empty] | RAPPORT D'ESSAI N°
20170111_01_GR
[6 empty] | DATE: |  | 2017-01-11
PRESSION | [5 empty] | TECHNICIEN VERIFICATEUR: |  | G. ROCHE
FTQ 173-1
MATERIEL A VERIFIER | [5 empty] | MATERIEL D'ETALONNAGE
TYPE D'APPAREIL: |  | MANOMETRE |  |  |  | TYPE D'APPAREIL: |  | MANOMETRE DIGITAL
MODELE: |  | BLONDELLE 1/8" A |  |  |  | MODELE: |  | DRUCK DPI104
ETENDUE DE MESURE: |  | 10 | BARS |  |  | ETENDUE DE MESURE: |  | 20 | BARS
N° SERIE: |  | M010104 |  |  |  | N° SERIE: |  | 2552545
TYPE D'APPAREIL: | [5 empty] | TYPE D'APPAREIL:
MODELE: | [5 empty] | MODELE:
ETENDUE DE MESURE: | [5 empty] | ETENDUE DE MESURE:
N° SERIE: | [5 empty] | N° SERIE:
RESOLUTION: |  | 0.02 | BARS |  |  | RESOLUTION: |  | 0.001 | BARS
OBSERVATIONS: |  | PRESSIOMETRE FONDASOL |  |  |  | N° PV D'ETALONNAGE: |  | 20160916_00_GR
[6 empty] | DATE DE VALIDITE: |  | 2017-09-16
[6 empty] | INCERTITUDE DE MESURE: |  | 0.0029611 | BARS
| MESURES |  |  |  |  | RESULTATS
CIBLE | 1ERE SERIE |  | 2EME SERIE |  |  | CALCUL D'INCERTITUDE
| ETALON REFERENCE | MESURE | ETALON REFERENCE | MESURE |  | ERREUR SYSTEMATIQUE | ERREUR ALEATOIRE | INCERTITUDE DE MESURE
Ciblem | Lueétalon m | Luem | Lueétalon m | Luem |  | es m | ea m | I m | I m
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS |  | BARS | BARS | BARS | % LECTURE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTEE | 0.005923 | 0.010413 | 0.016336
2.5 | 2.555 | 2.5 | 2.526 | 2.5 |  | -0.036033 | 0.030955 | 0.066988 | 2.6644
5 | 5.01 | 5 | 5.015 | 5 |  | -0.0094817 | 0.013285 | 0.022766 | 0.45397
7.5 | 7.546 | 7.5 | 7.533 | 7.5 |  | -0.037935 | 0.018764 | 0.056699 | 0.75439
10 | 10.008 | 10 | 9.987 | 10 |  | 0.0026457 | 0.024747 | 0.027393 | 0.27347
7.5 | 7.52 | 7.5 | 7.529 | 7.5 | DESCENTE | -0.022706 | 0.015892 | 0.038598 | 0.51396
5 | 4.999 | 5 | 5.026 | 5 |  | -0.009221 | 0.029309 | 0.03853 | 0.76917
2.5 | 2.525 | 2.5 | 2.531 | 2.5 |  | -0.023264 | 0.013866 | 0.03713 | 1.4801
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0062233 | 0.010402 | 0.016625
INCERTITUDE DE MESURE MAXIMALE MESUREE |  |  | ERREUR MAXIMALE TOLEREE NF P 94-110-1 |  |  | RESULTAT DE LA VERIFICATION |  | CONFORME
0.066988 | BARS |  | 0.1 | BARS
2.6644 | % LECTURE |  | 1 | % LECTURE |  | DATE DE VALIDITE |  | 2018-01-11
VISA:
INTERPOLATION DES VALEURS VRAIES Vv A PARTIR DES MESURES Vm
ETALON DE REFERENCE MEDIAN | VALEUR VRAIE MEDIANE | 1ERE SERIE MESURE CORRIGEE | 2EME SERIE MESURE CORRIGEE | MESURE MEDIANE |  | INTERPOLATION POLYNOMIALE Vv = ai vmi + .. + a2 vm2 + a1 vm + a0
Vétalon méd m | Vv méd m | Vm corr1 | Vm corr2 | Vm corr méd |  | COEFFICIENTS | MONTEE | DESCENTE
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS
0 | -0.005923 | 0 | 0 | 0 |  | a0 | 0.013285 | 0.007945
2.5405 | 2.536 | 2.4855 | 2.5145 | 2.5
5.0125 | 5.0095 | 5.0025 | 4.9975 | 5 |  | a1 | 1.0003 | 1.0003
7.5395 | 7.5379 | 7.4935 | 7.5065 | 7.5
9.9975 | 9.9974 | 9.9895 | 10.0105 | 10 |  | a2
a3
7.5245 | 7.5227 | 7.5045 | 7.4955 | 7.5 |  | a4
5.0125 | 5.0092 | 5.0135 | 4.9866 | 5
2.528 | 2.5233 | 2.503 | 2.497 | 2.5 |  | a5
0 | -0.0062233 | 0 | 0 | 0
a6
a7
[6 empty] | R2 | 0.99997 | 0.99999
CALCUL DES ERREURS ALEATOIRES ea
Vcorr méd m | Afluctuation m | Fm | Aresolution m | Iem |  | Aem | Mm | Rm | Dm
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS |  | BARS | BARS | BARS | BARS
0.013285 | 0 | 0 | 0.010003 | 0.0027132 | MONTEE | 0.001 | 0 | 0 | 0
2.5141 | 0.014509 | 0.016685 | 0.010003 | 0.0028983 |  | 0.001 | 0 | 0.0083424 | 0
5.015 | 0.0025015 | 0.0028767 | 0.010003 | 0.0029611 |  | 0.001 | 0 | 0.0014383 | 0
7.5158 | 0.0065038 | 0.0074794 | 0.010003 | 0.0029424 |  | 0.001 | 0 | 0.0037397 | 0
10.0167 | 0.010506 | 0.012082 | 0.010003 | 0.0028789 |  | 0.001 | 0 | 0.0060411 | 0
7.5099 | 0.0044865 | 0.0051595 | 0.010003 | 0.0028879 |  | 0.001 | 0 | 0.0025798 | 0
5.0093 | 0.01346 | 0.015479 | 0.010003 | 0.0028364 |  | 0.001 | 0 | 0.0077393 | 0
2.5086 | 0.002991 | 0.0034397 | 0.010003 | 0.0027652 |  | 0.001 | 0 | 0.0017198 | 0
0.007945 | 0 | 0 | 0.010003 | 0.0026721 |  | 0.001 | 0 | 0 | 0
INTERPOLATION DES ERREURS ALEATOIRES ea A PARTIR DES MESURES Vm
MESURE MEDIANE | ERREUR ALEATOIRE | INCERTITUDE DE MESURE |  |  |  | INTERPOLATION POLYNOMIALE ea = ai vmi + .. + a2 vm2 + a1 vm + a0
Vm corr méd | ea | I m | I m |  |  | COEFFICIENTS | MONTEE | DESCENTE
BARS | BARS | BARS | % LECTURE
-0.005923 | 0.010413 | 0.016336 |  |  |  | a0 | 0.011652 | 0.0091467
2.536 | 0.030955 | 0.066988 | 2.6644
5.0095 | 0.013285 | 0.022766 | 0.45397 |  |  | a1 | 0.012418 | 0.0061646
7.5379 | 0.018764 | 0.056699 | 0.75439
9.9974 | 0.024747 | 0.027393 | 0.27347 |  |  | a2 | -0.0031618 | -0.0010115
[6 empty] | a3 | 0.00020635 | 5.3774e-05
7.5227 | 0.015892 | 0.038598 | 0.51396 |  |  | a4
5.0092 | 0.029309 | 0.03853 | 0.76917
2.5233 | 0.013866 | 0.03713 | 1.4801 |  |  | a5
-0.0062233 | 0.010402 | 0.016625
a6
a7
[6 empty] | R2 | 0.64349 | 0.51242

## PV4
FICHE DE VIE MATERIEL DE MESURE | [5 empty] | RAPPORT D'ESSAI N°
20180918_03_GR
[6 empty] | DATE: |  | 2018-09-18
PRESSION | [5 empty] | TECHNICIEN VERIFICATEUR: |  | G. ROCHE
FTQ 173-1
MATERIEL A VERIFIER | [5 empty] | MATERIEL D'ETALONNAGE
TYPE D'APPAREIL: |  | MANOMETRE |  |  |  | TYPE D'APPAREIL: |  | GENERATEUR DE PRESSION
MODELE: |  | BLONDELLE 1/8" A |  |  |  | MODELE: |  | DRUCK PACE5000
ETENDUE DE MESURE: |  | 10 | BARS |  |  | ETENDUE DE MESURE: |  | 0-30 | BARS
N° SERIE: |  | M010104 |  |  |  | N° SERIE: |  | 10966775
TYPE D'APPAREIL: | [5 empty] | TYPE D'APPAREIL:
MODELE: | [5 empty] | MODELE:
ETENDUE DE MESURE: | [5 empty] | ETENDUE DE MESURE:
N° SERIE: | [5 empty] | N° SERIE:
RESOLUTION: |  | 0.02 | BARS |  |  | RESOLUTION: |  | 0.001 | BARS
OBSERVATIONS: |  | PRESSIOMETRE FONDASOL |  |  |  | N° PV D'ETALONNAGE: |  | 11009801
[6 empty] | DATE DE VALIDITE: |  | 2020-03-29
[6 empty] | INCERTITUDE DE MESURE: |  | 0.0012439 | BARS
| MESURES |  |  |  |  | RESULTATS
CIBLE | 1ERE SERIE |  | 2EME SERIE |  |  | CALCUL D'INCERTITUDE
| ETALON REFERENCE | MESURE | ETALON REFERENCE | MESURE |  | ERREUR SYSTEMATIQUE | ERREUR ALEATOIRE | INCERTITUDE DE MESURE
Ciblem | Lueétalon m | Luem | Lueétalon m | Luem |  | es m | ea m | I m | I m
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS |  | BARS | BARS | BARS | % LECTURE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTEE | 1.9998e-05 | 0.010069 | 0.010089
2.5 | 2.499 | 2.5 | 2.498 | 2.5 |  | 0.0015258 | 0.010588 | 0.012114 | 0.48506
5 | 4.996 | 5 | 4.994 | 5 |  | 0.0050317 | 0.011144 | 0.016176 | 0.32418
7.5 | 7.495 | 7.5 | 7.483 | 7.5 |  | 0.011042 | 0.017804 | 0.028846 | 0.38553
10 | 9.976 | 10 | 9.957 | 10 |  | 0.03355 | 0.023043 | 0.056594 | 0.56739
7.5 | 7.474 | 7.5 | 7.513 | 7.5 | DESCENTE | 0.0065868 | 0.038679 | 0.045266 | 0.60541
5 | 4.964 | 5 | 4.963 | 5 |  | 0.036529 | 0.010593 | 0.047122 | 0.94555
2.5 | 2.503 | 2.5 | 2.501 | 2.5 |  | -0.0019772 | 0.01113 | 0.013107 | 0.526
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9998e-05 | 0.010058 | 0.010078
INCERTITUDE DE MESURE MAXIMALE MESUREE |  |  | ERREUR MAXIMALE TOLEREE NF P 94-110-1 |  |  | RESULTAT DE LA VERIFICATION |  | CONFORME
0.056594 | BARS |  | 0.1 | BARS
0.94555 | % LECTURE |  | 1 | % LECTURE |  | DATE DE VALIDITE |  | 2019-09-18
VISA:
INTERPOLATION DES VALEURS VRAIES Vv A PARTIR DES MESURES Vm
ETALON DE REFERENCE MEDIAN | VALEUR VRAIE MEDIANE | 1ERE SERIE MESURE CORRIGEE | 2EME SERIE MESURE CORRIGEE | MESURE MEDIANE |  | INTERPOLATION POLYNOMIALE Vv = ai vmi + .. + a2 vm2 + a1 vm + a0
Vétalon méd m | Vv méd m | Vm corr1 | Vm corr2 | Vm corr méd |  | COEFFICIENTS | MONTEE | DESCENTE
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS
0 | -1.9998e-05 | 0 | 0 | 0 |  | a0 | 0.0050814 | 0.001687
2.4985 | 2.4985 | 2.4995 | 2.5005 | 2.5
4.995 | 4.995 | 4.999 | 5.001 | 5 |  | a1 | 0.99694 | 0.99577
7.489 | 7.489 | 7.494 | 7.506 | 7.5
9.9665 | 9.9665 | 9.9905 | 10.0095 | 10 |  | a2 |  | 0.00012032
a3
7.4935 | 7.4935 | 7.5196 | 7.4805 | 7.5001 |  | a4
4.9635 | 4.9635 | 4.9995 | 5.0005 | 5
2.502 | 2.502 | 2.499 | 2.501 | 2.5 |  | a5
0 | -1.9998e-05 | 0 | 0 | 0
a6
a7
[6 empty] | R2 | 1 | 0.99999
CALCUL DES ERREURS ALEATOIRES ea
Vcorr méd m | Afluctuation m | Fm | Aresolution m | Iem |  | Aem | Mm | Rm | Dm
BARS | BARS | BARS | BARS | BARS |  | BARS | BARS | BARS | BARS
0.0050814 | 0 | 0 | 0.0099694 | 0.001 | MONTEE | 0.001 | 0 | 0 | 0
2.4974 | 0.00050014 | 0.00057517 | 0.0099694 | 0.0010421 |  | 0.001 | 0 | 0.00028758 | 0
4.9898 | 0.0010003 | 0.0011503 | 0.0099694 | 0.0010969 |  | 0.001 | 0 | 0.00057517 | 0
7.4821 | 0.0060017 | 0.006902 | 0.0099694 | 0.0011643 |  | 0.001 | 0 | 0.003451 | 0
9.9745 | 0.0095027 | 0.010928 | 0.0099694 | 0.0012439 |  | 0.001 | 0 | 0.0054641 | 0
7.4768 | 0.01947 | 0.02239 | 0.0099758 | 0.0011644 |  | 0.001 | 0 | 0.011195 | 0
4.9836 | 0.00049892 | 0.00057376 | 0.0099698 | 0.0010961 |  | 0.001 | 0 | 0.00028688 | 0
2.4919 | 0.00099724 | 0.0011468 | 0.0099637 | 0.0010422 |  | 0.001 | 0 | 0.00057342 | 0
0.001687 | 0 | 0 | 0.0099577 | 0.001 |  | 0.001 | 0 | 0 | 0
INTERPOLATION DES ERREURS ALEATOIRES ea A PARTIR DES MESURES Vm
MESURE MEDIANE | ERREUR ALEATOIRE | INCERTITUDE DE MESURE |  |  |  | INTERPOLATION POLYNOMIALE ea = ai vmi + .. + a2 vm2 + a1 vm + a0
Vm corr méd | ea | I m | I m |  |  | COEFFICIENTS | MONTEE | DESCENTE
BARS | BARS | BARS | % LECTURE
-1.9998e-05 | 0.010069 | 0.010089 |  |  |  | a0 | 0.011506
2.4985 | 0.010588 | 0.012114 | 0.48506
4.995 | 0.011144 | 0.016176 | 0.32418 |  |  | a1 | -0.0094463
7.489 | 0.017804 | 0.028846 | 0.38553
9.9665 | 0.023043 | 0.056594 | 0.56739 |  |  | a2 | 0.00335
[6 empty] | a3 | -0.0002279
7.4935 | 0.038679 | 0.045266 | 0.60541 |  |  | a4
4.9635 | 0.010593 | 0.047122 | 0.94555
2.502 | 0.01113 | 0.013107 | 0.526 |  |  | a5
-1.9998e-05 | 0.010058 | 0.010078
a6
a7
[6 empty] | R2 | 0.97982 | 0.76121