## fiche CV
| Société : | MITUTOYO | [5 empty] | Madame
| Adresse : | 123 rue de la belle étoile | [5 empty] | Monsieur
BP 50267 - ZI PARIS NORD II
95957 ROISSY
| Date d'étalonnage : |  | 2010-10-10
| Conditions : | Température = | 22 | Hygromètrie = | 44 |  |  |  | Précision Axe X (mm)
| N° du Certificat : |  | LD007/5670001 |  |  |  | Modèle CV | Précision Axe Z | 100 | 200 | Précision de la symétrie
| Nom du responsable : |  | Madame | pierre LAURENT |  |  | CV-500 | ± (4.0+¦2Z¦ / 25)µm | ± (1.0 + 2L / 100)µm | ± (1.0 + 2L / 100)µm | a - b ≤ 0,04° (2' 24")
| Nom du technicien : |  | Laurent DROUART |  |  |  | CV-600 | ± 1,8µm | ± (1.0 + 2L / 100)µm | ± (1.0 + 2L / 100)µm | a - b ≤ 0,04° (2' 24")
| Lieu de réalisation : |  | Local de Métrologie |  |  |  | CV 3000 | ± (3.0+¦8Z¦ / 100)µm | ± (1.0 + 2L / 100)µm | ± (1.0 + 2L / 100)µm | a - b ≤ 0,04° (2' 24")
| Machine : | Type | Axe X mm | Référence | N° de série |  | CV 4000 | ± (0.8+¦2Z¦ / 100)µm | ± (0.8 + 2L / 100)µm | ± (0.8 + 2L / 100)µm | a - b ≤ 0,04° (2' 24")
| CV3200 | S4 | 100 | 211-442D | 001001001 |  | CV 3100 | ± (2.0+¦4Z¦ / 100)µm | ± (1 + 0.01L)µm | ± (1 + 0.02L)µm | a - b ≤ 0,04° (2' 24")
| Numéro d'identification du client : |  |  | 0007007 |  |  | CV 4100 | ± (0.8+¦0.5Z¦ / 25)µm | ± (0.8 + 0.01L)µm | ± (0.8 + 0.02L)µm | a - b ≤ 0,04° (2' 24")
[7 empty] | CV3200 | ± (1.6 +¦2Z¦ / 100)µm | ± (0.8 + 0.01L)µm | ± (0.8 + 0.02L)µm | a - b ≤ 0,04° (2' 24")
| ETALONS UTILISES | [5 empty] | CV 4500 | ± (0.8 +¦2Z¦ / 100)µm | ± (0.8 + 0.01L)µm | ± (0.8 + 0.02L)µm | a - b ≤ 0,04° (2' 24")
| Désignation |  | N° de série | Raccordement | N° certificat
| Cale 10 mm |  | 960139 | M(NL) RvA | 20082592-A
| Cale 20 mm |  | 041689 | M(NL) RvA | 20081096
| Etalons angulaire |  | C02 | LNE | F060691/2 |  |  |  | Cales
| Etalon pour l'axe X |  | 500104 | LNE | G020987/3 |  |  |  | N° de série | Raccord. | N° Certif.
| Pige |  | 400245 | LNE | F060691 |  | Type CV | X mm | 040704 | M(NL) RvA | 20091420
| Thermohygromètre ou Thermomètre + sonde |  | 680961 | France Qualité | 08-10-95957001-123681-RH |  | S4 | 100 | 041125 | M(NL) RvA | 20081096
[7 empty] | H4 | 200 | 961893 | M(NL) RvA | 20082592-A
[7 empty] | W4 |  | 040184 | M(NL) RvA | 20091420
SAISIE DES DONNEES | AXE Z |  | AXE X |  | SYMETRIE |  | S8 |  | 040192 | M(NL) RvA | 20081096
[7 empty] | H8 |  | 041689 | M(NL) RvA | 20081096
| CALE -20mm | 0.6 | 25 | -0.4 | ANGLE 0° DESCENDANT |  | W8 |  | 040498 | M(NL) RvA | 20091420
[9 empty] | 041110 | M(NL) RvA | 20081096
| CALE -10mm | -0.5 | 50 | -0.56 |  |  |  |  | 960568 | M(NL) RvA | 20082592-A
[5 empty] | 137.0099 |  |  |  | 050770 | M(NL) RvA | 20081096
| CALE 10mm | 0.4 | 75 | 1 |  |  |  |  | 961085 | M(NL) RvA | 20091420
[9 empty] | 030450 | M(NL) RvA | 20091420
| CALE 20mm | -1 | 100 | 0.78 | ANGLE 180° MONTANT |  |  |  | 040163 | M(NL) RvA | 20081096
[9 empty] | 960139 | M(NL) RvA | 20082592-A
|  |  | 125 | -1.4 |  |  |  |  | 041656 | M(NL) RvA | 20091420
[5 empty] | 138.0007 |  |  |  | 041773 | M(NL) RvA | 20081096
|  |  | 150 | 1.5 |  |  |  |  | 910910 | M(NL) RvA | 20082592-A
|  |  | 175 | 0.98
|  |  | 200 | -2
ETALONS ANGULAIRES
[6 empty] | Techniciens |  |  | 1 | LNE | F060691/2
[6 empty] | Manuel VILAÇA |  |  | C01 | LNE | G021370/1
[6 empty] | Thierry MOREL |  |  | C02 | LNE | G020987/1
Antero DACOSTE
[6 empty] | Pierre QUELIN |  |  | ETALONS POUR L'AXE X
[6 empty] | Benjamin PIETRAS |  |  | 400102 | LNE | G021370/3
[6 empty] | Manuel GARCIA |  |  | 400103 | LNE | F060691/4
[6 empty] | Geoffrey LE BOZEC |  |  | 500104 | LNE | G020987/3
Oliver TATESSIAN
[6 empty] | Floran LAMY |  |  | PIGE
[6 empty] | Emmanuel DEBARD |  |  | 400245 | LNE | F060691
[6 empty] | Olivier STEVENS |  |  | 400605 | LNE | G021370/2
[6 empty] | Patrick SEROT |  |  | P02 | LNE | G020987/2
Bruno FOUET
[6 empty] | Shinji HASHIMOTO |  |  | THERMOHYGROMETRE
[6 empty] | Nicolas BUCCI |  |  | 1 | AOIP | S-4480028t
[6 empty] | Laurent MICHOUX |  |  | 2 | AOIP | S-4320012t
[6 empty] | Laurent DROUART |  |  | 3 | AOIP | S-4480027t
[9 empty] | 4 | AOIP | S-4320010t
[9 empty] | 5 | AOIP | S-4480026t
[9 empty] | 7 | AOIP | S-4320013t
[9 empty] | 9040278/1 | AOIP | S-4320011t
[9 empty] | 9040393/1 | AOIP | S-4320009t
[9 empty] | 9040393/3 | AOIP | S-4320008t
[9 empty] | 08113862 | France Qualité | 08-10-95957001-123677-RH
[9 empty] | 08117956 | France Qualité | 08-10-95957001-123675-RH
[9 empty] | 08118758 | France Qualité | 08-10-95957001-123674-RH
[9 empty] | 08118775 | France Qualité | 08-10-95957001-123685-RH
[9 empty] | 680961 | France Qualité | 08-10-95957001-123681-RH
[9 empty] | 681559 | France Qualité | 08-10-95957001-123683-RH
[9 empty] | 681574 | France Qualité | 08-10-95957001-123679-RH
[9 empty] | 681575 | France Qualité | 08-10-95957001-123676-RH
[9 empty] | 681576 | France Qualité | 08-10-95957001-123678-RH
[9 empty] | 681579 | France Qualité | 08-10-95957001-123682-RH
[9 empty] | 681586 | France Qualité | 08-10-95957001-123680-RH
[9 empty] | 681606 | France Qualité | 08-10-95957001-123684-RH

## Questionnaire
MITUTOYO
123 rue de la belle étoile
BP 50267 - ZI PARIS NORD II
95957 ROISSY
|  |  | Roissy, le | 2013-07-18
Objet : | Certificat d'étalonnage de votre machine MITUTOYO CV3200 S/N (001001001)
A l'attention de Madame pierre LAURENT
Madame
Suite à la prestation d'étalonnage référencée en objet, vous trouverez ci-joint le certificat d'étalonnage que nous avons réalisé.
Si vous souhaitez les certificats des étalons uitilisés dans le cadre de notre prestation d'étalonnage, nous vous remercions de prendre contact avec nos services au 01.49.38.35.25
Dans le cadre de notre certification et dans le but d'une constante amélioration de nos services, vous trouverez aussi notre questionnaire qualité concernant nos prestations SAV que nous vous remercions de nous retourner après l'avoir renseigné.
Bien entendu, nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez concernant ces documents.
Nous vous souhaitons bonne réception de ces éléments et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées
Manuel VILACA
Responsable S.A.V.I.
P.J. : Certificat d'étalonnage et Questionnaire Qualité
QUESTIONNAIRE SATISFACTION CLIENTS |  |  |  | Q08/C
PRESTATIONS SUR SITE
Nature de l'intervention :
|  | 1ere Installation | Déménagement
|  | Etalonnage/révision | Réparation
nom de la société : |  |  | MITUTOYO
date de fin d'intervention : (1)
Machine concernée : |  |  | CV3200 | S4
nom du responsable qualité : (1)
nom de la personne remplissant le questionnaire : (1)
date de réponse : (1)
|  |  |  | TRES SATISFAIT | SATISFAIT | INSATISFAIT | TRES INSATISFAIT
PRESTATION
Planification et délai d'intervention
Ponctualité et l'assiduité des intervenants
Relation avec les intervenants
Compétences techniques et l'efficacité de nos intervenants
Explications fournies sur le materiel et les précautions d'entretien
Moyens matériels des intervenants
Observations : (2)
DOCUMENTS
Rapport de visite de l'intervenant
Certificat d'étalonnage
Observations : (2)
Nous vous remercions de nous retourner ce questionnaire par Fax au 01-49-38-35-38
CADRE RESERVE A MITUTOYO France
(1) Mentions obligatoires à remplir par le client
(2) Merci de préciser en cas de non-satisfaction.
MITUTOYO France Paris Nord 2-123, RUE DE LA Belle Etoile BP 59267 ROISSY en France 95957 ROISSY CDG CEDEX Tél. +33 (0)1 49 38 35 00 Fax +33 (0)1 48 63 27 70 Siren 334 120 110
Cette étiquette est à coller sur votre machine à mesurer MITUTOYO :

## Certif.
MITUTOYO France
PARIS NORD 2
123, rue de la Belle Etoile
BP 59267
95957 ROISSY CDG Cedex
CERTIFICAT D'ETALONNAGE
LD007/5670001
| DELIVRE A : |  | MITUTOYO
123 rue de la belle étoile
BP 50267 - ZI PARIS NORD II
95957 ROISSY
INSTRUMENT ETALONNE :
| Désignation : |  | CONTRACER
| Constructeur : |  | MITUTOYO
| Type : |  | CV3200 |  | S4 |  |  | Numéro de série : |  | 001001001
[8 empty] | N° indentification : |  | 0007007
| Ce certificat comprend : 5 pages | [6 empty] | Date d'émission : |  | 2013-07-18
LE RESPONSABLE SAV MITUTOYO
M. VILAÇA
LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N’EST AUTORISE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL
Certificat d’étalonnage N° |  |  | LD007/5670001 | [8 empty] | Page 2 sur 5
1) Description du produit étalonné :
| Les mesures ont été effectuées par Monsieur : | [6 empty] | Laurent DROUART
| Désignation : |  | Contracer
| Constructeur : |  | MITUTOYO
| Type : |  | CV3200 |  | S4 |  | N° de série : |  | 001001001
| Capacité X (mm) : |  |  | 100
2) Lieu de réalisation :
Local de Métrologie
3) Date de réception et date de réalisation :
| Etalonné le : |  | 2010-10-10
4) Référence de l'environnement :
44%
| Température : |  | ~ | 22 |  |  | Hygrométrie : ~
5) Document de référence :
Normes utilisés :
| Instruction MITUTOYO France : | [5 empty] | IT - 20/0
6) Etalons et équipements utilisés :
| Désignation |  |  |  |  | N° de Série |  | Centre raccordement Nature du certificat |  |  | N° du certificat
| CALE ETALON |  |  |  |  | 960139 |  | M(NL) RvA |  |  | 20082592-A
| CALE ETALON |  |  |  |  | 041689 |  | M(NL) RvA |  |  | 20081096
| ETALON AXE X |  |  |  |  | 500104 |  | LNE |  |  | G020987/3
| ETALON ANGULAIRE |  |  |  |  | C02 |  | LNE |  |  | F060691/2
| THERMOHYGROMETRE OU THERMOMETRE + SONDE |  |  |  |  | 680961 |  | France Qualité |  |  | 08-10-95957001-123681-RH
LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N’EST AUTORISE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL
Certificat d’étalonnage N° |  |  | LD007/5670001 | [8 empty] | Page 3 sur 5
7) Méthode(s) d'étalonnage :
Méthode d'étalonnage suivant la procédure MITUTOYO
8) Incertitude des mesures :
Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux incertitudes types. Les incertitudes types ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyen d'étalonnage, condition d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité...
9) Observation(s) complémentaire(s) :
Les résultats des mesures sont exprimés en µm sauf contradiction.
LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N’EST AUTORISE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

## Résultat
MITUTOYO
Certificat d’étalonnage N° |  | LD007/5670001 | [6 empty] | Page 4 sur 5
AXE Z
PRECISION DE MESURE avec Z référence à ZERO ABSOLU | [10 empty] | ± (1.6 +¦2Z¦ / 100)µm
Conditions de mesure : |  |  |  | vitesse : 0,5 mm/s
pas : 10 µm
déplacement en X : 3 mm
Mesure (mm) |  |  | -20 | -10 | +10 |  | +20
Erreur admissible (± µm) |  |  | 2 | 1.8 | 1.8 |  | 2
Erreur machine (µm) |  |  | 0.6 | -0.5 | 0.4 |  | -1
AXE X
PRECISION DE MESURE | [10 empty] | ± (0.8 + 0.01L)µm
Conditions de mesure : |  |  |  | vitesse : 0,5 mm/s
pas : 25 µm
déplacement en X : 3,5 mm
Position de Mesure (mm) |  | 0 | 25 | 50 | 75 |  | 100 | / |  | / |  | / | /
Erreur admissible (± µm) |  | 0 | 1.05 | 1.3 | 1.55 |  | 1.8 | / |  | / |  | / | /
Erreur machine (µm) |  | 0 | -0.4 | -0.56 | 1 |  | 0.78 | -1.4 |  | 1.5 |  | 0.98 | -2
[6 empty] | Etalonné le : |  |  |  |  | 2010-10-10
[6 empty] | Machine : |  |  |  |  | CV3200 |  | S4
LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N’EST AUTORISE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL | [5 empty] | Numéro de série : |  |  |  |  | 001001001
MITUTOYO
Certificat d’étalonnage N° |  | LD007/5670001 | [7 empty] | Page 3 sur 5
PRECISION DE LA SYMETRIE
Conditions de mesure : |  |  |  | vitesse : 0,5 mm/s
pas : 25 µm
déplacement en X : 20 mm
| Position angulaire |  |  | 0° |  |  |  | 180°
Méthode de mesure
| Valeurs relevées (degré décimal) |  |  | 137.0099 |  |  |  | 138.0007
| Erreur admissible |  |  | a - b ≤ 0,04° (2’ 24’’)
| Erreur machine (degré décimal) |  |  | -0.9908
Commentaires :
Machine CONFORME aux données constructeurs :…………………………………....
Machine NON CONFORME aux données constructeurs :……………………………..
[6 empty] | Etalonné le : |  |  |  |  | 2010-10-10
[6 empty] | Machine : |  |  |  |  | CV3200 |  | S4
LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N’EST AUTORISE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL | [5 empty] | Numéro de série : |  |  |  |  | 001001001
Cale
20mm
Cale
10mm
Cale
20mm
Cale
10mm
Z = +20
Z = 0
Z = - 20
Z = +10
Z = - 10
3,5 mm
100 mm (200 mm)
2 mm
20 mm
a
20 mm
b
Z = + 5