## Paramètres
TABLE DE CORRESPONDANCE
Rare | 1
Probable | 5
Mineur | 1
Certain | 10
Critique | 30
Majeur | 5
NA | 1
Détectable | 1
Détection partielle | 5
Non détectable | 30

## Analyse de risques
Périmètre |  |  |  | Identification du risque |  |  | Evaluation du risque | [5 empty] | Plan de mitigation |  |  |  | Occurrence | Impact Système | Impact Personnel | Détectabilité
Numéro du risque | Systèmes (sirius, wit, autocryo, sécuritas) | Date de revue | Element de surveillance | Propriétaire du risque | Description du risque (du fait de "la cause", "l'évènement", pourrait arriver et peux conduire à "la conséquence/impact" | Catégorie du risque | L'occurrence | Impact système = G | Impact personnel | OxG=Criticité | Détectable | OxGxD=risque final | Description de l'action corrective/préventive | Date de mise en place | Responsable | Niveau de contrôle du risque | Rare | Mineur | Mineur | Détectable
1 | Sirius | 2019-04-17 | Sonde | RT Biomédicale | Du fait d'une défaillance de la sonde, alarme (fausse positive) pourrait arriver et peux conduire à une intervention sur l'équipement (inutile) | Technique | Rare | Mineur | Majeur | 5 | Détectable | 5 |  |  |  |  | Probable | Majeur | Majeur | Détection partielle
2 | Sirius | 2019-04-17 | Sonde | RT Biomédicale | Du fait d'une défaillance de la sonde, l'alarme n'est pas communiquée alors que l'équipement est défaillant et peux conduire à une perte du produit | Technique | Rare | Critique | NA | 30 | Non détectable | 900 |  |  |  |  | Certain | Critique | Critique | Non détectable
3 | Sirius | 2019-04-17 | Cable entre sonde et spy | RT Biomédicale | Du fait d'une altération du cable (débranché/abîmé), l'information n'est plus communiquée alors que l'équipement est défaillant (alarme technique) | Technique | Rare | Majeur | Majeur | 25 | Détectable | 25 | [6 empty] | NA
4 | Sirius | 2019-04-17 | Spy | RT Biomédicale | Du fait d'es piles HS du spy, l'information n'est plus communiquée alors que l'équipement est défaillant (alarme technique) | Technique | Rare | Majeur | Majeur | 25 | Non détectable | 750
5 | Sirius | 2019-04-17 | Spy | RT Biomédicale | Du fait que le spy soit figé, la remontée des mesures ne peut être réalisée et conduit à une non transmission de l'alarme | Technique | Probable | Critique | Majeur | 750 | Détectable | 750
6 | Sirius | 2019-04-17 | Lien entre spy et modem | RT Biomédicale | Du fait d'une perturbation des ondes entre le spy et le modem, la communication de l'information ne peut être réalisée et peux conduire à une intervention sur l'équipement non justifiée. Cas : appliquer config fonctionne | Technique | Certain | Mineur | Mineur | 10 | Détectable | 10 | Vérification temporisation de l'alarme VS capacité de l'équipement (alarme technique au bout de 3 échecs de communication)
7 |  |  | Lien entre spy et modem | RT Biomédicale | Du fait d'une perturbation des ondes entre le spy et le modem, la communication de l'information ne peut être réalisée et peux conduire à une intervention sur l'équipement non justifiée. Cas : appliquer config ne fonctionne pas | Technique | Probable | Majeur | Majeur | 125 | Détectable | 125
8 | Sirius | 2019-04-17 | Modem | RT Biomédicale | Du fait d'une panne du modem, la communication de l'information ne peut être réalisée et peux conduire à une intervention sur l'équipement non justifiée (alarme technique) | Technique | Probable | Critique | Critique | 4500 | Détectable | 4500

## Echelle de risque
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |  |  |  | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3
Occurrence | Rare L'évènement ne pas arriver dans l'année | Probable L'évènement peut arriver dans les 12 prochains mois | Certain L'évènement peut arriver dans les deux prochains mois |  |  | Occurrence | 1 | 5 | 10
| Mineur | Majeur | Critique |  |  |  | Mineur | Majeur | Critique
Impact système/Gravité | système quand même sous surveillance | Système sous surveillance en mode dégradé | Système sans surveillance |  |  | Impact système/Gravité | 1 | 5 | 30
Impact personnel | Intervention d'astreinte avec solution sans déplacement | Intervention avec solution avec déplacement | Intervention sans solution technique |  |  | Impact personnel/Gravité | 1 | 5 | 30
| Détectable | Détection partielle | Non détectable |  |  |  | Détectable | Détection partielle | Non détectable
Detectabilité | Une alarme nous informe d'un évènement | Une alarme existe mais peut ne pas être prise en compte | Aucune alarme |  |  | Détectabilité | 1 | 5 | 20
Matrice système/personnel = gravité
|  |  | Système | Critique (30) | 30 | 60 | 900
|  |  |  | Majeur (5) | 5 | 25 | 60
|  |  |  | Mineur (1) | 1 | 5 | 30
[5 empty] | Mineur (1) | Majeur (5) | Critique (30)
Personnel
Matrice de criticité = occurrence x gravité
|  |  | Occurrence | Certain (10) | 10 | 50 | 300
|  |  |  | Probable (5) | 5 | 25 | 150
|  |  |  | Rare (1) | 1 | 5 | 30
[5 empty] | Mineur (1) | Majeur (5) | Critique (30)
Gravité
Matrice finale = criticité x détectabilité
|  |  | Criticité | Critique (30) | 30 | 150 | 300
|  |  |  | Majeur (5) | 5 | 25 | 150
|  |  |  | Non critique (1) | 1 | 5 | 30
[5 empty] | Détectable (1) | Détection partielle (5) | Non détectable (30)
Détectabilité