## Sources
|  | Suivi métrologique des équipements - Sources - | [10 empty] | Formulaire d'enregistrement
01- LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE | [12 empty] | Réf.: LB/FE/
Version : 2
Date d'application :03/07/2016
Date de début :
Date de fin :
Secteur | Localisation | Localisation 2 | Type | Aménagement interne | Contenu | Critique | Conformité | Emplacement Sonde | Surveillance | Cone | Oculaire | Objectif | Agent
Biochimie-Pharmacologie | Bactériologie | Couloir Biochimie | Bain thermostaté | Clayettes | Antibiotiques | Oui | Conforme | HGAv | Aucune | Sartorius 10µL 790010 | Aucun | Emplacement Vide | Bazin Dominique
Hématologie-Dépôt de sang | Biochimie | Couloir Microbiologie | Combiné | Coffre | Boites GEI | Non | Non Conforme | HGAr | Transport | Sartorius 200µL 790204 | Grille,matrice de 10 x 10 | x2,5 | Bazin Patricia
Laboratoire de Biologie Médicale | Biologie Moléculaire | Laboratoire de Biologie Médicale | Congélateur | Compartiments | Calibrants |  | Soumis au résultat de la cartographie | HDAv |  | Sartorius 1000µL 791004 | Réticule en croix | x10 | Besancon Muriel
Microbiologie | BK | Non Déterminé | Etuve | Grilles | Contrôles |  | Reformé(e ) | HDAr |  | Sartorius 5000 µL 780300 | Réticule linéaire, avec croix (graduations : 0-100) | x20 | Kerma Nabila
Non Déterminé | Chimie-Hématologie | Pièce 01 | Pièce | Tiroirs | Culots Globulaires |  | Perdu(e ) | MID |  | Finntip 10 mL |  | x40 | Mahabo Elise
| Cytologie | Pièce 10 | Réfrigérateur | Clayettes / Tiroirs | Echantillons |  | En réparation | BGAv |  | Finntip 25 µL |  | x50 | Maiz Jocelyne
| Cytometrie de flux | Pièce 14 | - - - - - - - - - - - - |  | Echantillons / Réactifs |  | Sortie du parc | BGAr |  | Finntip 50 µL |  | x100 | Marcal Adelaïde
| Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 16 | Centrale Vigitemp |  | Médicaments |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | BDAv |  |  |  |  | Paillusseau Christine
| Hémostase | Pièce 17 | Lecteur Vigilog |  | Plaquettes |  | Conforme sous restriction | BDAr
| Hormonologie | Pièce 18 | Module Radio |  | Plasma Frais Congelé |  | Conforme sous restriction 1 Zone | ---------------
| Hygiène | Pièce 21 | Sonde |  | Réactifs |  | Conforme sous restriction 2 Zones | Fav
| Immuno-Hématologie | Pièce 23 | Vigilog |  | Réactifs / Contrôles |  | Conforme sous restriction 3 Zones | Far
| Immunologie | Pièce 24 | - - - - - - - - - - - - |  | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | Conforme sous restriction 4 Zones | Fb
| Laboratoire de Biologie Médicale | Pièce 25 | Centrifugeuse |  | Sérothèque |  | Conforme sous restriction 5 Zones | Fh
| Laverie | Pièce 26 | - - - - - - - - - - - - |  | Verrerie |  | Conforme sous restriction 6 Zones | Fg
| Microscopie fluorécense | Pièce 30 | Pipette Fixe |  |  |  | Conforme sous restriction 7 Zones | Fd
| Non Déterminé | Pièce 31 | Pipette Variable |  |  |  | Conforme sous restriction 8 Zones
| Parasitologie | Pièce 32 | Multipette |  |  |  | Conforme sous restriction 9 Zones
| Pharmacie | Pièce 33 | - - - - - - - - - - - - |  |  |  | Conforme sous restriction 10 Zones
| Réception | Pièce 33 BK | Minuteur |  |  |  | Conforme sous restriction 11 Zones
| Réserve | Pièce 33 Hygiène | Reveil |  |  |  | Conforme sous restriction 12 Zones
| Sérologie | Pièce 33 Urine | - - - - - - - - - - - - |  |  |  | Conforme sous restriction 13 Zones
| Back Up | Pièce 34 | Microscope |  |  |  | Conforme sous restriction 14 Zones
|  | Pièce 35 |  |  |  |  | Conforme sous restriction 15 Zones
Pièce 42
Pièce 50
Pièce 51
Pièce 53

## Synthese des enceintes
|  | Suivi métrologique des équipements - Synthèse des enceintes et des pièces - | [23 empty] | Formulaire d'enregistrement
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE | [25 empty] | Réf.: LB/FE/141
Version : 2
Date d'application : 07/03/2016
date de début d'utilisation
date de fin d'utilisation
Secteur | Marque\Dénomination | Nom Interne | Type | N°Biomedical | N° de série | Localisation | Pièce | Volume brut | Type d'aménagement interne | Contenu | Enceinte de remplacement | Température de consigne | EMT | Critique | Evaluation Remplissage (%) | Sonde de Surveillance | Emplacement sonde | Sonde de Surveillance2 | #REF! | Date de mise en service | Date de mise en rebut | Date de la dernière cartographie | N° du rapport de vérification | Etat de conformité de l'enceinte | Date prévisionnelle de la prochaine cartographie | Date de décontamination | Agent
Hématologie-Dépôt de sang | Helmer PC900 Agitateur a plaquettes | AG1 | Etuve | 97B00126 | 15039 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 124,2 | Grilles | Plaquettes |  | 22°C | +/-2°C | Oui | [7 empty] | 2015-09-15 | XWA150914C005 | Conforme | 2018-09-15
Biochimie-Pharmacologie | BONNET | BC1 | Congélateur |  | 801624 | Biochimie | Couloir Microbiologie | 816 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 75 |  | BDAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | WBO140804C006 | Conforme sous restriction 7 Zones | 2017-08-05 | 2016-01-05 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | LIEBHERR | BC2 | Congélateur |  |  | Biochimie | Pièce N°18 | 472 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 60 |  | HGAv |  |  |  |  | 2015-09-15 | XWA150914C010 | Conforme | 2018-09-15 | 2016-01-05 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | BC3 | Combiné |  |  | Biochimie | Pièce N°23 | 72 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | BHC2 | Congélateur |  | 83,391,484,0 | Hormonologie | Pièce 25 | 601 | Grilles | Echantillons |  | -20°C | +2°C | Oui | 80 |  | BGAr |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | C82NC0051 | Conforme | 2019-03-10
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | BHR3 | Réfrigérateur |  | 83,397,350,2 | Hormonologie | Pièce 25 | 554 | Grilles | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | +5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | BDAr |  |  | 2016-03-14 |  | 2019-03-10 | C82NC0050 | Conforme | 2019-03-10
Biochimie-Pharmacologie | SOS FROID | BR1 | Réfrigérateur |  |  | Biochimie | Pièce N°18 | 403 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 |  | MID |  |  |  |  | 2014-08-04 | WBO140804C002 | Conforme sous restriction 1 Zone | 2017-08-04 | 2016-02-01 | Paillusseau Christine
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | BR10 | Réfrigérateur |  | 83,364,672,7 | Biochimie | Pièce 23 | 360 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | MID |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | C82NC0049 | Conforme | 2019-03-10
Biochimie-Pharmacologie | PROLINE UKS3600 LIEBHERR | BR2 | Réfrigérateur |  | 9992803-03 | Biochimie | Pièce N°25 | 331 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | E3BI | MID |  |  |  |  | 2014-08-04 | LSA140804C004 | Conforme sous restriction 5 Zones | 2017-08-04 | 2016-02-01 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | BR3 | Combiné |  |  | Biochimie | Pièce N°23 | 278 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 80 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-05 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | BONNET | BR4 | Réfrigérateur | 94B01436 |  | Biochimie | Pièce N°23 | 350 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 |  | HDAv |  |  |  |  | 2014-08-04 | WBO140804C003 | Conforme | 2017-08-04 | 2016-02-01 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | Chambre Froide | BR6 | Réfrigérateur |  | 11518 | Biochimie | Couloir Microbiologie |  | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 120 | E17K | BGAr | E3BB | Fav |  |  | 2014-08-06 | WBO140804C012 | Conforme | 2017-08-06 | 2016-01-14 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | Type BSF V FACIS | BR7 | Réfrigérateur |  | 62825/1 | Biochimie | Pièce N°18 | 560 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 |  | HDAv |  |  |  |  | 2014-08-04 | WBO140804C004 | Conforme sous restriction 3 Zones | 2017-08-04 | 2016-01-04 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | LIEBHERR | BR8 | Réfrigérateur |  | 82,768,749,1 | Biochimie | Pièce 18 | 856L | Tiroirs | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | 5°c | +/-3 | Oui | 80 |  | BGAr |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | C82NC0047 | Conforme | 2019-03-10
Laboratoire de Biologie Médicale | CHL1200COMF | BR9 | Réfrigérateur |  | C12BF160119 | Biochimie | Pièce 18 | 1365 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | BDAv |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | C82NC0048 | Conforme | 2019-03-10
Hématologie-Dépôt de sang | Electrolux MRF 280/35 | C1 | Congélateur | 97B00127 | ML90FB | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 209 | Tiroirs | Plasma Frais Congelé | C16 | -34°C | +2°C | Oui | 80 | [6 empty] | 2015-09-15 | XWA150914C004 | Conforme | 2018-09-15
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr Economy | C16 | Combiné |  |  | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 85 | Tiroirs | Plasma Frais Congelé |  | - 20°C | +2°C | Oui | 0 | E3B4 | BGAr |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C001 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-05-03 | Bazin Patricia
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | CHC2 | Combiné |  |  | Chimie-Hématologie | Pièce N°26 | 65 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 50 | [6 empty] | 2015-09-14 | XWA150914C002 | Non Conforme |  | 2016-01-04 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | LIEBHERR KS3630 | CHR1 | Réfrigérateur |  | 200212 | Chimie-Hématologie | Pièce N°26 | 347 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 90 |  | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-04 | LSA140804C003 | Conforme sous restriction 3 Zones | 2017-08-04 | 2016-01-04 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | CHR2 | Combiné |  | 74100130 | Chimie-Hématologie | Pièce N°26 | 232 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 |  | HGAv |  |  |  |  | 2015-09-14 | XWA150914C001 | Non Conforme |  | 2016-02-03 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | EB1 | E-01 | Etuve |  | 308030413 | Immunologie | Pièce N°31 |  | Grilles | Echantillons |  | 37°C | +/- 3°C | Non | [9 empty] | Soumis au résultat de la cartographie |  | 2016-02-02 | Maiz Jocelyne
Microbiologie | Fisher scientic CO2 | E-02 | Etuve | 99B00004 | 81109501 | Bactériologie | Pièce 33 | 164 | Grilles | Boites GEI |  | 37°C |  | Oui | [7 empty] | 2015-09-17 | XWA150914C017 | Conforme | 2018-09-17 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan | E-03 | Etuve | 94B01018 | 39402035 | Bactériologie | Pièce 33 Urine | 280 | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | MID |  |  |  |  | 2015-09-15 | XWA150914C007 | Conforme sous restriction 8 Zones | 2016-09-15 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan Mater | E-04 | Etuve | 01B042 | 30103104 | Bactériologie | Pièce 33 | 280 | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | BGAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C013 | Conforme | 2016-09-16 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan pus/flore | E-05 | Etuve | 94B00966 | 39402032 | Bactériologie | Pièce 33 | 280 | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | MID |  |  |  |  | 2015-09-15 | XWA150914C008 | Conforme sous restriction 4 Zones |  | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan | E-06 | Etuve | 94B00959 |  | Bactériologie | Pièce 33 |  | Grilles |  |  | 30°C |  | Oui |  |  | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C014 | Conforme | 2018-09-16 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan | E-07 | Etuve | 94B00960 | 12880 | Bactériologie | Pièce 33 |  | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C012 | Conforme | 2018-09-16 | 2016-03-11 | Mahabo Elise
Microbiologie | Jouan | E-08 | Etuve | 05B182 | 305050287 | Bactériologie | Pièce 33 |  | Grilles |  |  | 36°C |  | Oui |  |  | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C016 | Conforme sous restriction 1 Zone | 2018-09-16 | 2016-03-11 | Besancon Muriel
Microbiologie | Roucair | E-09 | Etuve | 94B361 | 791833 | Hygiène | Pièce 33 Hygiène |  | Grilles |  |  | 35°C | +/-2°C | Oui |  |  | HGAr |  |  |  |  | 2016-03-01 | / | Sortie du parc | / | 2016-02-01 | Besancon Muriel
Microbiologie | Etuve Myco | E-10 | Etuve | 94B0049 | 70,679,595,8 | Parasitologie | Pièce 51 |  | Grilles |  |  | 24°C |  | Oui |  |  | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-17 | XWA150914C020 | Conforme sous restriction 1 Zone | 2016-09-17 | 2016-03-14 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | Jouan | E-11 | Etuve |  |  | Parasitologie | Pièce 51 |  | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui | 120 | [5 empty] | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | Non Conforme
Microbiologie | Jouan Garde | E-12 | Etuve | 06B188 | 306110135 | Biochimie | Pièce 18 |  | Grilles |  |  | 37°C |  | Oui |  |  | BDAv |  |  |  |  | 2015-09-15 | XWA150914C009 | Conforme | 2018-09-15 | 2016-03-08 | Kerma Nabila
Microbiologie | Thermofisher | E-13 | Etuve | 16B001 | 41895117 | Parasitologie | Pièce 51 |  |  |  |  | 37°C | -1 | Oui | [5 empty] | 2016-01-28 | [5 empty] | 2016-03-14 | Marcal Adelaïde
Laboratoire de Biologie Médicale | Thermo | E-14 | Etuve | 05B051 | 3050202241 | Laverie | Pièce 42 | 234L | Grilles | Verrerie |  | 60°C |  | Non
Laboratoire de Biologie Médicale | Thermo | E-15 | Etuve | 05B052 | 305010643 | Laverie | Pièce 42 | 55L | Grilles |  |  | 50°C |  | Non
Hématologie-Dépôt de sang | Jouan EB18 | E-16 | Etuve | 04B015 | 30311570 | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 18 | Grilles | Echantillons |  | 37°C | à définir | Non | [7 empty] | 2014-09-01 |  | Soumis au résultat de la cartographie |  | 2016-05-04 | Bazin Dominique
Hématologie-Dépôt de sang | Jouan EB28 | E-17 | Etuve | 99B00089 | 39903006 | Cytologie | Pièce 17 | 38 | Grilles | Echantillons |  | 37°C |  | Non | [7 empty] | 2014-09-01 |  | Soumis au résultat de la cartographie |  | 2016-04-04 | Bazin Dominique
Laboratoire de Biologie Médicale | Thermo | E-18 | Etuve | 08B335 | 40895510 | Laverie | Pièce 42 | 25L | Grilles |  |  |  |  | Non
Microbiologie | Jouan | E-19 | Etuve | 94B01017 | 35201116 | BK | Pièce 33 BK | 250L | Grilles | Echantillons |  | 37°C |  | Oui | [11 empty] | 2016-03-05 | Besancon Muriel
Hématologie-Dépôt de sang | BR750G Dometic | Frigo1 | Réfrigérateur |  | 9061138 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 613 | Tiroirs | Culots Globulaires | Frigo2 | 4°C | +/-2°C | Oui | 80 | [6 empty] | 2015-08-24 | V-15-701-02 | Conforme | 2018-08-24
Hématologie-Dépôt de sang | BR750G Dometic | Frigo2 | Réfrigérateur |  | 9061139 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 613 | Tiroirs | Culots Globulaires | Frigo1 | 4°C | +/-2°C | Oui | 10 | [6 empty] | 2015-08-24 | V-15-701-01 | Conforme | 2018-08-24
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | HC1 | Combiné |  |  | Hormonologie | Pièce N°25 | 82 | Grilles | Echantillons/Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 90 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-04 | Kerma Nabila
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | HR1 | Combiné |  |  | Hormonologie | Pièce N°25 | 256 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr | HR16 | Réfrigérateur |  | 82.955.119.6 | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 554 L | Clayettes / Tiroirs | Echantillons | R2-14 | 5°C | +-3 | Oui | 65 |  | HGAv |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11 | C82NC0055 | Conforme | 2019-03-11 | 2016-05-03 | Bazin Patricia
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr | HR17 | Réfrigérateur |  | 83,347,718,5 | Cytologie | Pièce 17 | 554 L | Clayettes / Tiroirs | Réactifs / Contrôles | R2-14 | 5°C | +-3 | Oui | 65 |  | BDAv |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11 | C82NC0056 | Conforme | 2019-03-11 | 2016-05-03 | Bazin Patricia
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | HR2 | Réfrigérateur |  | 7202026 | Hormonologie | Pièce N°25 | 328 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 50 | [6 empty] | 2015-09-17 | XWA150914C019 | Non Conforme
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | IC1 | Combiné |  |  | Immunologie | Pièce N°32 | 82 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 90 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Biochimie-Pharmacologie | Congel -80 | IC3 | Congélateur | 13B137 | BM69086 | Immunologie | Couloir Microbiologie | 690 | Compartiment | Echantillons/Réactifs |  | -80°C | +10°C | Oui | 75 | E3B8 | BGAv |  |  | 2013-05-22 |  | 2014-08-05 | LSA140804C005 | Conforme | 2019-08-05 | 2016-01-04 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | Coffre KELVINATOR | IC4 | Congélateur |  |  | Immunologie | Couloir Microbiologie | 206 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 30 | E3B6 | HGAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | WBO140804C005 | Conforme | 2017-08-05 | 2016-01-05 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | ARTHUR MARTIN | IR1 | Combiné |  |  | Immunologie | Pièce N°32 | 256 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-17 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | LIEBHERRUGK6400 | IR2 | Réfrigérateur |  | 9982857-03 | Immunologie | Pièce N°32 | 638 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 |  | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | LSA140804C008 | Non Conforme | / | 2016-02-03 | Maiz Jocelyne
Biochimie-Pharmacologie | TYPE BKS 660 | IR4 | Réfrigérateur |  | 71736000 | Immunologie | Pièce N°31 | 510 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 50 |  | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | LSA140804C007 | Non Conforme | / | 2016-01-04 | Besancon Muriel
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | IR5 | Réfrigérateur |  | 82,768,745,3 | Immunologie | Pièce 31 |  |  | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | +5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | MID |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11 | C82NC0052 | Conforme | 2019-03-11
Laboratoire de Biologie Médicale | LIEBHERR | IR6 | Réfrigérateur |  | 83,418,620,8 | Immunologie | Pièce 31 | 554 | Grilles | Echantillons |  | +5°C | +/-3°C | Oui | 80 |  | BDAr |  |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11 | C82NC0053 | Conforme | 2019-03-11
Microbiologie | Combiné | MC1 | Combiné |  |  | Parasitologie | Pièce 51 | 119 | Tiroirs | Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 90 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-12 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | COFFRE -20°C | MC10 | Congélateur |  | 905-375476 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 494 | Coffre | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 | E17D | HGAr |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C008 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | LIEBHERR LCV4030 | MC15 | Combiné |  | 81.557.597.7 | BK | Pièce 33 BK | 105 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 70 | E17F | HGAr |  |  |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C014 | Conforme | 2017-08-07 | 2016-01-15 | Besancon Muriel
Microbiologie | Froidlabo BM690 | MC16 | Congélateur |  |  | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 690 | Compartiment | Echantillons |  | -80°C | +10°C | Oui | 80 | E3B9 | BDAv |  |  |  |  | 2014-08-05 | LSA140804C006 | Conforme | 2019-08-05 | 2016-01-15 | Maiz Jocelyne
Microbiologie | Telstar Igloo | MC17 | Congélateur |  | 520994 | Sérologie | Couloir Microbiologie | 620 L | Coffre | Sérothèque |  | -80°C | +10°C | Oui |  |  | HGAv |  |  |  |  | 2016-03-11 | C82NC0054 | Conforme | 2019-03-11
Microbiologie | Liebherr medline | MC18 | Congélateur |  | 83,391,480,2 | Sérologie | Couloir Microbiologie | 601 L | Grilles | Sérothèque |  | -20°C | +2°c | Oui |  |  | HGAr |  |  |  |  | 2016-03-11 | C82NC0057 | Conforme | 2019-03-11
Microbiologie | liebherr medline | MC19 | Combiné |  | 83,320,599,6 | Parasitologie | Pièce 51 | 105L | Grilles | Contrôles |  | -20°C | +2°C | Oui |  |  | HGAr |  |  |  |  | 2016-03-14 | C82NC0059 | Conforme | 2019-03-14
Microbiologie | WHIRPOLL | MC2 | Combiné |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 35 | 116 | Grilles | Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 60 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-06 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | COFFRE -20°C ALIMENTAIRE | MC4 | Congélateur |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 30 | 134 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 | E3B5 | HDAv |  |  |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C017 | Conforme | 2017-08-07 | 2016-01-07 | Mahabo Elise
Microbiologie | ALIMENTAIRE THOMSON | MC5 | Congélateur |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce50 | 335 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 |  | HDAr |  |  |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C015 | Conforme sous restriction 7 Zones | 2017-08-07 | 2016-01-07 | Mahabo Elise
Microbiologie | LIEBHERR -20°C | MC6 | Congélateur |  | 80.097.205.7 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 513 | Grilles | Sérothèque |  | - 20°C | +2°C | Oui | 50 | E17E | HGAr |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C003 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | LIEBHERR -20°C | MC7 | Congélateur |  | TR881500807 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 288 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 | E17C | HGAr |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C004 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | LIEBHERR -20°C | MC8 | Congélateur |  | 80.228.574.2 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 513 | Grilles | Echantillons |  | - 20°C | +2°C | Oui | 50 | E17G | HGAv |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C005 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-12 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | COFFRE -80°C | MC9 | Congélateur |  |  | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 334 | Coffre | Echantillons |  | -80°C | +10°C | Oui | 100 |  | HDAv |  |  |  |  | 2014-08-06 | WBO140804C009 | Non Conforme | / | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | Combiné | MR1 | Combiné |  |  | Parasitologie | Pièce 51 | 251 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 90 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-02-02 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | THOMSON | MR10 | Congélateur |  |  | Bactériologie | Pièce 33 | 215 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 30 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Microbiologie | LIEBHERR UKS3600 | MR11 | Réfrigérateur |  | 76.416.507.6 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 352 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | E3BC | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-06 | WBO140804C011 | Conforme | 2017-08-06 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | BONNET | MR12 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 618 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 |  | HGAr |  |  |  |  | 2014-08-05 | WBO140804C008 | Conforme sous restriction 5 Zones | 2017-08-05 | 2016-01-12 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | ALIMENTAIRE MR13 | MR13 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 215 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Microbiologie | FAGOR DOUBLE PORTE VENTILLE | MR14 | Réfrigérateur |  | 1010001448 | Bactériologie | Couloir Microbiologie | 1234 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 | [5 empty] | 2015-02-02 | 2014-08-06 | WBO140804C010 | Non Conforme | /
Microbiologie | LIEBHERR LCV4030 | MR15 | Combiné |  | 81.557.597.7 | BK | Pièce 33 BK | 240 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | E17L | BGAr |  |  |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C013 | Conforme | 2017-08-07 | 2016-03-10 | Besancon Muriel
Microbiologie | LIEBHERR LFKV3910 | MR16 | Réfrigérateur |  | 80.650.740.6 | Sérologie | Pièce 34 | 360 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | E17M | BDAr |  |  |  |  | 2015-09-16 | XWA150914C011 | Conforme | 2018-09-16 | 2016-02-02 | Besancon Muriel
Microbiologie | LIEBHERR LKPV1430 | MR17 | Réfrigérateur | 14B567 | 82.566.825.6 | Bactériologie | Couloir Microbiologie |  | Clayettes / Tiroirs | Réactifs / Contrôles |  | 5°C | +/-3°C | Oui |  | E17H | HGAv |  |  | 2015-02-13 |  | 2015-01-22 | V-15-63-01 | Conforme | 2016-01-22 | 2016-01-15 | Mahabo Elise
Microbiologie | Liebherr medline | MR19 | Combiné |  | 83,320,599,6 | Parasitologie | Pièce 51 |  | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/-3 | Oui |  |  | HGAv |  |  |  |  | 2016-03-11 | C82NC0058 | Conforme | 2019-03-11
Microbiologie | WHIRPOLL | MR2 | Combiné |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 35 | 160 | Grilles | Echantillons / Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 40 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-02-02 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | Liebherr medline | MR20 | Réfrigérateur |  | 83,331,810,5 | Bactériologie | Pièce 33 | 601 L | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/-3 | Oui |  |  | BGAr |  |  |  |  | 2016-03-14 | C82NC0061 | Conforme | 2019-03-14
Microbiologie | Liebherr medline | MR21 | Réfrigérateur |  | 83,332,570,7 | Bactériologie | Pièce 33 | 601 L | Grilles | Antibiotiques |  | 5°C | +/-3 | Oui |  |  | BGAv |  |  |  |  | 2016-03-14 | C82NC0060 | Conforme | 2019-03-14
Microbiologie | ARTHUR MARTIN | MR4 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Pièce 33 | 370 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Microbiologie | ARTHUR MARTIN | MR5 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Pièce 33 | 386 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Microbiologie | Chambre Froide | MR6 | Réfrigérateur |  |  | Bactériologie | Pièce 33 |  | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 120 | E3BE | BGAv | E3WK | BDAv |  |  | 2014-08-07 | WBO140804C016 | Conforme | 2017-08-07
Microbiologie | FROILABO | MR8 | Réfrigérateur |  |  | Sérologie | Pièce 34 | 550 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 | E3BD | HDAr |  |  |  |  | 2014-08-05 | WBO140804C007 | Conforme | 2017-08-05 | 2016-01-06 | Marcal Adelaïde
Microbiologie | FROILABO | MR9 | Réfrigérateur |  | 76.319.460.2 | Sérologie | Pièce 34 | 550 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 | E17J | HGAv |  |  |  |  | 2013-06-20 | XWA130603C006 | Conforme | 2016-06-20 | 2016-01-06 | Marcal Adelaïde
Pharmaco-Toxicologie | WHIRPOOL | PC1 | Combiné |  |  | Pharmacie | Pharmacie | 46 | Grilles | Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 100 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Biochimie-Pharmacologie | SHARP | PC2 | Combiné |  | E03577 | Pharmacie | Pièce 25 | 125 | Grilles | Réactifs |  | - 20°C | +2°C | Oui | 75 | [6 empty] | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme |  | 2016-01-04 | Paillusseau Christine
Hématologie-Dépôt de sang | Helmer DH4 Décongélateur à PFC | PFC1 | Bain thermostaté | 08B251 | 981412 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 16302 | Tiroirs | Plasma Frais Congelé | PFC2 | 37°C | +/-1°C | Oui | [7 empty] | 2015-09-15 | XWA150914C003 | Conforme | 2018-09-15
Hématologie-Dépôt de sang | Helmer DH4 Décongélateur à PFC | PFC2 | Bain thermostaté | 13B307 | 1011664 | Dépôt de sang Médicalisé | Pièce 10 | 16 | Tiroirs | Plasma Frais Congelé | PFC1 | 37°C | +/-1°C | Oui | [7 empty] | 2015-09-15 | XWA150914C006 | Conforme | 2018-09-15
Laboratoire de Biologie Médicale | Réception | Pièce 01 | Pièce |  |  | Réception | Pièce 01 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BW
Hématologie-Dépôt de sang | Pièce Technique | Pièce 14 | Pièce |  |  | Hémostase | Pièce 14 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BU
Hématologie-Dépôt de sang | Pièce Technique | Pièce 16 | Pièce |  |  | Immuno-Hématologie | Pièce 16 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BQ
Hématologie-Dépôt de sang | Pièce Technique | Pièce 17 | Pièce |  |  | Immuno-Hématologie | Pièce 17 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BT
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 18 | Pièce |  |  | Biochimie | Pièce 18 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BM
Biochimie-Pharmacologie | Réserve | Pièce 21 | Pièce |  |  | Biochimie | Pièce 21 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 25 | Pièce |  |  | Hormonologie | Pièce 25 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BV
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 26 | Pièce |  |  | Chimie-Hématologie | Pièce 26 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BX
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 31 | Pièce |  |  | Immunologie | Pièce 31 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BN
Biochimie-Pharmacologie | Pièce Technique | Pièce 32 | Pièce |  |  | Immunologie | Pièce 32 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BP
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 33 | Pièce |  |  | Bactériologie | Pièce 33 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BJ
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 33BK | Pièce |  |  | BK | Pièce 33 BK |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BL
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 33Hyg | Pièce |  |  | Hygiène | Pièce 33 Hygiène |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BK
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 34 | Pièce |  |  | Sérologie | Pièce 34 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BS
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 35 | Pièce |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 35 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BR
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce 51 | Pièce |  |  | Parasitologie | Pièce 51 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui |  | E3BY
Hématologie-Dépôt de sang | Réserve | Pièce 53 | Pièce |  |  | Réserve | Pièce 53 |  |  |  |  | 22°C | +/-6°C | Oui
Microbiologie | Pièce Technique | Pièce30 | Pièce |  |  | Biologie Moléculaire | Pièce 30 |  |  |  |  | 22°C | +/-6 | Oui |  | E3BZ
Pharmaco-Toxicologie | WHIRPOOL | PR1 | Combiné |  |  | Pharmacie | Pièce 25 | 229 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 | [5 empty] | 2016-03-21 | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Biochimie-Pharmacologie | SHARP | PR2 | Combiné |  | E03577 | Pharmacie | Pièce 25 | 380 | Grilles | Réactifs |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 75 | [5 empty] | 2016-03-21 | 2014-08-07 | WBO140804C020 | Conforme sous restriction 3 Zones | 2017-08-07 | 2016-02-01 | Kerma Nabila
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr GastroLine | R1-14 | Réfrigérateur | 94B01181 | 21090872300 | Hémostase | Pièce 14 | 562 | Grilles | Réactifs / Contrôles / Calibrants | R2-14 | 5°C | +/- 3°C | Oui | 90 | E3BF | BGAv |  |  |  |  | 2014-08-04 | LSA140804C002 | Conforme | 2017-08-04 | 2016-05-03 | Bazin Patricia
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr Economy | R16 | Combiné |  |  | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 261 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 100 | [5 empty] | 2016-03-21 | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Hématologie-Dépôt de sang | Frigelux Electrolux | R16 ou Top 115 | Réfrigérateur | 94B00876 | 8151363 | Immuno-Hématologie | Pièce 16 | 102 | Grilles | Echantillons |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 60 | [5 empty] | 2016-03-14 | 2013-06-20 | Pas de rapport non cartographiable | Non Conforme
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr GastroLine | R17 | Réfrigérateur |  |  | Cytologie | Pièce 17 | 562 | Grilles | Réactifs / Contrôles / Calibrants |  | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 |  | MID |  |  |  | 2016-03-21 | 2014-08-04 | WBO140804C001 | Conforme sous restriction 1 Zone | 2017-08-04 | 2016-03-10 | Bazin Patricia
Hématologie-Dépôt de sang | Liebherr GastroLine | R2-14 | Réfrigérateur | 99B00002 |  | Hémostase | Pièce 14 | 562 | Grilles | Réactifs / Contrôles / Calibrants | R1-14 | 5°C | +/- 3°C | Oui | 70 | E3BH | MID |  |  |  |  | 2014-08-04 | LSA140804C001 | Conforme | 2017-08-04 | 2016-05-03 | Bazin Patricia

## SON_E3WI
| Suivi métrologique des équipements - Suivi des dispositifs de mesures |  | Formulaire d'enregistrement |  | Suivi métrologique des équipements - Suivi des dispositifs de mesures |  | Formulaire d'enregistrement
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE |  |  | Réf.: LB/FE/141 | LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE |  |  | Réf.: LB/FE/141
|  |  | Version : 2 |  |  |  | Version : 2
|  |  | Date d'application : 07/03/2016 |  |  |  | Date d'application : 07/03/2016
Date de début :
Date de fin : |  |  |  | E3WI
| Fiche de Vie |  |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut
Type | Sonde | Température d'étalonnage | '-20°C | Date | Evenement | Documents | Commentaires
Marque\Dénomination | MC2 | Correction | 0.01
Nom Interne | E3WI | Incertitude | 0.08
Secteur | Microbiologie | EMT Chaine | 0.09
Localisation | Bactériologie | Surveillance | MC19
Pièce | Couloir Microbiologie | Sonde de remplacement
N° de série | IEE3WI
N°Biomedical | 16B043
Critique | Oui
Température de consigne | -20°C
Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Etat de conformité | Date prévisionnelle de la prochaine vérification