## INCERTITUDE VOLT DC (hidden)
FONCTION GENERATION DE TENSION POUR COURANT CONTINU | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [7 empty] | Incertitude en Volt à 1 sigma
Calibre | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Volt | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Volt | Incertitude étalon en Volt | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Volt | Ecart max en V | Incertitude sur la dérive en Volt
320.000 mV | 0.798 | 1 | 0.7983 | 0 | 0.7983 | 0.79812 | 0.00012 | 1.7167e-07 | 1.8333 | 3.1474e-07 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 6e-07 | 2 | 3e-07 |  | 3e-07 | 5.2826e-07
|  | 2 | 0.7981 |  | 0.7981
|  | 3 | 0.7983 |  | 0.7983
|  | 4 | 0.7979 |  | 0.7979
|  | 5 | 0.798 |  | 0.798
| 20 | 1 | 20.0002 | 0 | 20.0002 | 19.9999 | -6e-05 | 2.1459e-07 | 1.8333 | 3.9342e-07 |  |  |  | 7e-07 |  | 3.5e-07 |  | 3.5e-07 | 6.3228e-07
|  | 2 | 20 |  | 20
|  | 3 | 19.9997 |  | 19.9997
|  | 4 | 19.9998 |  | 19.9998
|  | 5 | 20 |  | 20
| 50 | 1 | 49.9974 | 0 | 49.9974 | 49.9973 | -0.00266 | 8.5837e-08 | 1.8333 | 1.5737e-07 |  |  |  | 8e-07 |  | 4e-07 |  | 4e-07 | 5.8717e-07
|  | 2 | 49.9974 |  | 49.9974
|  | 3 | 49.9972 |  | 49.9972
|  | 4 | 49.9973 |  | 49.9973
|  | 5 | 49.9974 |  | 49.9974
| 100 | 1 | 99.9973 | 0.0005 | 99.9978 | 99.9977 | -0.00234 | 1.2876e-07 | 1.8333 | 2.3605e-07 |  |  |  | 9e-07 |  | 4.5e-07 |  | 4.5e-07 | 6.7876e-07
|  | 2 | 99.9971 |  | 99.9976
|  | 3 | 99.997 |  | 99.9975
|  | 4 | 99.9971 |  | 99.9976
|  | 5 | 99.9973 |  | 99.9978
| 150 | 1 | 149.997 | 0.0004 | 149.9974 | 149.9974 | -0.00256 | 1.7167e-07 | 1.8333 | 3.1474e-07 |  |  |  | 1.2e-06 |  | 6e-07 |  | 6e-07 | 9.0502e-07
|  | 2 | 149.9973 |  | 149.9977
|  | 3 | 149.997 |  | 149.9974
|  | 4 | 149.997 |  | 149.9974
|  | 5 | 149.9969 |  | 149.9973
| 200 | 1 | 199.9977 | 0.0005 | 199.9982 | 199.9982 | -0.00176 | 4.2918e-08 | 1.8333 | 7.8684e-08 |  |  |  | 1.4e-06 |  | 7e-07 |  | 7e-07 | 9.9307e-07
|  | 2 | 199.9978 |  | 199.9983
|  | 3 | 199.9978 |  | 199.9983
|  | 4 | 199.9977 |  | 199.9982
|  | 5 | 199.9977 |  | 199.9982
| 300 | 1 | 0.3 | 3e-06 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 3e-06 |  | 1.5e-06 |  | 1.5e-06 | 2.1213e-06
|  | 2 | 0.3 |  | 0.3
|  | 3 | 0.3 |  | 0.3
|  | 4 | 0.3 |  | 0.3
|  | 5 | 0.3 |  | 0.3
3.20000 V | -2 | 1 | -2 | 1.8e-05 | -2 | -2 | -1.22e-05 | 4.2918e-07 | 1.8333 | 7.8684e-07 | 1e-05 | 3.4641 | 2.8868e-06 | 9e-06 | 2 | 4.5e-06 |  | 4.5e-06 | 6.4124e-06
|  | 2 | -2 |  | -2
|  | 3 | -2 |  | -2
|  | 4 | -2 |  | -2
|  | 5 | -2 |  | -2
| 0.5 | 1 | 0.50001 | 5e-06 | 0.50002 | 0.50002 | 1.7e-05 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 3e-06 |  | 1.5e-06 |  | 1.5e-06 | 2.1213e-06
|  | 2 | 0.50001 |  | 0.50002
|  | 3 | 0.50001 |  | 0.50002
|  | 4 | 0.50001 |  | 0.50002
|  | 5 | 0.50001 |  | 0.50002
| 1 | 1 | 0.99998 | -4e-06 | 0.99998 | 0.99998 | -2.1e-05 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 4e-06 |  | 2e-06 |  | 2e-06 | 2.8284e-06
|  | 2 | 0.99998 |  | 0.99998
|  | 3 | 0.99998 |  | 0.99998
|  | 4 | 0.99998 |  | 0.99998
|  | 5 | 0.99998 |  | 0.99998
| 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 9.4e-06 | 4.2918e-07 | 1.8333 | 7.8684e-07 |  |  |  | 7e-06 |  | 3.5e-06 |  | 3.5e-06 | 5.0119e-06
|  | 2 | 1.5 |  | 1.5
|  | 3 | 1.5 |  | 1.5
|  | 4 | 1.5 |  | 1.5
|  | 5 | 1.5 |  | 1.5
| 2 | 1 | 2 | -6e-06 | 2 | 2 | -5e-06 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 9e-06 |  | 4.5e-06 |  | 4.5e-06 | 6.364e-06
|  | 2 | 2 |  | 2
|  | 3 | 2 |  | 2
|  | 4 | 2 |  | 2
|  | 5 | 2 |  | 2
| 3 | 1 | 3 | -1e-05 | 3 | 3 | -3e-05 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 2e-05 |  | 1e-05 |  | 1e-05 | 1.4142e-05
|  | 2 | 3 |  | 3
|  | 3 | 3 |  | 3
|  | 4 | 3 |  | 3
|  | 5 | 3 |  | 3
32.0000 V | -20 | 1 | -20.0008 | 0.00017 | -20.0006 | -20.0006 | -0.000584 | 2.1459e-05 | 1.8333 | 3.9342e-05 | 0.0001 | 3.4641 | 2.8868e-05 | 8e-05 | 2 | 4e-05 |  | 4e-05 | 6.8904e-05
|  | 2 | -20.0008 |  | -20.0006
|  | 3 | -20.0008 |  | -20.0006
|  | 4 | -20.0007 |  | -20.0006
|  | 5 | -20.0007 |  | -20.0006
| 4 | 1 | 4.0001 | -2e-05 | 4 | 4 | 4.6e-05 | 4.2918e-06 | 1.8333 | 7.8684e-06 |  |  |  | 3e-05 |  | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 | 2.2625e-05
|  | 2 | 4.0001 |  | 4
|  | 3 | 4.0001 |  | 4
|  | 4 | 4.0001 |  | 4
|  | 5 | 4.0001 |  | 4
| 6 | 1 | 6.0003 | -2e-05 | 6.0003 | 6.0003 | 0.000264 | 4.2918e-06 | 1.8333 | 7.8684e-06 |  |  |  | 3e-05 |  | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 | 2.2625e-05
|  | 2 | 6.0003 |  | 6.0003
|  | 3 | 6.0003 |  | 6.0003
|  | 4 | 6.0003 |  | 6.0003
|  | 5 | 6.0003 |  | 6.0003
| 8 | 1 | 8.0003 | -4e-05 | 8.0002 | 8.0002 | 0.000234 | 4.2918e-06 | 1.8333 | 7.8684e-06 |  |  |  | 4e-05 |  | 2e-05 |  | 2e-05 | 2.9358e-05
|  | 2 | 8.0003 |  | 8.0002
|  | 3 | 8.0003 |  | 8.0002
|  | 4 | 8.0003 |  | 8.0002
|  | 5 | 8.0003 |  | 8.0002
| 10 | 1 | 10.0001 | -6e-05 | 10 | 10 | 1.4e-05 | 1.2876e-05 | 1.8333 | 2.3605e-05 |  |  |  | 3e-05 |  | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 | 3.1736e-05
|  | 2 | 10.0001 |  | 10
|  | 3 | 10.0001 |  | 10
|  | 4 | 10.0001 |  | 10
|  | 5 | 10.0001 |  | 10
| 12 | 1 | 12.0002 | -3e-05 | 12.0002 | 12.0002 | 0.000218 | 4.2918e-06 | 1.8333 | 7.8684e-06 |  |  |  | 5e-05 |  | 2.5e-05 |  | 2.5e-05 | 3.622e-05
|  | 2 | 12.0002 |  | 12.0002
|  | 3 | 12.0002 |  | 12.0002
|  | 4 | 12.0002 |  | 12.0002
|  | 5 | 12.0002 |  | 12.0002
| 14 | 1 | 14.0004 | -4e-05 | 14.0003 | 14.0003 | 0.000332 | 4.2918e-06 | 1.8333 | 7.8684e-06 |  |  |  | 6e-05 |  | 3e-05 |  | 3e-05 | 4.315e-05
|  | 2 | 14.0004 |  | 14.0003
|  | 3 | 14.0004 |  | 14.0003
|  | 4 | 14.0004 |  | 14.0003
|  | 5 | 14.0004 |  | 14.0003
| 16 | 1 | 16.0004 | -4e-05 | 16.0003 | 16.0003 | 0.000308 | 4.2918e-06 | 1.8333 | 7.8684e-06 |  |  |  | 7e-05 |  | 3.5e-05 |  | 3.5e-05 | 5.0119e-05
|  | 2 | 16.0004 |  | 16.0003
|  | 3 | 16.0004 |  | 16.0003
|  | 4 | 16.0004 |  | 16.0003
|  | 5 | 16.0003 |  | 16.0003
| 18 | 1 | 18.0006 | -7e-05 | 18.0005 | 18.0005 | 0.00051 | 8.5837e-06 | 1.8333 | 1.5737e-05 |  |  |  | 8e-05 |  | 4e-05 |  | 4e-05 | 5.8717e-05
|  | 2 | 18.0006 |  | 18.0005
|  | 3 | 18.0006 |  | 18.0005
|  | 4 | 18.0006 |  | 18.0005
|  | 5 | 18.0006 |  | 18.0005
| 20 | 1 | 20.0005 | -0.0001 | 20.0004 | 20.0004 | 0.000368 | 4.2918e-06 | 1.8333 | 7.8684e-06 |  |  |  | 8e-05 |  | 4e-05 |  | 4e-05 | 5.7113e-05
|  | 2 | 20.0005 |  | 20.0004
|  | 3 | 20.0005 |  | 20.0004
|  | 4 | 20.0005 |  | 20.0004
|  | 5 | 20.0005 |  | 20.0004
| 30 | 1 | 29.9994 | 0.0006 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.0002 |  | 0.0001 |  | 0.0001 | 0.00014142
|  | 2 | 29.9994 |  | 30
|  | 3 | 29.9994 |  | 30
|  | 4 | 29.9994 |  | 30
|  | 5 | 29.9994 |  | 30
320.000 V | -200 | 1 | -199.9959 | -0.0035 | -199.9994 | -199.9995 | 0.00054 | 4.2918e-05 | 1.8333 | 7.8684e-05 | 0.001 | 3.4641 | 0.00028868 | 0.001 | 2 | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.00071147
|  | 2 | -199.996 |  | -199.9995
|  | 3 | -199.9959 |  | -199.9994
|  | 4 | -199.996 |  | -199.9995
|  | 5 | -199.996 |  | -199.9995
| 50 | 1 | 49.9992 | 0.0011 | 50.0003 | 50.0003 | 0.0003 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.00015 |  | 0.00015 | 0.00021213
|  | 2 | 49.9992 |  | 50.0003
|  | 3 | 49.9992 |  | 50.0003
|  | 4 | 49.9992 |  | 50.0003
|  | 5 | 49.9992 |  | 50.0003
| 100 | 1 | 99.995 | 0.0021 | 99.9971 | 99.9972 | -0.00284 | 4.2918e-05 | 1.8333 | 7.8684e-05 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.00015 |  | 0.00015 | 0.00022625
|  | 2 | 99.9951 |  | 99.9972
|  | 3 | 99.9951 |  | 99.9972
|  | 4 | 99.9951 |  | 99.9972
|  | 5 | 99.995 |  | 99.9971
| 150 | 1 | 149.9949 | 0.0024 | 149.9973 | 149.9973 | -0.0027 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.0008 |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.00056569
|  | 2 | 149.9949 |  | 149.9973
|  | 3 | 149.9949 |  | 149.9973
|  | 4 | 149.9949 |  | 149.9973
|  | 5 | 149.9949 |  | 149.9973
| 200 | 1 | 199.994 | 0.0036 | 199.9976 | 199.9976 | -0.0024 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.00070711
|  | 2 | 199.994 |  | 199.9976
|  | 3 | 199.994 |  | 199.9976
|  | 4 | 199.994 |  | 199.9976
|  | 5 | 199.994 |  | 199.9976
| 300 | 1 | 299.987 | 0.007 | 299.994 | 299.994 | -0.006 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.0014142
|  | 2 | 299.987 |  | 299.994
|  | 3 | 299.987 |  | 299.994
|  | 4 | 299.987 |  | 299.994
|  | 5 | 299.987 |  | 299.994
1050.00 V | 350 | 1 | 349.988 | 0.009 | 349.997 | 349.9964 | -0.0036 | 0.00042918 | 1.8333 | 0.00078684 | 0.01 | 3.4641 | 0.0028868 | 0.003 | 2 | 0.0015 |  | 0.0015 | 0.0022625
|  | 2 | 349.988 |  | 349.997
|  | 3 | 349.987 |  | 349.996
|  | 4 | 349.987 |  | 349.996
|  | 5 | 349.987 |  | 349.996
| 500 | 1 | 499.978 | 0.012 | 499.99 | 499.99 | -0.01 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.003 |  | 0.0015 |  | 0.0015 | 0.0021213
|  | 2 | 499.978 |  | 499.99
|  | 3 | 499.978 |  | 499.99
|  | 4 | 499.978 |  | 499.99
|  | 5 | 499.978 |  | 499.99
| 600 | 1 | 599.975 | 0.014 | 599.989 | 599.9892 | -0.0108 | 0.00042918 | 1.8333 | 0.00078684 |  |  |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0029358
|  | 2 | 599.975 |  | 599.989
|  | 3 | 599.975 |  | 599.989
|  | 4 | 599.975 |  | 599.989
|  | 5 | 599.976 |  | 599.99
| 750 | 1 | 749.974 | 0.019 | 749.993 | 749.993 | -0.007 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0028284
|  | 2 | 749.974 |  | 749.993
|  | 3 | 749.974 |  | 749.993
|  | 4 | 749.974 |  | 749.993
|  | 5 | 749.974 |  | 749.993

## INCERTITUDE VOLT AC (hidden)
FONCTION GENERATION DE TENSION POUR COURANT ALTERNATIF | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [10 empty] | Incertitude en Volt par calibre à 1 sigma
Calibre 1 KHz | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Volt | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Volt | Incertitude étalon en Volt | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Volt | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Volt | DISTORTION + HARMONIQUE | coefficient diviseur | Incertitude sur la DISTORTION + HARMONIQUE en Volt
320.000 mV | 20 | 1 | 20.0281 | -0.007 | 20.0211 | 20.0215 | 0.02154 | 5.5794e-07 | 1.8333 | 1.0229e-06 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 8e-06 | 2 | 4e-06 |  | 4e-06 | 1.2e-05 | 3.4641 | 3.4641e-06 | 6.7117e-06 | 3.4641e-06
|  | 2 | 20.0279 |  | 20.0209
|  | 3 | 20.0288 |  | 20.0218
|  | 4 | 20.0292 |  | 20.0222
|  | 5 | 20.0287 |  | 20.0217
| 50 | 1 | 50.0216 | 0 | 50.0216 | 50.0211 | 0.0211 | 4.2918e-07 | 1.8333 | 7.8684e-07 |  |  |  | 1.7e-05 |  | 8.5e-06 |  | 8.5e-06 | 3e-05 |  | 8.6603e-06 | 1.4836e-05
|  | 2 | 50.021 |  | 50.021
|  | 3 | 50.0209 |  | 50.0209
|  | 4 | 50.0214 |  | 50.0214
|  | 5 | 50.0206 |  | 50.0206
| 100 | 1 | 100.0313 | -0.003 | 100.0283 | 100.0284 | 0.02838 | 1.03e-06 | 1.8333 | 1.8884e-06 |  |  |  | 1e-05 |  | 5e-06 |  | 5e-06 | 6e-05 |  | 1.7321e-05 | 1.8803e-05
|  | 2 | 100.0328 |  | 100.0298
|  | 3 | 100.0318 |  | 100.0288
|  | 4 | 100.0306 |  | 100.0276
|  | 5 | 100.0304 |  | 100.0274
| 150 | 1 | 150.0477 | -0.025 | 150.0227 | 150.0224 | 0.02242 | 1.073e-06 | 1.8333 | 1.9671e-06 |  |  |  | 1.5e-05 |  | 7.5e-06 |  | 7.5e-06 | 9e-05 |  | 2.5981e-05 | 2.8131e-05
|  | 2 | 150.049 |  | 150.024
|  | 3 | 150.0474 |  | 150.0224
|  | 4 | 150.0465 |  | 150.0215
|  | 5 | 150.0465 |  | 150.0215
| 200 | 1 | 200.0891 | -0.064 | 200.0251 | 200.0252 | 0.02516 | 7.2961e-07 | 1.8333 | 1.3376e-06 |  |  |  | 1.6e-05 |  | 8e-06 |  | 8e-06 | 0.00012 |  | 3.4641e-05 | 3.6466e-05
|  | 2 | 200.09 |  | 200.026
|  | 3 | 200.0899 |  | 200.0259
|  | 4 | 200.0885 |  | 200.0245
|  | 5 | 200.0883 |  | 200.0243
| 300 | 1 | 0.3 | 7.2e-05 | 0.30007 | 0.30007 | 6.58e-05 | 3.0043e-09 | 1.8333 | 5.5079e-09 |  |  |  | 2.4e-05 |  | 1.2e-05 |  | 1.2e-05 | 0.00018 |  | 5.1962e-05 | 5.4663e-05
|  | 2 | 0.29999 |  | 0.30007
|  | 3 | 0.29999 |  | 0.30006
|  | 4 | 0.29999 |  | 0.30006
|  | 5 | 0.29999 |  | 0.30007
3.20000 V | 0.5 | 1 | 0.50002 | 6e-05 | 0.50008 | 0.50007 | 7.28e-05 | 4.721e-06 | 1.8333 | 8.6552e-06 | 1e-05 | 3.4641 | 2.8868e-06 | 4e-05 | 2 | 2e-05 |  | 2e-05 | 0.0003 | 3.4641 | 8.6603e-05 | 9.1515e-05
|  | 2 | 0.50002 |  | 0.50008
|  | 3 | 0.50001 |  | 0.50007
|  | 4 | 0.50001 |  | 0.50007
|  | 5 | 0.50001 |  | 0.50007
| 1 | 1 | 1.0002 | -8e-05 | 1.0001 | 1.0002 | 0.0001506 | 6.867e-06 | 1.8333 | 1.2589e-05 |  |  |  | 8e-05 |  | 4e-05 |  | 4e-05 | 0.0006 |  | 0.00017321 | 0.00018264
|  | 2 | 1.0002 |  | 1.0002
|  | 3 | 1.0002 |  | 1.0002
|  | 4 | 1.0002 |  | 1.0001
|  | 5 | 1.0002 |  | 1.0002
| 1.5 | 1 | 1.5006 | -0.00038 | 1.5002 | 1.5002 | 0.000197 | 1.8026e-05 | 1.8333 | 3.3047e-05 |  |  |  | 0.00012 |  | 6e-05 |  | 6e-05 | 0.0009 |  | 0.00025981 | 0.0002753
|  | 2 | 1.5006 |  | 1.5002
|  | 3 | 1.5006 |  | 1.5002
|  | 4 | 1.5006 |  | 1.5002
|  | 5 | 1.5006 |  | 1.5002
| 2 | 1 | 2.001 | -0.00086 | 2.0002 | 2.0002 | 0.0001542 | 8.1545e-06 | 1.8333 | 1.495e-05 |  |  |  | 0.00016 |  | 8e-05 |  | 8e-05 | 0.0012 |  | 0.00034641 | 0.00036472
|  | 2 | 2.001 |  | 2.0001
|  | 3 | 2.001 |  | 2.0002
|  | 4 | 2.001 |  | 2.0001
|  | 5 | 2.001 |  | 2.0002
| 3 | 1 | 3.0006 | -0.0001 | 3.0005 | 3.0005 | 0.000528 | 1.7167e-05 | 1.8333 | 3.1474e-05 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.00015 |  | 0.00015 | 0.0018 |  | 0.00051962 | 0.00056213
|  | 2 | 3.0006 |  | 3.0005
|  | 3 | 3.0006 |  | 3.0005
|  | 4 | 3.0006 |  | 3.0005
|  | 5 | 3.0006 |  | 3.0005
32.0000 V | 5 | 1 | 5.0008 | -0.0006 | 5.0002 | 5.0002 | 0.000182 | 1.7167e-05 | 1.8333 | 3.1474e-05 | 0.0001 | 3.4641 | 2.8868e-05 | 0.0005 | 2 | 0.00025 |  | 0.00025 | 0.005 | 3.4641 | 0.0014434 | 0.0014864
|  | 2 | 5.0008 |  | 5.0002
|  | 3 | 5.0008 |  | 5.0002
|  | 4 | 5.0008 |  | 5.0002
|  | 5 | 5.0008 |  | 5.0002
| 10 | 1 | 10.002 | 0.0002 | 10.0022 | 10.0022 | 0.002228 | 7.2961e-05 | 1.8333 | 0.00013376 |  |  |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.01 |  | 0.0028868 | 0.0029751
|  | 2 | 10.002 |  | 10.0022
|  | 3 | 10.0021 |  | 10.0023
|  | 4 | 10.002 |  | 10.0022
|  | 5 | 10.002 |  | 10.0022
| 15 | 1 | 15.0043 | -0.0019 | 15.0024 | 15.0025 | 0.00251 | 9.4421e-05 | 1.8333 | 0.0001731 |  |  |  | 0.0015 |  | 0.00075 |  | 0.00075 | 0.015 |  | 0.0043301 | 0.0044615
|  | 2 | 15.0043 |  | 15.0024
|  | 3 | 15.0044 |  | 15.0025
|  | 4 | 15.0044 |  | 15.0025
|  | 5 | 15.0046 |  | 15.0027
| 20 | 1 | 20.0083 | -0.0058 | 20.0025 | 20.0024 | 0.002362 | 9.4421e-05 | 1.8333 | 0.0001731 |  |  |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.02 |  | 0.0057735 | 0.0059467
|  | 2 | 20.0082 |  | 20.0024
|  | 3 | 20.0081 |  | 20.0023
|  | 4 | 20.0081 |  | 20.0023
|  | 5 | 20.0081 |  | 20.0023
| 30 | 1 | 29.9985 | 0.009 | 30.0075 | 30.0075 | 0.00748 | 8.5837e-05 | 1.8333 | 0.00015737 |  |  |  | 0.003 |  | 0.0015 |  | 0.0015 | 0.03 |  | 0.0086603 | 0.0089177
|  | 2 | 29.9986 |  | 30.0076
|  | 3 | 29.9985 |  | 30.0075
|  | 4 | 29.9984 |  | 30.0074
|  | 5 | 29.9984 |  | 30.0074
| 50 | 1 | 49.999 | 0.009 | 50.008 | 50.0079 | 0.0079 | 0.00012876 | 1.8333 | 0.00023605 | 0.001 | 3.4641 | 0.00028868 | 0.005 | 2 | 0.0025 |  | 0.0025 | 0.05 | 3.4641 | 0.014434 | 0.014862
|  | 2 | 49.9989 |  | 50.0079
|  | 3 | 49.999 |  | 50.008
|  | 4 | 49.9989 |  | 50.0079
|  | 5 | 49.9987 |  | 50.0077
| 100 | 1 | 100.0169 | -0.003 | 100.0139 | 100.015 | 0.01504 | 0.00103 | 1.8333 | 0.0018884 |  |  |  | 0.01 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.1 |  | 0.028868 | 0.029781
|  | 2 | 100.0176 |  | 100.0146
|  | 3 | 100.0176 |  | 100.0146
|  | 4 | 100.0188 |  | 100.0158
|  | 5 | 100.0193 |  | 100.0163
| 150 | 1 | 150.0592 | -0.031 | 150.0282 | 150.027 | 0.02696 | 0.0014592 | 1.8333 | 0.0026753 |  |  |  | 0.015 |  | 0.0075 |  | 0.0075 | 0.48 |  | 0.13856 | 0.139
|  | 2 | 150.0573 |  | 150.0263
|  | 3 | 150.0598 |  | 150.0288
|  | 4 | 150.0571 |  | 150.0261
|  | 5 | 150.0564 |  | 150.0254
| 200 | 1 | 200.1079 | -0.021 | 200.0869 | 200.0867 | 0.08666 | 0.00094421 | 1.8333 | 0.001731 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.64 |  | 0.18475 | 0.1853
|  | 2 | 200.1082 |  | 200.0872
|  | 3 | 200.1076 |  | 200.0866
|  | 4 | 200.1062 |  | 200.0852
|  | 5 | 200.1084 |  | 200.0874
| 300 | 1 | 300.027 | -0.04 | 299.987 | 299.9916 | -0.0084 | 0.0038627 | 1.8333 | 0.0070815 |  |  |  | 0.03 |  | 0.015 |  | 0.015 | 0.96 |  | 0.27713 | 0.27803
|  | 2 | 300.029 |  | 299.989
|  | 3 | 300.031 |  | 299.991
|  | 4 | 300.036 |  | 299.996
|  | 5 | 300.035 |  | 299.995
1050.00 V | 350 | 1 | 350.145 | -0.1 | 350.045 | 350.049 | 0.049 | 0.0025751 | 1.8333 | 0.004721 | 0.01 | 3.4641 | 0.0028868 | 0.07 | 2 | 0.035 |  | 0.035 | 1.12 | 3.4641 | 0.32332 | 0.32712
|  | 2 | 350.147 |  | 350.047
|  | 3 | 350.151 |  | 350.051
|  | 4 | 350.151 |  | 350.051
|  | 5 | 350.151 |  | 350.051
| 500 | 1 | 500.255 | -0.22 | 500.035 | 500.0436 | 0.0436 | 0.006867 | 1.8333 | 0.012589 |  |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.05 | 1.6 |  | 0.46188 | 0.46743
|  | 2 | 500.259 |  | 500.039
|  | 3 | 500.265 |  | 500.045
|  | 4 | 500.268 |  | 500.048
|  | 5 | 500.271 |  | 500.051
| 600 | 1 | 600.369 | -0.36 | 600.009 | 600.0234 | 0.0234 | 0.01073 | 1.8333 | 0.019671 |  |  |  | 0.12 |  | 0.06 |  | 0.06 | 1.92 |  | 0.55426 | 0.56106
|  | 2 | 600.388 |  | 600.028
|  | 3 | 600.379 |  | 600.019
|  | 4 | 600.387 |  | 600.027
|  | 5 | 600.394 |  | 600.034
| 750 | 1 | 750.662 | -0.67 | 749.992 | 749.9892 | -0.0108 | 0.0072961 | 1.8333 | 0.013376 |  |  |  | 0.15 |  | 0.075 |  | 0.075 | 2.4 |  | 0.69282 | 0.70102
|  | 2 | 750.664 |  | 749.994
|  | 3 | 750.653 |  | 749.983
|  | 4 | 750.667 |  | 749.997
|  | 5 | 750.65 |  | 749.98
FONCTION GENERATION DE TENSION POUR COURANT ALTERNATIF | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [10 empty] | Incertitude en Volt par calibre à 1 sigma
Calibre 60 Hz | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Volt | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Volt | Incertitude étalon en Volt | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Volt | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Volt | DISTORTION + HARMONIQUE | coefficient diviseur | Incertitude sur la DISTORTION + HARMONIQUE en Volt
320.000 mV | 200 | 1 | 200.0214 | -0.062 | 199.9594 | 199.9605 | -0.03952 | 9.0129e-07 | 1.8333 | 1.6524e-06 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 1.6e-05 | 2 | 8e-06 |  | 8e-06 | 0.00012 | 3.4641 | 3.4641e-05 | 3.6479e-05
|  | 2 | 200.0225 |  | 199.9605
|  | 3 | 200.0221 |  | 199.9601
|  | 4 | 200.0229 |  | 199.9609
|  | 5 | 200.0235 |  | 199.9615
3.20000 V | 2 | 1 | 2.0004 | -0.00086 | 1.9995 | 1.9995 | -0.0004896 | 8.1545e-06 | 1.8333 | 1.495e-05 | 1e-05 | 3.4641 | 2.8868e-06 | 0.00016 | 2 | 8e-05 |  | 8e-05 | 0.0012 | 3.4641 | 0.00034641 | 0.00036472
|  | 2 | 2.0004 |  | 1.9995
|  | 3 | 2.0004 |  | 1.9995
|  | 4 | 2.0004 |  | 1.9995
|  | 5 | 2.0004 |  | 1.9995
32.0000 V | 20 | 1 | 20.0023 | -0.0066 | 19.9957 | 19.9957 | -0.0042967 | 5.1502e-05 | 1.8333 | 9.4421e-05 | 0.0001 | 3.4641 | 2.8868e-05 | 0.002 | 2 | 0.001 |  | 0.001 | 0.02 | 3.4641 | 0.0057735 | 0.0059449
|  | 2 | 20.0024 |  | 19.9958
|  | 3 | 20.0023 |  | 19.9957
|  | 4 | 20.0023 |  | 19.9957
|  | 5 | 20.0023 |  | 19.9957
320.000 V | 200 | 1 | 200.0474 | -0.095 | 199.9524 | 199.9524 | -0.0476 | 0.00034335 | 1.8333 | 0.00062947 | 0.001 | 3.4641 | 0.00028868 | 0.02 | 2 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 3.4641 | 0.28868 | 0.28902
|  | 2 | 200.0479 |  | 199.9529
|  | 3 | 200.0475 |  | 199.9525
|  | 4 | 200.0476 |  | 199.9526
|  | 5 | 200.0471 |  | 199.9521
1050.00 V | 750 | 1 | 750.25 | -0.67 | 749.58 | 749.593 | -0.407 | 0.0098712 | 1.8333 | 0.018097 | 0.01 | 3.4641 | 0.0028868 | 0.15 | 2 | 0.075 |  | 0.075 | 3.75 | 3.4641 | 1.0825 | 1.0879
|  | 2 | 750.273 |  | 749.603
|  | 3 | 750.267 |  | 749.597
|  | 4 | 750.263 |  | 749.593
|  | 5 | 750.259 |  | 749.589
FONCTION GENERATION DE TENSION POUR COURANT ALTERNATIF | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [10 empty] | Incertitude en Volt par calibre à 1 sigma
Calibre 100 Hz | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Volt | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Volt | Incertitude étalon en Volt | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Volt | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Volt | DISTORTION + HARMONIQUE | coefficient diviseur | Incertitude sur la DISTORTION + HARMONIQUE en Volt
320.000 mV | 200 | 1 | 200.0864 | -0.06 | 200.0264 | 200.0254 | 0.0254 | 9.8712e-07 | 1.8333 | 1.8097e-06 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 1.6e-05 | 2 | 8e-06 |  | 8e-06 | 0.00012 | 3.4641 | 3.4641e-05 | 3.6487e-05
|  | 2 | 200.0862 |  | 200.0262
|  | 3 | 200.0854 |  | 200.0254
|  | 4 | 200.0841 |  | 200.0241
|  | 5 | 200.0849 |  | 200.0249
3.20000 V | 2 | 1 | 2.001 | -0.00087 | 2.0001 | 2.0001 | 9.52e-05 | 9.0129e-06 | 1.8333 | 1.6524e-05 | 1e-05 | 3.4641 | 2.8868e-06 | 0.00016 | 2 | 8e-05 |  | 8e-05 | 0.0012 | 3.4641 | 0.00034641 | 0.00036479
|  | 2 | 2.001 |  | 2.0001
|  | 3 | 2.001 |  | 2.0001
|  | 4 | 2.001 |  | 2.0001
|  | 5 | 2.001 |  | 2.0001
32.0000 V | 20 | 1 | 20.0078 | -0.0069 | 20.0009 | 20.0015 | 0.0015133 | 0.00035622 | 1.8333 | 0.00065308 | 0.0001 | 3.4641 | 2.8868e-05 | 0.002 | 2 | 0.001 |  | 0.001 | 0.02 | 3.4641 | 0.0057735 | 0.00598
|  | 2 | 20.0084 |  | 20.0015
|  | 3 | 20.0081 |  | 20.0012
|  | 4 | 20.0087 |  | 20.0018
|  | 5 | 20.0085 |  | 20.0016
320.000 V | 200 | 1 | 200.1106 | -0.098 | 200.0126 | 200.0128 | 0.012767 | 0.00060086 | 1.8333 | 0.0011016 | 0.001 | 3.4641 | 0.00028868 | 0.02 | 2 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 3.4641 | 0.28868 | 0.28902
|  | 2 | 200.1101 |  | 200.0121
|  | 3 | 200.1101 |  | 200.0121
|  | 4 | 200.1107 |  | 200.0127
|  | 5 | 200.1115 |  | 200.0135
1050.00 V | 750 | 1 | 750.424 | -0.67 | 749.754 | 749.8237 | -0.17633 | 0.034764 | 1.8333 | 0.063734 | 0.01 | 3.4641 | 0.0028868 | 0.15 | 2 | 0.075 |  | 0.075 | 3.75 | 3.4641 | 1.0825 | 1.0896
|  | 2 | 750.457 |  | 749.787
|  | 3 | 750.489 |  | 749.819
|  | 4 | 750.487 |  | 749.817
|  | 5 | 750.505 |  | 749.835
FONCTION GENERATION DE TENSION POUR COURANT ALTERNATIF | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [10 empty] | Incertitude en Volt par calibre à 1 sigma
Calibre 10 KHz | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Volt | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Volt | Incertitude étalon en Volt | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Volt | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Volt | DISTORTION + HARMONIQUE | coefficient diviseur | Incertitude sur la DISTORTION + HARMONIQUE en Volt
320.000 mV | 200 | 1 | 200.0874 | -0.079 | 200.0084 | 200.008 | 0.00798 | 6.867e-07 | 1.8333 | 1.2589e-06 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 1.6e-05 | 2 | 8e-06 |  | 8e-06 | 0.0002 | 3.4641 | 5.7735e-05 | 5.8847e-05
|  | 2 | 200.086 |  | 200.007
|  | 3 | 200.0876 |  | 200.0086
|  | 4 | 200.0875 |  | 200.0085
|  | 5 | 200.0864 |  | 200.0074
3.20000 V | 2 | 1 | 2.0011 | -0.00099 | 2.0001 | 2.0001 | 8.14e-05 | 3.8627e-06 | 1.8333 | 7.0815e-06 | 1e-05 | 3.4641 | 2.8868e-06 | 0.00016 | 2 | 8e-05 |  | 8e-05 | 0.002 | 3.4641 | 0.00057735 | 0.00058837
|  | 2 | 2.0011 |  | 2.0001
|  | 3 | 2.0011 |  | 2.0001
|  | 4 | 2.0011 |  | 2.0001
|  | 5 | 2.0011 |  | 2.0001
32.0000 V | 20 | 1 | 20.0035 | -0.0023 | 20.0012 | 20.0012 | 0.00123 | 3.4335e-05 | 1.8333 | 6.2947e-05 | 0.0001 | 3.4641 | 2.8868e-05 | 0.002 | 2 | 0.001 |  | 0.001 | 0.02 | 3.4641 | 0.0057735 | 0.0059445
|  | 2 | 20.0036 |  | 20.0013
|  | 3 | 20.0035 |  | 20.0012
|  | 4 | 20.0036 |  | 20.0013
|  | 5 | 20.0035 |  | 20.0012
320.000 V | 200 | 1 | 200.0546 | -0.066 | 199.9886 | 199.9868 | -0.013167 | 0.00085837 | 1.8333 | 0.0015737 | 0.001 | 3.4641 | 0.00028868 | 0.02 | 2 | 0.01 |  | 0.01 | 0.64 | 3.4641 | 0.18475 | 0.1853
|  | 2 | 200.0532 |  | 199.9872
|  | 3 | 200.0526 |  | 199.9866
|  | 4 | 200.0529 |  | 199.9869
|  | 5 | 200.053 |  | 199.987
1050.00 V | 750 | 1 | 750.474 | -0.72 | 749.754 | 749.7563 | -0.24367 | 0.0017167 | 1.8333 | 0.0031474 | 0.01 | 3.4641 | 0.0028868 | 0.15 | 2 | 0.075 |  | 0.075 | 2.4 | 3.4641 | 0.69282 | 0.7009
|  | 2 | 750.478 |  | 749.758
|  | 3 | 750.475 |  | 749.755
|  | 4 | 750.478 |  | 749.758
|  | 5 | 750.476 |  | 749.756
FONCTION GENERATION DE TENSION POUR COURANT ALTERNATIF | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [10 empty] | Incertitude en Volt par calibre à 1 sigma
Calibre 100 KHz | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Volt | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Volt | Incertitude étalon en Volt | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Volt | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Volt | DISTORTION + HARMONIQUE | coefficient diviseur | Incertitude sur la DISTORTION + HARMONIQUE en Volt
320.000 mV | 200 | 1 | 199.8873 | 0.11 | 199.9973 | 200.0042 | 0.00416 | 6.0515e-06 | 1.8333 | 1.1094e-05 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 3e-05 | 2 | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 | 0.00064 | 3.4641 | 0.00018475 | 0.0001863
|  | 2 | 199.8897 |  | 199.9997
|  | 3 | 199.8912 |  | 200.0012
|  | 4 | 199.9012 |  | 200.0112
|  | 5 | 199.9014 |  | 200.0114
3.20000 V | 2 | 1 | 1.9984 | 0.0013 | 1.9997 | 1.9997 | -0.0002748 | 9.4421e-06 | 1.8333 | 1.731e-05 | 1e-05 | 3.4641 | 2.8868e-06 | 0.0003 | 2 | 0.00015 |  | 0.00015 | 0.0064 | 3.4641 | 0.0018475 | 0.0018597
|  | 2 | 1.9984 |  | 1.9997
|  | 3 | 1.9984 |  | 1.9997
|  | 4 | 1.9984 |  | 1.9997
|  | 5 | 1.9984 |  | 1.9997
32.0000 V | 20 | 1 | 20.0117 | 0 | 20.0117 | 20.0118 | 0.011773 | 0.00015021 | 1.8333 | 0.00027539 | 0.0001 | 3.4641 | 2.8868e-05 | 0.004 | 2 | 0.002 |  | 0.002 | 0.064 | 3.4641 | 0.018475 | 0.018692
|  | 2 | 20.0115 |  | 20.0115
|  | 3 | 20.0119 |  | 20.0119
|  | 4 | 20.0118 |  | 20.0118
|  | 5 | 20.0116 |  | 20.0116

## INCERTITUDE AMPERE DC (hidden)
FONCTION GENERATION D'INTENSITE POUR COURANT CONTINU | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [7 empty] | Incertitude en AMPERE à 1 sigma
Calibre | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Ampére | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Ampére | Incertitude étalon en Ampére | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Ampére | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Ampère
320.000 µA | -200 | 1 | -0.20002 | 2.1e-05 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 1e-09 | 3.4641 | 2.8868e-10 | 5e-09 | 2 | 2.5e-09 |  | 2.5e-09 | 3.5473e-09
|  | 2 | -0.20002 |  | -0.2
|  | 3 | -0.20002 |  | -0.2
|  | 4 | -0.20002 |  | -0.2
|  | 5 | -0.20002 |  | -0.2
| 1 | 1 | 1.0035 | -0.0002 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0033 | 1.4491e-10 | 1.8333 | 2.6568e-10 |  |  |  | 2e-10 |  | 1e-10 |  | 1e-10 | 4.1703e-10
|  | 2 | 1.0039 |  | 1.0037
|  | 3 | 1.003 |  | 1.0028
|  | 4 | 1.0035 |  | 1.0033
|  | 5 | 1.0036 |  | 1.0034
| 20 | 1 | 20.005 | -0.0028 | 20.0022 | 20.0024 | 0.00236 | 1.0296e-10 | 1.8333 | 1.8875e-10 |  |  |  | 6e-10 |  | 3e-10 |  | 3e-10 | 5.4677e-10
|  | 2 | 20.0054 |  | 20.0026
|  | 3 | 20.0054 |  | 20.0026
|  | 4 | 20.0051 |  | 20.0023
|  | 5 | 20.0049 |  | 20.0021
| 50 | 1 | 50.0062 | -0.0065 | 49.9997 | 49.9997 | -0.00026 | 5.099e-11 | 1.8333 | 9.3482e-11 |  |  |  | 2e-09 |  | 1e-09 |  | 1e-09 | 1.4464e-09
|  | 2 | 50.0061 |  | 49.9996
|  | 3 | 50.0063 |  | 49.9998
|  | 4 | 50.0064 |  | 49.9999
|  | 5 | 50.0062 |  | 49.9997
| 100 | 1 | 100.0121 | -0.0137 | 99.9984 | 99.9986 | -0.00142 | 1.1136e-10 | 1.8333 | 2.0415e-10 |  |  |  | 2.7e-09 |  | 1.35e-09 |  | 1.35e-09 | 1.9417e-09
|  | 2 | 100.0121 |  | 99.9984
|  | 3 | 100.0121 |  | 99.9984
|  | 4 | 100.0126 |  | 99.9989
|  | 5 | 100.0125 |  | 99.9988
| 150 | 1 | 150.0194 | -0.02 | 149.9994 | 149.9992 | -0.00084 | 1.2884e-10 | 1.8333 | 2.3621e-10 |  |  |  | 4e-09 |  | 2e-09 |  | 2e-09 | 2.8529e-09
|  | 2 | 150.0188 |  | 149.9988
|  | 3 | 150.0189 |  | 149.9989
|  | 4 | 150.0194 |  | 149.9994
|  | 5 | 150.0193 |  | 149.9993
| 200 | 1 | 200.0259 | -0.027 | 199.9989 | 199.9989 | -0.00108 | 9.1652e-11 | 1.8333 | 1.6803e-10 |  |  |  | 4e-09 |  | 2e-09 |  | 2e-09 | 2.8481e-09
|  | 2 | 200.0256 |  | 199.9986
|  | 3 | 200.0261 |  | 199.9991
|  | 4 | 200.0259 |  | 199.9989
|  | 5 | 200.0261 |  | 199.9991
| 300 | 1 | 0.30002 | -2.6e-05 | 0.3 | 0.3 | -3e-06 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 1.7e-08 |  | 8.5e-09 |  | 8.5e-09 | 1.2024e-08
|  | 2 | 0.30002 |  | 0.3
|  | 3 | 0.30002 |  | 0.3
|  | 4 | 0.30002 |  | 0.3
|  | 5 | 0.30002 |  | 0.3
3.20000 mA | -2 | 1 | -2.0002 | 0.00019 | -2 | -2 | 1.2e-05 | 0 | 1.8333 | 0 | 1e-08 | 3.4641 | 2.8868e-09 | 4e-08 | 2 | 2e-08 |  | 2e-08 | 2.8431e-08
|  | 2 | -2.0002 |  | -2
|  | 3 | -2.0002 |  | -2
|  | 4 | -2.0002 |  | -2
|  | 5 | -2.0002 |  | -2
| 0.5 | 1 | 0.50005 | -4.5e-05 | 0.50001 | 0.50001 | 8e-06 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 2e-08 |  | 1e-08 |  | 1e-08 | 1.4434e-08
|  | 2 | 0.50005 |  | 0.50001
|  | 3 | 0.50005 |  | 0.50001
|  | 4 | 0.50005 |  | 0.50001
|  | 5 | 0.50005 |  | 0.50001
| 1 | 1 | 1.0001 | -9.3e-05 | 0.99997 | 0.99997 | -3.42e-05 | 4.2918e-10 | 1.8333 | 7.8684e-10 |  |  |  | 2.7e-08 |  | 1.35e-08 |  | 1.35e-08 | 1.9325e-08
|  | 2 | 1.0001 |  | 0.99997
|  | 3 | 1.0001 |  | 0.99997
|  | 4 | 1.0001 |  | 0.99997
|  | 5 | 1.0001 |  | 0.99996
| 1.5 | 1 | 1.5001 | -0.00014 | 1.5 | 1.5 | -1.5e-05 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 4e-08 |  | 2e-08 |  | 2e-08 | 2.8431e-08
|  | 2 | 1.5001 |  | 1.5
|  | 3 | 1.5001 |  | 1.5
|  | 4 | 1.5001 |  | 1.5
|  | 5 | 1.5001 |  | 1.5
| 2 | 1 | 2.0002 | -0.00018 | 2 | 2 | -2.3e-05 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 4e-08 |  | 2e-08 |  | 2e-08 | 2.8431e-08
|  | 2 | 2.0002 |  | 2
|  | 3 | 2.0002 |  | 2
|  | 4 | 2.0002 |  | 2
|  | 5 | 2.0002 |  | 2
| 3 | 1 | 3.0001 | -0.00028 | 2.9998 | 2.9998 | -0.00018 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 1.7e-07 |  | 8.5e-08 |  | 8.5e-08 | 1.2024e-07
|  | 2 | 3.0001 |  | 2.9998
|  | 3 | 3.0001 |  | 2.9998
|  | 4 | 3.0001 |  | 2.9998
|  | 5 | 3.0001 |  | 2.9998
32.0000 mA | -20 | 1 | -20 | 0.002 | -19.998 | -19.998 | 0.002004 | 1.2876e-08 | 1.8333 | 2.3605e-08 | 1e-07 | 3.4641 | 2.8868e-08 | 4e-07 | 2 | 2e-07 |  | 2e-07 | 2.8529e-07
|  | 2 | -20 |  | -19.998
|  | 3 | -20 |  | -19.998
|  | 4 | -20 |  | -19.998
|  | 5 | -20 |  | -19.998
| 5 | 1 | 5.0003 | -0.00047 | 4.9998 | 4.9998 | -0.000182 | 3.0043e-08 | 1.8333 | 5.5079e-08 |  |  |  | 2e-07 |  | 1e-07 |  | 1e-07 | 1.5449e-07
|  | 2 | 5.0003 |  | 4.9998
|  | 3 | 5.0003 |  | 4.9998
|  | 4 | 5.0003 |  | 4.9998
|  | 5 | 5.0003 |  | 4.9999
| 10 | 1 | 10.0003 | -0.00099 | 9.9993 | 9.9993 | -0.000684 | 1.7167e-08 | 1.8333 | 3.1474e-08 |  |  |  | 2.7e-07 |  | 1.35e-07 |  | 1.35e-07 | 1.9564e-07
|  | 2 | 10.0003 |  | 9.9993
|  | 3 | 10.0003 |  | 9.9993
|  | 4 | 10.0003 |  | 9.9993
|  | 5 | 10.0003 |  | 9.9993
| 15 | 1 | 15.0004 | -0.0014 | 14.999 | 14.999 | -0.001018 | 8.5837e-09 | 1.8333 | 1.5737e-08 |  |  |  | 4e-07 |  | 2e-07 |  | 2e-07 | 2.8475e-07
|  | 2 | 15.0004 |  | 14.999
|  | 3 | 15.0004 |  | 14.999
|  | 4 | 15.0004 |  | 14.999
|  | 5 | 15.0004 |  | 14.999
| 20 | 1 | 20.0005 | -0.002 | 19.9985 | 19.9985 | -0.001472 | 8.5837e-09 | 1.8333 | 1.5737e-08 |  |  |  | 4e-07 |  | 2e-07 |  | 2e-07 | 2.8475e-07
|  | 2 | 20.0005 |  | 19.9985
|  | 3 | 20.0005 |  | 19.9985
|  | 4 | 20.0005 |  | 19.9985
|  | 5 | 20.0005 |  | 19.9985
| 30 | 1 | 29.9955 | 0.0033 | 29.9988 | 29.9988 | -0.0012 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 1.7e-06 |  | 8.5e-07 |  | 8.5e-07 | 1.2024e-06
|  | 2 | 29.9955 |  | 29.9988
|  | 3 | 29.9955 |  | 29.9988
|  | 4 | 29.9955 |  | 29.9988
|  | 5 | 29.9955 |  | 29.9988
320.000 mA | -200 | 1 | -199.965 | -0.021 | -199.986 | -199.9869 | 0.01306 | 7.2961e-07 | 1.8333 | 1.3376e-06 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 4e-06 | 2 | 2e-06 |  | 2e-06 | 3.1421e-06
|  | 2 | -199.9656 |  | -199.9866
|  | 3 | -199.966 |  | -199.987
|  | 4 | -199.9664 |  | -199.9874
|  | 5 | -199.9667 |  | -199.9877
| 50 | 1 | 49.9922 | 0.0055 | 49.9977 | 49.9975 | -0.00248 | 1.2876e-07 | 1.8333 | 2.3605e-07 |  |  |  | 2e-06 |  | 1e-06 |  | 1e-06 | 1.4626e-06
|  | 2 | 49.9921 |  | 49.9976
|  | 3 | 49.992 |  | 49.9975
|  | 4 | 49.9919 |  | 49.9974
|  | 5 | 49.9919 |  | 49.9974
| 100 | 1 | 99.979 | 0.0114 | 99.9904 | 99.9904 | -0.00958 | 4.2918e-08 | 1.8333 | 7.8684e-08 |  |  |  | 2.7e-06 |  | 1.35e-06 |  | 1.35e-06 | 1.9325e-06
|  | 2 | 99.979 |  | 99.9904
|  | 3 | 99.979 |  | 99.9904
|  | 4 | 99.979 |  | 99.9904
|  | 5 | 99.9791 |  | 99.9905
| 150 | 1 | 149.9718 | 0.018 | 149.9898 | 149.9901 | -0.00986 | 2.1459e-07 | 1.8333 | 3.9342e-07 |  |  |  | 4e-06 |  | 2e-06 |  | 2e-06 | 2.8702e-06
|  | 2 | 149.9721 |  | 149.9901
|  | 3 | 149.9722 |  | 149.9902
|  | 4 | 149.9723 |  | 149.9903
|  | 5 | 149.9723 |  | 149.9903
| 200 | 1 | 199.9628 | 0.026 | 199.9888 | 199.9893 | -0.01074 | 3.4335e-07 | 1.8333 | 6.2947e-07 |  |  |  | 4e-06 |  | 2e-06 |  | 2e-06 | 2.912e-06
|  | 2 | 199.9631 |  | 199.9891
|  | 3 | 199.9634 |  | 199.9894
|  | 4 | 199.9634 |  | 199.9894
|  | 5 | 199.9636 |  | 199.9896
| 300 | 1 | 0.29996 | 5.6e-05 | 0.30002 | 0.30002 | 2.2e-05 | 8.5837e-10 | 1.8333 | 1.5737e-09 |  |  |  | 1.8e-05 |  | 9e-06 |  | 9e-06 | 1.2731e-05
|  | 2 | 0.29996 |  | 0.30002
|  | 3 | 0.29997 |  | 0.30002
|  | 4 | 0.29997 |  | 0.30002
|  | 5 | 0.29997 |  | 0.30002
3.20000 A | 0.5 | 1 | 0.49989 | 0.000104 | 0.49999 | 0.49999 | -9.2e-06 | 3.8627e-06 | 1.8333 | 7.0815e-06 | 1e-05 | 3.4641 | 2.8868e-06 | 2.1e-05 | 2 | 1.05e-05 |  | 1.05e-05 | 1.6703e-05
|  | 2 | 0.49989 |  | 0.5
|  | 3 | 0.49988 |  | 0.49999
|  | 4 | 0.49989 |  | 0.49999
|  | 5 | 0.49989 |  | 0.49999
| 1 | 1 | 0.9999 | 0.00028 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001614 | 1.6309e-05 | 1.8333 | 2.99e-05 |  |  |  | 3e-05 |  | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 | 3.6774e-05
|  | 2 | 0.99989 |  | 1.0002
|  | 3 | 0.99988 |  | 1.0002
|  | 4 | 0.99987 |  | 1.0002
|  | 5 | 0.99986 |  | 1.0001
| 1.5 | 1 | 1.4996 | 0.00076 | 1.5004 | 1.5004 | 0.0003628 | 1.6309e-05 | 1.8333 | 2.99e-05 |  |  |  | 4e-05 |  | 2e-05 |  | 2e-05 | 4.1259e-05
|  | 2 | 1.4996 |  | 1.5004
|  | 3 | 1.4996 |  | 1.5004
|  | 4 | 1.4996 |  | 1.5004
|  | 5 | 1.4996 |  | 1.5003
| 2 | 1 | 1.9989 | 0.0015 | 2.0004 | 2.0004 | 0.0003756 | 1.073e-05 | 1.8333 | 1.9671e-05 |  |  |  | 5e-05 |  | 2.5e-05 |  | 2.5e-05 | 4.0562e-05
|  | 2 | 1.9989 |  | 2.0004
|  | 3 | 1.9989 |  | 2.0004
|  | 4 | 1.9989 |  | 2.0004
|  | 5 | 1.9989 |  | 2.0004
Calibre | Valeur affichée | point | Valeur du shunt en mV | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne en mV | Ecart type en V | Coefficient K | Incertitude type de lecture en V | Coefficient de sensibilité | Incertitude type de lecture en A | Incertitude étalon du multimètre en V | Coefficient diviseur | Incertitude type étalon du multimètre en V | Coefficient de sensibilité | Incertitude type étalon du multimètre en A | Ecart max du multimètre en V | VALEUR DU SHUNT en mW | Coefficient diviseur | Incertitude type de dérive du multimètre en V | Coefficient de sensibilité 1/R | Incertitude type de dérive du multimètre en A | Coefficient diviseur | Incertitude type étalon du shunt en W à 1 s | Coefficient de sensibilité U/R² | Incertitude type étalon du shunt en A | Ecart max du shunt en W = Incertitude d'étalonnage | Coefficient de sensibilité U/R² | Incertitude type de dérive du shunt en A | Résolution du calibrateur en A | Coefficient diviseur | Incertitude type de résolution du calibrateur en A | Incertitude type en A à 1 s | Moyenne en A | Correction à appliquer sur le point après l'étalonnage
20.0000 A | 5 | 1 | 25 | 24.9636 | 0 | 24.9636 | 24.9638 | 1.2876e-07 | 1.8333 | 2.3605e-07 | 100 | 2.3605e-05 | 7e-07 | 2 | 3.5e-07 | 100 | 3.5e-05 |  | 4.99 | 3.4641 | 3.5e-07 | 200.4008 | 7.014e-05 | 2 | 2e-06 | 1004.012 | 0.002008 | 2e-06 | 1004.012 | 0.002008 | 0.0001 | 3.4641 | 2.8868e-05 | 0.0028411 | 5.0028 | 0.0027575
|  | 2 |  | 24.9636 |  | 24.9636
|  | 3 |  | 24.9638 |  | 24.9638
|  | 4 |  | 24.9639 |  | 24.9639
|  | 5 |  | 24.9639 |  | 24.9639
20.0000 A | 10 | 1 | 50 | 49.9274 | 0 | 49.9274 | 49.9282 | 6.4378e-07 | 1.8333 | 1.1803e-06 | 100 | 0.00011803 | 8e-07 | 2 | 4e-07 | 100 | 4e-05 |  | 4.992 | 3.4641 | 4e-07 | 200.3205 | 8.0128e-05 | 2 | 2e-06 | 2006.4154 | 0.0040128 | 2e-06 | 2006.4154 | 0.0040128 |  |  |  | 0.005677 | 10.0016 | 0.0016346
|  | 2 |  | 49.9278 |  | 49.9278
|  | 3 |  | 49.9282 |  | 49.9282
|  | 4 |  | 49.9285 |  | 49.9285
|  | 5 |  | 49.9289 |  | 49.9289
20.0000 A | 20 | 1 | 100 | 99.8518 | 5e-07 | 99.8518 | 99.8548 | 2.0601e-06 | 1.8333 | 3.7768e-06 | 100 | 0.00037768 | 9e-07 | 2 | 4.5e-07 | 100 | 4.5e-05 |  | 4.995 | 3.4641 | 4.5e-07 | 200.2002 | 9.009e-05 | 2 | 2.5e-06 | 4008.012 | 0.01002 | 2.5e-06 | 4008.012 | 0.01002 |  |  |  | 0.014176 | 19.9909 | -0.009053
|  | 2 |  | 99.8542 |  | 99.8542
|  | 3 |  | 99.8552 |  | 99.8552
|  | 4 |  | 99.8561 |  | 99.8561
|  | 5 |  | 99.8566 |  | 99.8566

## INCERTITUDE AMPERE AC (hidden)
FONCTION GENERATION D'INTENSITE POUR COURANT ALTERNATIF | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitudes de type B | [10 empty] | Incertitude en AMPERE par calibre à 1 sigma
Calibre 1 KHZ | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Ampére | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Ampére | Incertitude étalon en Ampére | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Ampére | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Ampère | DISTORTION + HARMONIQUE | coefficient diviseur | Incerttitude sur la DISTORTION + HARMONIQUE en Ampère
320.000 µA | 20 | 1 | 20.017 | 0.003 | 20.02 | 20.0197 | 0.01974 | 9.0129e-10 | 1.8333 | 1.6524e-09 | 1e-09 | 3.4641 | 2.8868e-10 | 1.6e-08 | 2 | 8e-09 |  | 8e-09 | 2e-08 | 3.4641 | 5.7735e-09 | 1.2809e-08
|  | 2 | 20.018 |  | 20.021
|  | 3 | 20.0159 |  | 20.0189
|  | 4 | 20.0162 |  | 20.0192
|  | 5 | 20.0166 |  | 20.0196
| 50 | 1 | 49.974 | 0.029 | 50.003 | 50.004 | 0.00398 | 5.5794e-10 | 1.8333 | 1.0229e-09 |  |  |  | 2.5e-08 |  | 1.25e-08 |  | 1.25e-08 | 5e-08 |  | 1.4434e-08 | 2.2845e-08
|  | 2 | 49.9752 |  | 50.0042
|  | 3 | 49.9753 |  | 50.0043
|  | 4 | 49.9753 |  | 50.0043
|  | 5 | 49.9751 |  | 50.0041
| 100 | 1 | 99.9382 | 0.05 | 99.9882 | 99.9884 | -0.01162 | 7.7253e-10 | 1.8333 | 1.4163e-09 |  |  |  | 4e-08 |  | 2e-08 |  | 2e-08 | 1e-07 |  | 2.8868e-08 | 4.0439e-08
|  | 2 | 99.9375 |  | 99.9875
|  | 3 | 99.9388 |  | 99.9888
|  | 4 | 99.9381 |  | 99.9881
|  | 5 | 99.9393 |  | 99.9893
| 150 | 1 | 149.9185 | 0.06 | 149.9785 | 149.979 | -0.02098 | 4.721e-10 | 1.8333 | 8.6552e-10 |  |  |  | 1.5e-07 |  | 7.5e-08 |  | 7.5e-08 | 1.5e-07 |  | 4.3301e-08 | 1.1457e-07
|  | 2 | 149.9196 |  | 149.9796
|  | 3 | 149.9192 |  | 149.9792
|  | 4 | 149.9191 |  | 149.9791
|  | 5 | 149.9187 |  | 149.9787
| 200 | 1 | 199.9146 | 0.05 | 199.9646 | 199.9642 | -0.03578 | 9.4421e-10 | 1.8333 | 1.731e-09 |  |  |  | 1.6e-07 |  | 8e-08 |  | 8e-08 | 2e-07 |  | 5.7735e-08 | 1.2703e-07
|  | 2 | 199.914 |  | 199.964
|  | 3 | 199.913 |  | 199.963
|  | 4 | 199.9143 |  | 199.9643
|  | 5 | 199.9152 |  | 199.9652
| 300 | 1 | 0.30004 | -6e-05 | 0.29998 | 0.29998 | -0.0174 | 8.5837e-10 | 1.8333 | 1.5737e-09 |  |  |  | 1.9e-07 |  | 9.5e-08 |  | 9.5e-08 | 3e-07 |  | 8.6603e-08 | 1.5985e-07
|  | 2 | 0.30004 |  | 0.29998
|  | 3 | 0.30004 |  | 0.29998
|  | 4 | 0.30004 |  | 0.29998
|  | 5 | 0.30004 |  | 0.29998
3.20000 mA | 0.5 | 1 | 0.50002 | -9e-05 | 0.49993 | 0.49994 | -6.16e-05 | 6.0086e-09 | 1.8333 | 1.1016e-08 | 1e-08 | 3.4641 | 2.8868e-09 | 2.5e-07 | 2 | 1.25e-07 |  | 1.25e-07 | 5e-07 | 3.4641 | 1.4434e-07 | 2.2848e-07
|  | 2 | 0.50004 |  | 0.49994
|  | 3 | 0.50003 |  | 0.49994
|  | 4 | 0.50003 |  | 0.49994
|  | 5 | 0.50003 |  | 0.49994
| 1 | 1 | 1.0001 | -0.00016 | 0.99993 | 0.99993 | -6.52e-05 | 6.867e-09 | 1.8333 | 1.2589e-08 |  |  |  | 2e-07 |  | 1e-07 |  | 1e-07 | 1e-06 |  | 2.8868e-07 | 3.217e-07
|  | 2 | 1.0001 |  | 0.99994
|  | 3 | 1.0001 |  | 0.99994
|  | 4 | 1.0001 |  | 0.99993
|  | 5 | 1.0001 |  | 0.99993
| 1.5 | 1 | 1.5003 | -0.0004 | 1.4999 | 1.4999 | -0.0001136 | 6.4378e-09 | 1.8333 | 1.1803e-08 |  |  |  | 3e-07 |  | 1.5e-07 |  | 1.5e-07 | 1.5e-06 |  | 4.3301e-07 | 4.8233e-07
|  | 2 | 1.5003 |  | 1.4999
|  | 3 | 1.5003 |  | 1.4999
|  | 4 | 1.5003 |  | 1.4999
|  | 5 | 1.5003 |  | 1.4999
| 2 | 1 | 2.0006 | -0.0009 | 1.9997 | 1.9997 | -0.000274 | 8.5837e-09 | 1.8333 | 1.5737e-08 |  |  |  | 4e-07 |  | 2e-07 |  | 2e-07 | 2e-06 |  | 5.7735e-07 | 6.431e-07
|  | 2 | 2.0006 |  | 1.9997
|  | 3 | 2.0006 |  | 1.9997
|  | 4 | 2.0006 |  | 1.9997
|  | 5 | 2.0006 |  | 1.9997
| 3 | 1 | 3.0007 | -0.001 | 2.9997 | 2.9996 | -0.000356 | 1.7167e-08 | 1.8333 | 3.1474e-08 |  |  |  | 6e-07 |  | 3e-07 |  | 3e-07 | 3e-06 |  | 8.6603e-07 | 9.6488e-07
|  | 2 | 3.0006 |  | 2.9996
|  | 3 | 3.0006 |  | 2.9996
|  | 4 | 3.0006 |  | 2.9996
|  | 5 | 3.0006 |  | 2.9996
32.0000 mA | 5 | 1 | 5.0015 | -0.0011 | 5.0004 | 5.0004 | 0.000442 | 4.721e-08 | 1.8333 | 8.6552e-08 | 1e-07 | 3.4641 | 2.8868e-08 | 1e-06 | 2 | 5e-07 |  | 5e-07 | 5e-06 | 3.4641 | 1.4434e-06 | 1.6096e-06
|  | 2 | 5.0015 |  | 5.0004
|  | 3 | 5.0015 |  | 5.0004
|  | 4 | 5.0015 |  | 5.0004
|  | 5 | 5.0016 |  | 5.0005
| 10 | 1 | 10.0028 | -0.0026 | 10.0002 | 10.0002 | 0.000172 | 7.7253e-08 | 1.8333 | 1.4163e-07 |  |  |  | 2e-06 |  | 1e-06 |  | 1e-06 | 1e-05 |  | 2.8868e-06 | 3.2177e-06
|  | 2 | 10.0027 |  | 10.0001
|  | 3 | 10.0028 |  | 10.0002
|  | 4 | 10.0027 |  | 10.0001
|  | 5 | 10.0029 |  | 10.0003
| 15 | 1 | 15.0057 | -0.006 | 14.9997 | 14.9999 | -0.000146 | 1.4592e-07 | 1.8333 | 2.6753e-07 |  |  |  | 3e-06 |  | 1.5e-06 |  | 1.5e-06 | 1.5e-05 |  | 4.3301e-06 | 4.8292e-06
|  | 2 | 15.0059 |  | 14.9999
|  | 3 | 15.0061 |  | 15
|  | 4 | 15.0059 |  | 14.9999
|  | 5 | 15.0057 |  | 14.9997
| 20 | 1 | 20.0101 | -0.01 | 20.0001 | 19.9998 | -0.000182 | 1.7167e-07 | 1.8333 | 3.1474e-07 |  |  |  | 4e-06 |  | 2e-06 |  | 2e-06 | 2e-05 |  | 5.7735e-06 | 6.4368e-06
|  | 2 | 20.0099 |  | 19.9999
|  | 3 | 20.0098 |  | 19.9998
|  | 4 | 20.0097 |  | 19.9997
|  | 5 | 20.0097 |  | 19.9997
| 30 | 1 | 30.0066 | -0.004 | 30.0026 | 30.0024 | 0.00244 | 2.1459e-07 | 1.8333 | 3.9342e-07 |  |  |  | 6e-06 |  | 3e-06 |  | 3e-06 | 3e-05 |  | 8.6603e-06 | 9.6517e-06
|  | 2 | 30.0062 |  | 30.0022
|  | 3 | 30.0067 |  | 30.0027
|  | 4 | 30.0063 |  | 30.0023
|  | 5 | 30.0064 |  | 30.0024
320.000 mA | 50 | 1 | 50.0074 | -0.002 | 50.0054 | 50.0061 | 0.00612 | 5.5794e-07 | 1.8333 | 1.0229e-06 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 1e-05 | 2 | 5e-06 |  | 5e-06 | 5e-05 | 3.4641 | 1.4434e-05 | 1.6105e-05
|  | 2 | 50.0083 |  | 50.0063
|  | 3 | 50.0087 |  | 50.0067
|  | 4 | 50.0082 |  | 50.0062
|  | 5 | 50.008 |  | 50.006
| 100 | 1 | 100.0182 | -0.008 | 100.0102 | 100.0104 | 0.01038 | 7.2961e-07 | 1.8333 | 1.3376e-06 |  |  |  | 2e-05 |  | 1e-05 |  | 1e-05 | 0.0001 |  | 2.8868e-05 | 3.2173e-05
|  | 2 | 100.0177 |  | 100.0097
|  | 3 | 100.0178 |  | 100.0098
|  | 4 | 100.0188 |  | 100.0108
|  | 5 | 100.0194 |  | 100.0114
| 150 | 1 | 150.0428 | -0.03 | 150.0128 | 150.0133 | 0.01334 | 6.0086e-07 | 1.8333 | 1.1016e-06 |  |  |  | 3e-05 |  | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 | 0.00015 |  | 4.3301e-05 | 4.8231e-05
|  | 2 | 150.0434 |  | 150.0134
|  | 3 | 150.0441 |  | 150.0141
|  | 4 | 150.0437 |  | 150.0137
|  | 5 | 150.0427 |  | 150.0127
| 200 | 1 | 200.0854 | -0.06 | 200.0254 | 200.0248 | 0.02482 | 6.867e-07 | 1.8333 | 1.2589e-06 |  |  |  | 4e-05 |  | 2e-05 |  | 2e-05 | 0.0002 |  | 5.7735e-05 | 6.4303e-05
|  | 2 | 200.0846 |  | 200.0246
|  | 3 | 200.0852 |  | 200.0252
|  | 4 | 200.0851 |  | 200.0251
|  | 5 | 200.0838 |  | 200.0238
| 300 | 1 | 0.3001 | -3e-08 | 0.30009 | 0.3001 | 0.09737 | 2.5751e-09 | 1.8333 | 4.721e-09 |  |  |  | 6e-05 |  |  |  | 0 | 0.0003 |  | 8.6603e-05 | 8.6603e-05
|  | 2 | 0.3001 |  | 0.3001
|  | 3 | 0.3001 |  | 0.3001
|  | 4 | 0.3001 |  | 0.3001
|  | 5 | 0.3001 |  | 0.30009
3.20000 A | 0.5 | 1 | 0.49956 | 1e-08 | 0.49956 | 0.49956 | -0.00043899 | 0 | 1.8333 | 0 | 1e-05 | 3.4641 | 2.8868e-06 | 0.0001 | 2 | 5e-05 |  | 5e-05 | 0.001 | 3.4641 | 0.00028868 | 0.00029721
|  | 2 | 0.49956 |  | 0.49956
|  | 3 | 0.49956 |  | 0.49956
|  | 4 | 0.49956 |  | 0.49956
|  | 5 | 0.49956 |  | 0.49956
| 1 | 1 | 0.99902 | 1.1e-07 | 0.99902 | 0.99901 | -0.00099249 | 1.073e-05 | 1.8333 | 1.9671e-05 |  |  |  | 0.0002 |  | 0.0001 |  | 0.0001 | 0.002 |  | 0.00057735 | 0.00059474
|  | 2 | 0.99902 |  | 0.99902
|  | 3 | 0.99901 |  | 0.99901
|  | 4 | 0.999 |  | 0.999
|  | 5 | 0.99899 |  | 0.999
| 1.5 | 1 | 1.4984 | 3e-07 | 1.4984 | 1.4984 | -0.0015731 | 3.0901e-05 | 1.8333 | 5.6652e-05 |  |  |  | 0.0005 |  | 0.00025 |  | 0.00025 | 0.003 |  | 0.00086603 | 0.00093713
|  | 2 | 1.4984 |  | 1.4984
|  | 3 | 1.4984 |  | 1.4984
|  | 4 | 1.4984 |  | 1.4984
|  | 5 | 1.4984 |  | 1.4984
| 2 | 1 | 1.9977 | 8e-07 | 1.9977 | 1.9976 | -0.0023668 | 5.794e-05 | 1.8333 | 0.00010622 |  |  |  | 0.0006 |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0.004 |  | 0.0011547 | 0.0012348
|  | 2 | 1.9976 |  | 1.9976
|  | 3 | 1.9976 |  | 1.9976
|  | 4 | 1.9976 |  | 1.9976
|  | 5 | 1.9976 |  | 1.9976
Calibre 1 KHZ | Valeur affichée | point | Valeur du shunt en mV | Valeur lue en mV | Correction | Valeur corrigée | Moyenne en mV | Ecart type en V | Coefficient K | Incertitude type de lecture en V | Coefficient de sensibilité | Incertitude type de lecture en A | Incertitude étalon du multimètre en V | Coefficient diviseur | Incertitude type étalon du multimètre en V | Coefficient de sensibilité | Incertitude type étalon du multimètre en A | Ecart max du multimètre en V | Coefficient diviseur | Incertitude type de dérive du multimètre en V | Coefficient de sensibilité 1/R | Incertitude type de dérive du multimètre en A | Valeur du Shunt en mW | Incertitude type étalon du shunt en W A 2 s | Coefficient diviseur | Incertitude type étalon du shunt en W | Coefficient de sensibilité U/R² | Incertitude type étalon du shunt en A | Ecart max du shunt en W = Incertitude d'étalonnage | Coefficient de sensibilité U/R² | Incertitude type de dérive du shunt en A | Résolution du calibrateur en A | Coefficient diviseur | Incertitude type de résolution du calibrateur en A | DISTORTION + HARMONIQUE | Coefficient diviseur | Incerttitude sur la DISTORTION + HARMONIQUE en Ampère | Incertitude type en A à 1 s | Moyenne en A | Correction à appliquer sur le point après l'étalonnage
20.0000 A | 5 | 1 | 25 | 25.0179 | -0.005 | 25.0129 | 25.0138 | 0.00060086 | 1.8333 | 0.0011016 | 100 | 0.11016 | 8e-06 | 2 | 4e-06 | 100 | 0.0004 |  | 3.4641 | 4e-06 | 100 | 0.0004 | 4.99 | 4e-06 | 2 | 2e-06 | 1000 | 0.002 | 2e-06 | 1000 | 0.002 | 0.0001 | 3.4641 | 2.8868e-05 | 0.01 | 3.4641 | 0.0028868 | 0.11023 | 5.0128 | 0.012786
|  | 2 |  | 25.0186 |  | 25.0136
|  | 3 |  | 25.0189 |  | 25.0139
|  | 4 |  | 25.0193 |  | 25.0143
|  | 5 |  | 25.0193 |  | 25.0143
20.0000 A | 10 | 1 | 50 | 50.0257 | 0.001 | 50.0267 | 50.0291 | 0.0016738 | 1.8333 | 0.0030687 | 100 | 0.30687 | 1.7e-05 | 2 | 8.5e-06 | 100 | 0.00085 |  | 3.4641 | 8.5e-06 | 100 | 0.00085 | 4.992 | 4e-06 | 2 | 2e-06 | 1000 | 0.002 | 2e-06 | 1000 | 0.002 |  |  |  | 0.02 | 3.4641 | 0.0057735 | 0.30694 | 10.0219 | 0.021855
|  | 2 |  | 50.0278 |  | 50.0288
|  | 3 |  | 50.0284 |  | 50.0294
|  | 4 |  | 50.029 |  | 50.03
|  | 5 |  | 50.0296 |  | 50.0306
FONCTION GENERATION D'INTENSITE POUR COURANT ALTERNATIF | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [10 empty] | Incertitude en AMPERE par calibre à 1 sigma
Calibre 60 Hz | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Ampére | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Ampére | Incertitude étalon en Ampére | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Ampére | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Ampère | DISTORTION + HARMONIQUE | coefficient diviseur | Incerttitude sur la DISTORTION + HARMONIQUE en Ampère
320.000 µA | 200 | 1 | 200.0037 | -0.04 | 199.9637 | 199.9643 | -0.03568 | 5.5794e-07 | 1.8333 | 1.0229e-06 | 1e-09 | 3.4641 | 2.8868e-10 | 1.6e-07 | 2 | 8e-08 |  | 8e-08 | 2e-07 | 3.4641 | 5.7735e-08 | 1.0307e-06
|  | 2 | 200.0044 |  | 199.9644
|  | 3 | 200.0045 |  | 199.9645
|  | 4 | 200.004 |  | 199.964
|  | 5 | 200.005 |  | 199.965
3.20000 mA | 2 | 1 | 2.0001 | -0.0004 | 1.9997 | 1.9997 | -0.0002584 | 3.0043e-09 | 1.8333 | 5.5079e-09 | 1e-08 | 3.4641 | 2.8868e-09 | 4e-07 | 2 | 2e-07 |  | 2e-07 | 2e-06 | 3.4641 | 5.7735e-07 | 6.4293e-07
|  | 2 | 2.0001 |  | 1.9997
|  | 3 | 2.0001 |  | 1.9997
|  | 4 | 2.0001 |  | 1.9997
|  | 5 | 2.0001 |  | 1.9997
32.0000 mA | 20 | 1 | 20.0035 | -0.004 | 19.9995 | 19.9995 | -0.00048 | 3.0043e-08 | 1.8333 | 5.5079e-08 | 1e-07 | 3.4641 | 2.8868e-08 | 4e-06 | 2 | 2e-06 |  | 2e-06 | 2e-05 | 3.4641 | 5.7735e-06 | 6.4293e-06
|  | 2 | 20.0035 |  | 19.9995
|  | 3 | 20.0036 |  | 19.9995
|  | 4 | 20.0036 |  | 19.9995
|  | 5 | 20.0035 |  | 19.9995
320.000 mA | 200 | 1 | 200.0104 | 0 | 200.0104 | 200.0117 | 0.01166 | 1.03e-06 | 1.8333 | 1.8884e-06 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 4e-05 | 2 | 2e-05 |  | 2e-05 | 0.0002 | 3.4641 | 5.7735e-05 | 6.4319e-05
|  | 2 | 200.0109 |  | 200.0109
|  | 3 | 200.0115 |  | 200.0115
|  | 4 | 200.0127 |  | 200.0127
|  | 5 | 200.0128 |  | 200.0128
3.20000 A | 2 | 1 | 1.9995 | 0.0016 | 2.0011 | 2.001 | 0.000997 | 7.2532e-08 | 1.8333 | 1.3298e-07 | 1e-05 | 3.4641 | 2.8868e-06 | 0.0006 | 2 | 0.0003 |  | 0.0003 | 0.004 | 3.4641 | 0.0011547 | 0.0012302
|  | 2 | 1.9994 |  | 2.001
|  | 3 | 1.9994 |  | 2.001
|  | 4 | 1.9993 |  | 2.0009
|  | 5 | 1.9993 |  | 2.0009
FONCTION GENERATION D'INTENSITE POUR COURANT ALTERNATIF | [8 empty] | Incertitude
[9 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [10 empty] | Incertitude en AMPERE par calibre à 1 sigma
Calibre 5 KHz | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Ampére | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Ampére | Incertitude étalon en Ampére | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Ampére | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Ampère | DISTORTION + HARMONIQUE | coefficient diviseur | Incerttitude sur la DISTORTION + HARMONIQUE en Ampère
320.000 µA | 200 | 1 | 199.9639 | 0.08 | 200.0439 | 200.0441 | 0.04412 | 2.1459e-07 | 1.8333 | 3.9342e-07 | 1e-09 | 3.4641 | 2.8868e-10 | 1.6e-07 | 2 | 8e-08 |  | 8e-08 | 5e-07 | 3.4641 | 1.4434e-07 | 4.3406e-07
|  | 2 | 199.9639 |  | 200.0439
|  | 3 | 199.9644 |  | 200.0444
|  | 4 | 199.964 |  | 200.044
|  | 5 | 199.9644 |  | 200.0444
3.20000 mA | 2 | 1 | 2.0014 | -0.0009 | 2.0005 | 2.0005 | 0.0004526 | 4.2918e-09 | 1.8333 | 7.8684e-09 | 1e-08 | 3.4641 | 2.8868e-09 | 4e-07 | 2 | 2e-07 |  | 2e-07 | 5e-06 | 3.4641 | 1.4434e-06 | 1.4708e-06
|  | 2 | 2.0014 |  | 2.0005
|  | 3 | 2.0013 |  | 2.0004
|  | 4 | 2.0014 |  | 2.0005
|  | 5 | 2.0014 |  | 2.0005
32.0000 mA | 20 | 1 | 20.0155 | -0.011 | 20.0045 | 20.0046 | 0.004562 | 4.2918e-08 | 1.8333 | 7.8684e-08 | 1e-07 | 3.4641 | 2.8868e-08 | 4e-06 | 2 | 2e-06 |  | 2e-06 | 5e-05 | 3.4641 | 1.4434e-05 | 1.4708e-05
|  | 2 | 20.0156 |  | 20.0046
|  | 3 | 20.0156 |  | 20.0046
|  | 4 | 20.0156 |  | 20.0046
|  | 5 | 20.0156 |  | 20.0046
320.000 mA | 200 | 1 | 200.1264 | -0.08 | 200.0464 | 200.0476 | 0.0476 | 7.2961e-07 | 1.8333 | 1.3376e-06 | 1e-06 | 3.4641 | 2.8868e-07 | 4e-05 | 2 | 2e-05 |  | 2e-05 | 0.0005 | 3.4641 | 0.00014434 | 0.00014709
|  | 2 | 200.1281 |  | 200.0481
|  | 3 | 200.1276 |  | 200.0476
|  | 4 | 200.1278 |  | 200.0478
|  | 5 | 200.1281 |  | 200.0481

## INCERTITUDE OHM (hidden)
FONCTION SIMULATION DE RESISTANCES | [9 empty] | Incertitude
[10 empty] | Incertitude de type A |  | Incertitude de type B | [7 empty] | Incertitude en OHM par calibre à 1 sigma
Calibre |  | Valeur affichée | point | Valeur lue | Correction | Valeur corrigée | Moyenne | Correction sur le point même unité que le calibre | Ecart type | Coefficient K | Répétabilité | Résolution en Ohm | coefficient diviseur | Incertitude de résolution en Ohm | Incertitude étalon en Ohm | coefficient diviseur | Incertitude étalon en Ohm | Ecart max | Incertitude sur la dérive en Ohm
| 40.0000 ohms | 1 | 1 | 1.0003 | 0 | 1.0003 | 1.0002 | 0.00018 | 0.00021459 | 1.8333 | 0.00039342 | 0.0001 | 3.4641 | 2.8868e-05 | 1e-05 | 2 | 5e-06 |  | 5e-06 | 0.00039348
|  |  | 2 | 1.0005 |  | 1.0005
|  |  | 3 | 1 |  | 1
|  |  | 4 | 1.0001 |  | 1.0001
|  |  | 5 | 1 |  | 1
|  | 5 | 1 | 4.9996 | -0.0003 | 4.9993 | 4.9994 | -0.00064 | 4.2918e-05 | 1.8333 | 7.8684e-05 |  |  |  | 0.0012 |  | 0.0006 |  | 0.0006 | 0.00085217
|  |  | 2 | 4.9997 |  | 4.9994
|  |  | 3 | 4.9996 |  | 4.9993
|  |  | 4 | 4.9997 |  | 4.9994
|  |  | 5 | 4.9997 |  | 4.9994
|  | 10 | 1 | 9.9996 | 7e-05 | 9.9997 | 9.9996 | -0.00039 | 0.00017167 | 1.8333 | 0.00031474 |  |  |  | 3e-05 |  | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 | 0.00031545
|  |  | 2 | 9.9997 |  | 9.9998
|  |  | 3 | 9.9993 |  | 9.9994
|  |  | 4 | 9.9996 |  | 9.9997
|  |  | 5 | 9.9995 |  | 9.9996
|  | 15 | 1 | 14.9997 | -0.0003 | 14.9994 | 14.9993 | -0.00066 | 0.00012876 | 1.8333 | 0.00023605 |  |  |  | 0.0015 |  | 0.00075 |  | 0.00075 | 0.0010866
|  |  | 2 | 14.9996 |  | 14.9993
|  |  | 3 | 14.9998 |  | 14.9995
|  |  | 4 | 14.9995 |  | 14.9992
|  |  | 5 | 14.9996 |  | 14.9993
|  | 20 | 1 | 19.9997 | -0.0004 | 19.9993 | 19.9992 | -0.0008 | 0.00021459 | 1.8333 | 0.00039342 |  |  |  | 0.0017 |  | 0.00085 |  | 0.00085 | 0.0012648
|  |  | 2 | 19.9999 |  | 19.9995
|  |  | 3 | 19.9995 |  | 19.9991
|  |  | 4 | 19.9994 |  | 19.999
|  |  | 5 | 19.9995 |  | 19.9991
|  | 35 | 1 | 34.9994 | -0.0005 | 34.9989 | 34.999 | -0.00102 | 0.00017167 | 1.8333 | 0.00031474 |  |  |  | 0.0022 |  | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0015872
|  |  | 2 | 34.9997 |  | 34.9992
|  |  | 3 | 34.9995 |  | 34.999
|  |  | 4 | 34.9993 |  | 34.9988
|  |  | 5 | 34.9995 |  | 34.999
| 400.000 ohms | 50 | 1 | 49.9816 | -0.0008 | 49.9808 | 49.9807 | -0.01928 | 4.2918e-05 | 1.8333 | 7.8684e-05 | 0.001 | 3.4641 | 0.00028868 | 0.0028 | 2 | 0.0014 |  | 0.0014 | 0.0019815
|  |  | 2 | 49.9815 |  | 49.9807
|  |  | 3 | 49.9815 |  | 49.9807
|  |  | 4 | 49.9815 |  | 49.9807
|  |  | 5 | 49.9815 |  | 49.9807
|  | 80.318 | 1 | 80.299 | -0.001 | 80.298 | 80.2981 | -0.0199 | 8.5837e-05 | 1.8333 | 0.00015737 |  |  |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0028328
|  |  | 2 | 80.2991 |  | 80.2981
|  |  | 3 | 80.2992 |  | 80.2982
|  |  | 4 | 80.299 |  | 80.298
|  |  | 5 | 80.2992 |  | 80.2982
|  | 100 | 1 | 99.9813 | 0.0006 | 99.9819 | 99.9819 | -0.0181 | 0.00021459 | 1.8333 | 0.00039342 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.00015 |  | 0.00015 | 0.00044697
|  |  | 2 | 99.9815 |  | 99.9821
|  |  | 3 | 99.9815 |  | 99.9821
|  |  | 4 | 99.9812 |  | 99.9818
|  |  | 5 | 99.981 |  | 99.9816
|  | 119.397 | 1 | 119.3766 | 0.0007 | 119.3773 | 119.3773 | -0.01972 | 8.5837e-05 | 1.8333 | 0.00015737 |  |  |  | 0.0028 |  | 0.0014 |  | 0.0014 | 0.0019861
|  |  | 2 | 119.3767 |  | 119.3774
|  |  | 3 | 119.3766 |  | 119.3773
|  |  | 4 | 119.3765 |  | 119.3772
|  |  | 5 | 119.3765 |  | 119.3772
|  | 138.506 | 1 | 138.4862 | 0 | 138.4862 | 138.4862 | -0.01982 | 0.00017167 | 1.8333 | 0.00031474 |  |  |  | 0.003 |  | 0.0015 |  | 0.0015 | 0.0021445
|  |  | 2 | 138.4862 |  | 138.4862
|  |  | 3 | 138.486 |  | 138.486
|  |  | 4 | 138.4861 |  | 138.4861
|  |  | 5 | 138.4864 |  | 138.4864
|  | 172.176 | 1 | 172.1561 | 0 | 172.1561 | 172.1559 | -0.02014 | 0.00017167 | 1.8333 | 0.00031474 |  |  |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0028459
|  |  | 2 | 172.1561 |  | 172.1561
|  |  | 3 | 172.1557 |  | 172.1557
|  |  | 4 | 172.1557 |  | 172.1557
|  |  | 5 | 172.1557 |  | 172.1557
|  | 200 | 1 | 199.9801 | 0 | 199.9801 | 199.9803 | -0.01966 | 0.00021459 | 1.8333 | 0.00039342 |  |  |  | 0.005 |  | 0.0025 |  | 0.0025 | 0.0035574
|  |  | 2 | 199.9804 |  | 199.9804
|  |  | 3 | 199.9806 |  | 199.9806
|  |  | 4 | 199.9801 |  | 199.9801
|  |  | 5 | 199.9805 |  | 199.9805
|  | 212.052 | 1 | 0.21204 | -1e-06 | 0.21203 | 0.21203 | -0.018 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.005 |  | 0.0025 |  | 0.0025 | 0.0035355
|  |  | 2 | 0.21204 |  | 0.21203
|  |  | 3 | 0.21204 |  | 0.21203
|  |  | 4 | 0.21204 |  | 0.21203
|  |  | 5 | 0.21204 |  | 0.21203
|  | 280.978 | 1 | 0.28096 | -1e-06 | 0.28096 | 0.28096 | -0.0166 | 4.2918e-07 | 1.8333 | 7.8684e-07 |  |  |  | 0.007 |  | 0.0035 |  | 0.0035 | 0.0049497
|  |  | 2 | 0.28096 |  | 0.28096
|  |  | 3 | 0.28096 |  | 0.28096
|  |  | 4 | 0.28096 |  | 0.28096
|  |  | 5 | 0.28096 |  | 0.28096
|  | 350 | 1 | 0.34998 | 0 | 0.34998 | 0.34998 | -0.016 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.0056569
|  |  | 2 | 0.34998 |  | 0.34998
|  |  | 3 | 0.34998 |  | 0.34998
|  |  | 4 | 0.34998 |  | 0.34998
|  |  | 5 | 0.34998 |  | 0.34998
| 4.00000 Kohms | 0.5 | 1 | 0.49997 | 0 | 0.49997 | 0.49997 | -3.24e-05 | 0.00042918 | 1.8333 | 0.00078684 | 0.01 | 3.4641 | 0.0028868 | 0.012 | 2 | 0.006 |  | 0.006 | 0.0085217
|  |  | 2 | 0.49997 |  | 0.49997
|  |  | 3 | 0.49997 |  | 0.49997
|  |  | 4 | 0.49997 |  | 0.49997
|  |  | 5 | 0.49997 |  | 0.49997
|  | 1 | 1 | 0.99996 | 0 | 0.99996 | 0.99996 | -3.98e-05 | 0.00042918 | 1.8333 | 0.00078684 |  |  |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.0016184
|  |  | 2 | 0.99996 |  | 0.99996
|  |  | 3 | 0.99996 |  | 0.99996
|  |  | 4 | 0.99996 |  | 0.99996
|  |  | 5 | 0.99996 |  | 0.99996
|  | 1.5 | 1 | 1.4999 | 0 | 1.4999 | 1.4999 | -5.2e-05 | 0.00085837 | 1.8333 | 0.0015737 |  |  |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.025 | 0.03539
|  |  | 2 | 1.4999 |  | 1.4999
|  |  | 3 | 1.4999 |  | 1.4999
|  |  | 4 | 1.4999 |  | 1.4999
|  |  | 5 | 1.4999 |  | 1.4999
|  | 2 | 1 | 1.9999 | 0 | 1.9999 | 1.9999 | -5e-05 | 0 | 1.8333 | 0 |  |  |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.042426
|  |  | 2 | 1.9999 |  | 1.9999
|  |  | 3 | 1.9999 |  | 1.9999
|  |  | 4 | 1.9999 |  | 1.9999
|  |  | 5 | 1.9999 |  | 1.9999
|  | 3.5 | 1 | 3.4997 | 0.00023 | 3.4999 | 3.4999 | -6.8e-05 | 0.0042918 | 1.8333 | 0.0078684 |  |  |  | 0.11 |  | 0.055 |  | 0.055 | 0.078179
|  |  | 2 | 3.4997 |  | 3.4999
|  |  | 3 | 3.4997 |  | 3.4999
|  |  | 4 | 3.4997 |  | 3.4999
|  |  | 5 | 3.4997 |  | 3.4999
| 40.0000 Kohms | 5 | 1 | 4.9995 | 0.0003 | 4.9998 | 4.9997 | -0.000256 | 0.0042918 | 1.8333 | 0.0078684 | 0.1 | 3.4641 | 0.028868 | 0.15 | 2 | 0.075 |  | 0.075 | 0.10636
|  |  | 2 | 4.9995 |  | 4.9998
|  |  | 3 | 4.9994 |  | 4.9997
|  |  | 4 | 4.9994 |  | 4.9997
|  |  | 5 | 4.9994 |  | 4.9997
|  | 10 | 1 | 9.9987 | 0.00064 | 9.9994 | 9.9994 | -0.000612 | 0.0042918 | 1.8333 | 0.0078684 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.016184
|  |  | 2 | 9.9987 |  | 9.9994
|  |  | 3 | 9.9987 |  | 9.9994
|  |  | 4 | 9.9987 |  | 9.9994
|  |  | 5 | 9.9987 |  | 9.9994
|  | 15 | 1 | 14.998 | 0.001 | 14.999 | 14.999 | -0.000998 | 0.0042918 | 1.8333 | 0.0078684 |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.35364
|  |  | 2 | 14.998 |  | 14.999
|  |  | 3 | 14.998 |  | 14.999
|  |  | 4 | 14.998 |  | 14.999
|  |  | 5 | 14.998 |  | 14.999
|  | 20 | 1 | 19.9974 | 0.0014 | 19.9988 | 19.9988 | -0.001198 | 0.0042918 | 1.8333 | 0.0078684 |  |  |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.42434
|  |  | 2 | 19.9974 |  | 19.9988
|  |  | 3 | 19.9974 |  | 19.9988
|  |  | 4 | 19.9974 |  | 19.9988
|  |  | 5 | 19.9974 |  | 19.9988
|  | 35 | 1 | 34.9994 | -0.0004 | 34.999 | 34.9989 | -0.00108 | 0.12876 | 1.8333 | 0.23605 |  |  |  | 1.1 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0.81285
|  |  | 2 | 34.9993 |  | 34.9989
|  |  | 3 | 34.9995 |  | 34.9991
|  |  | 4 | 34.9992 |  | 34.9988
|  |  | 5 | 34.9992 |  | 34.9988
| 400.000 Kohms | 50 | 1 | 50.0034 | -0.0005 | 50.0029 | 50.0024 | 0.00244 | 0.34335 | 1.8333 | 0.62947 | 1 | 3.4641 | 0.28868 | 1.5 | 2 | 0.75 |  | 0.75 | 1.2334
|  |  | 2 | 50.0028 |  | 50.0023
|  |  | 3 | 50.0032 |  | 50.0027
|  |  | 4 | 50.0026 |  | 50.0021
|  |  | 5 | 50.0027 |  | 50.0022
|  | 100 | 1 | 100.001 | -0.0012 | 99.9998 | 100 | -4e-05 | 0.085837 | 1.8333 | 0.15737 |  |  |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.26413
|  |  | 2 | 100.0012 |  | 100
|  |  | 3 | 100.0012 |  | 100
|  |  | 4 | 100.0012 |  | 100
|  |  | 5 | 100.0012 |  | 100
|  | 150 | 1 | 150.0024 | 0.003 | 150.0054 | 150.0056 | 0.00558 | 0.12876 | 1.8333 | 0.23605 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 | 2.8383
|  |  | 2 | 150.0026 |  | 150.0056
|  |  | 3 | 150.0027 |  | 150.0057
|  |  | 4 | 150.0026 |  | 150.0056
|  |  | 5 | 150.0026 |  | 150.0056
|  | 200 | 1 | 200.0044 | 0.006 | 200.0104 | 200.0104 | 0.01042 | 0.34335 | 1.8333 | 0.62947 |  |  |  | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 3.5911
|  |  | 2 | 200.0043 |  | 200.0103
|  |  | 3 | 200.0048 |  | 200.0108
|  |  | 4 | 200.0046 |  | 200.0106
|  |  | 5 | 200.004 |  | 200.01
|  | 350 | 1 | 0.34999 | 4.1e-05 | 0.35003 | 0.35003 | 0.0294 | 0.0021459 | 1.8333 | 0.0039342 |  |  |  | 15 |  | 7.5 |  | 7.5 | 10.6066
|  |  | 2 | 0.34999 |  | 0.35003
|  |  | 3 | 0.34999 |  | 0.35003
|  |  | 4 | 0.34999 |  | 0.35003
|  |  | 5 | 0.34999 |  | 0.35003
| 4.00000 Mohms | 0.5 | 1 | 0.49996 | 4.2e-05 | 0.50001 | 0.50001 | 7.8e-06 | 0.85837 | 1.8333 | 1.5737 | 10 | 3.4641 | 2.8868 | 17 | 2 | 8.5 |  | 8.5 | 12.1234
|  |  | 2 | 0.49996 |  | 0.50001
|  |  | 3 | 0.49996 |  | 0.50001
|  |  | 4 | 0.49997 |  | 0.50001
|  |  | 5 | 0.49997 |  | 0.50001
|  | 1 | 1 | 1 | 3.7e-05 | 1 | 1 | 4.84e-05 | 2.1459 | 1.8333 | 3.9342 |  |  |  | 13 |  | 6.5 |  | 6.5 | 9.9989
|  |  | 2 | 1 |  | 1.0001
|  |  | 3 | 1 |  | 1
|  |  | 4 | 1 |  | 1
|  |  | 5 | 1 |  | 1
|  | 1.5 | 1 | 1.5001 | 1e-05 | 1.5001 | 1.5001 | 6.18e-05 | 1.7167 | 1.8333 | 3.1474 |  |  |  | 80 |  | 40 |  | 40 | 56.656
|  |  | 2 | 1.5001 |  | 1.5001
|  |  | 3 | 1.5001 |  | 1.5001
|  |  | 4 | 1.5001 |  | 1.5001
|  |  | 5 | 1.5001 |  | 1.5001
|  | 2 | 1 | 2.0001 | 0.00013 | 2.0002 | 2.0002 | 0.0002224 | 5.5794 | 1.8333 | 10.2289 |  |  |  | 100 |  | 50 |  | 50 | 71.4467
|  |  | 2 | 2.0001 |  | 2.0002
|  |  | 3 | 2.0001 |  | 2.0002
|  |  | 4 | 2.0001 |  | 2.0002
|  |  | 5 | 2.0001 |  | 2.0002
|  | 3.5 | 1 | 3.4982 | 1e-10 | 3.4982 | 3.4981 | -0.00192 | 85.8369 | 1.8333 | 157.3677 |  |  |  | 400 |  | 200 |  | 200 | 323.6736
|  |  | 2 | 3.498 |  | 3.498
|  |  | 3 | 3.4981 |  | 3.4981
|  |  | 4 | 3.498 |  | 3.498
|  |  | 5 | 3.4981 |  | 3.4981
| 40.0000 Mohms | 5 | 1 | 4.9987 | 2e-10 | 4.9987 | 4.9987 | -0.001296 | 81.5451 | 1.8333 | 149.4993 | 100 | 3.4641 | 28.8675 | 400 | 2 | 200 |  | 200 | 319.9219
|  |  | 2 | 4.9988 |  | 4.9988
|  |  | 3 | 4.9986 |  | 4.9986
|  |  | 4 | 4.9986 |  | 4.9987
|  |  | 5 | 4.9987 |  | 4.9987
|  | 10 | 1 | 9.9955 | 3e-10 | 9.9955 | 9.9953 | -0.004652 | 128.7554 | 1.8333 | 236.0515 |  |  |  | 300 |  | 150 |  | 150 | 317.3646
|  |  | 2 | 9.9953 |  | 9.9953
|  |  | 3 | 9.9952 |  | 9.9952
|  |  | 4 | 9.9953 |  | 9.9953
|  |  | 5 | 9.9954 |  | 9.9954

## correction VDC
|  | mV | V | U
320 mV |  | 0.798 | 0.000798 | 1.0565e-06
0.798 | 1.0565e-06 | 20 | 0.02 | 1.2646e-06
20 | 1.2646e-06 | 50 | 0.05 | 1.1743e-06
50 | 1.1743e-06 | 100 | 0.1 | 1.3575e-06
100 | 1.3575e-06 | 150 | 0.15 | 1.81e-06
150 | 1.81e-06 | 200 | 0.2 | 1.9861e-06
200 | 1.9861e-06 | 300 | 0.3 | 4.2426e-06
300 | 4.2426e-06 | -2000 | -2 | 1.2825e-05
3,2 V |  | 500 | 0.5 | 4.2426e-06
-2 | 1.2825e-05 | 1000 | 1 | 5.6569e-06
0.5 | 4.2426e-06 | 1500 | 1.5 | 1.0024e-05
1 | 5.6569e-06 | 2000 | 2 | 1.2728e-05
1.5 | 1.0024e-05 | 3000 | 3 | 2.8284e-05
2 | 1.2728e-05 | -20000 | -20 | 0.00013781
3 | 2.8284e-05 | 4000 | 4 | 4.5251e-05
32 V |  | 6000 | 6 | 4.5251e-05
-20 | 0.00013781 | 8000 | 8 | 5.8717e-05
4 | 4.5251e-05 | 10000 | 10 | 6.3473e-05
6 | 4.5251e-05 |  | 12 | 7.2441e-05
8 | 5.8717e-05 |  | 14 | 8.63e-05
10 | 6.3473e-05 |  | 16 | 0.00010024
12 | 7.2441e-05 |  | 18 | 0.00011743
14 | 8.63e-05 |  | 20 | 0.00011423
16 | 0.00010024 |  | 30 | 0.00028284
18 | 0.00011743 |  | -200 | 0.0014229
20 | 0.00011423 |  | 50 | 0.00042426
30 | 0.00028284 |  | 100 | 0.00045251
320 V |  |  | 150 | 0.0011314
-200 | 0.0014229 |  | 200 | 0.0014142
50 | 0.00042426 |  | 300 | 0.0028284
100 | 0.00045251 |  | 350 | 0.0045251
150 | 0.0011314 |  | 500 | 0.0042426
200 | 0.0014142 |  | 600 | 0.0058717
300 | 0.0028284 |  | 750 | 0.0056569
1050 V
350 | 0.0045251
500 | 0.0042426
600 | 0.0058717
750 | 0.0056569

## correction VAC
|  | mV | V | U
320 mV
20 | 1.3423e-05 | 20 | 0.02 | 1.3423e-05
50 | 2.9673e-05 | 50 | 0.05 | 2.9673e-05
100 | 3.7607e-05 | 100 | 0.1 | 3.7607e-05
150 | 5.6263e-05 | 150 | 0.15 | 5.6263e-05
200 | 7.2933e-05 | 200 | 0.2 | 7.2933e-05
300 | 0.00010933 | 300 | 0.3 | 0.00010933
3,2 V |  | 500 | 0.5 | 0.00018303
0.5 | 0.00018303 | 1000 | 1 | 0.00036529
1 | 0.00036529 | 1500 | 1.5 | 0.00055061
1.5 | 0.00055061 | 2000 | 2 | 0.00072945
2 | 0.00072945 | 3000 | 3 | 0.0011243
3 | 0.0011243 | 5000 | 5 | 0.0029728
32 V |  | 10000 | 10 | 0.0059502
5 | 0.0029728 |  | 15 | 0.008923
10 | 0.0059502 |  | 20 | 0.011893
15 | 0.008923 |  | 30 | 0.017835
20 | 0.011893 |  | 50 | 0.029725
30 | 0.017835 |  | 100 | 0.059562
320 V |  |  | 150 | 0.27799
50 | 0.029725 |  | 200 | 0.3706
100 | 0.059562 |  | 300 | 0.55606
150 | 0.27799 |  | 350 | 0.65423
200 | 0.3706 |  | 500 | 0.93486
300 | 0.55606 |  | 600 | 1.1221
1050 V |  |  | 750 | 1.402
350 | 0.65423
500 | 0.93486
600 | 1.1221
750 | 1.402
|  | mV | V | U
320 mV
200 | 7.2958e-05 | 200 | 0.2 | 7.2958e-05
3,2 V |  | 2000 | 2 | 0.00072945
2 | 0.00072945 | 20000 | 20 | 0.01189
32 V |  |  | 200 | 0.57804
20 | 0.01189 |  | 750 | 2.1757
320 V
200 | 0.57804
1050 V
750 | 2.1757
|  | mV | V | U
320 mV
200 | 7.2973e-05 | 200 | 0.2 | 7.2973e-05
3,2 V |  | 2000 | 2 | 0.00072958
2 | 0.00072958 | 20000 | 20 | 0.01196
32 V |  |  | 200 | 0.57805
20 | 0.01196 |  | 750 | 2.1792
320 V
200 | 0.57805
1050 V
750 | 2.1792
|  | mV | V | U
320 mV
200 | 0.00011769 | 200 | 0.2 | 0.00011769
3,2 V |  | 2000 | 2 | 0.0011767
2 | 0.0011767 | 20000 | 20 | 0.011889
32 V |  |  | 200 | 0.3706
20 | 0.011889 |  | 750 | 1.4018
320 V
200 | 0.3706
1050 V
750 | 1.4018
320 mV
200 | 0.00037259
3,2 V
2 | 0.0037195
32 V
20 | 0.037385

## correction IDC
|  | µA | mA | A | U
320 µA
-200 | 7.0946e-09 | -200 | -0.2 | -0.0002 | 7.0946e-09
1 | 8.3407e-10 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 8.3407e-10
20 | 1.0935e-09 | 20 | 0.02 | 2e-05 | 1.0935e-09
50 | 2.8928e-09 | 50 | 0.05 | 5e-05 | 2.8928e-09
100 | 3.8833e-09 | 100 | 0.1 | 0.0001 | 3.8833e-09
150 | 5.7058e-09 | 150 | 0.15 | 0.00015 | 5.7058e-09
200 | 5.6962e-09 | 200 | 0.2 | 0.0002 | 5.6962e-09
300 | 2.4049e-08 | 300 | 0.3 | 0.0003 | 2.4049e-08
3,2 mA |  | -2000 | -2 | -0.002 | 5.6862e-08
-2 | 5.6862e-08 | 500 | 0.5 | 0.0005 | 2.8868e-08
0.5 | 2.8868e-08 | 1000 | 1 | 0.001 | 3.865e-08
1 | 3.865e-08 | 1500 | 1.5 | 0.0015 | 5.6862e-08
1.5 | 5.6862e-08 | 2000 | 2 | 0.002 | 5.6862e-08
2 | 5.6862e-08 | 3000 | 3 | 0.003 | 2.4049e-07
3 | 2.4049e-07 | -20000 | -20 | -0.02 | 5.7058e-07
32 mA |  | 5000 | 5 | 0.005 | 3.0898e-07
-20 | 5.7058e-07 | 10000 | 10 | 0.01 | 3.9127e-07
5 | 3.0898e-07 |  | 15 | 0.015 | 5.6949e-07
10 | 3.9127e-07 |  | 20 | 0.02 | 5.6949e-07
15 | 5.6949e-07 |  | 30 | 0.03 | 2.4049e-06
20 | 5.6949e-07 |  | -200 | -0.2 | 6.2841e-06
30 | 2.4049e-06 |  | 50 | 0.05 | 2.9251e-06
320 mA |  |  | 100 | 0.1 | 3.865e-06
-200 | 6.2841e-06 |  | 150 | 0.15 | 5.7404e-06
50 | 2.9251e-06 |  | 200 | 0.2 | 5.8239e-06
100 | 3.865e-06 |  | 300 | 0.3 | 2.5462e-05
150 | 5.7404e-06 |  | 500 | 0.5 | 3.3405e-05
200 | 5.8239e-06 |  | 1000 | 1 | 7.3548e-05
300 | 2.5462e-05 |  | 1500 | 1.5 | 8.2519e-05
3,2 A |  |  | 2000 | 2 | 8.1124e-05
0.5 | 3.3405e-05 |  | 5000 | 5 | 0.0056822
1 | 7.3548e-05 |  |  | 10 | 0.011354
1.5 | 8.2519e-05 |  |  | 20 | 0.028352
2 | 8.1124e-05
20 A
5 | 0.0056822
10 | 0.011354
20 | 0.028352

## correction IAC
|  | µA | mA | A | U
320 µA
20 | 2.5617e-08 | 20 | 0.02 | 2e-05 | 2.5617e-08
50 | 4.5689e-08 | 50 | 0.05 | 5e-05 | 4.5689e-08
100 | 8.0879e-08 | 100 | 0.1 | 0.0001 | 8.0879e-08
150 | 2.2914e-07 | 150 | 0.15 | 0.00015 | 2.2914e-07
200 | 2.5406e-07 | 200 | 0.2 | 0.0002 | 2.5406e-07
300 | 3.197e-07 | 300 | 0.3 | 0.0003 | 3.197e-07
3,2 mA |  | 500 | 0.5 | 0.0005 | 4.5697e-07
0.5 | 4.5697e-07 | 1000 | 1 | 0.001 | 6.434e-07
1 | 6.434e-07 | 1500 | 1.5 | 0.0015 | 9.6465e-07
1.5 | 9.6465e-07 | 2000 | 2 | 0.002 | 1.2862e-06
2 | 1.2862e-06 | 3000 | 3 | 0.003 | 1.9298e-06
3 | 1.9298e-06 | 5000 | 5 | 0.005 | 3.2192e-06
32 mA |  | 10000 | 10 | 0.01 | 6.4353e-06
5 | 3.2192e-06 |  | 15 | 0.015 | 9.6585e-06
10 | 6.4353e-06 |  | 20 | 0.02 | 1.2874e-05
15 | 9.6585e-06 |  | 30 | 0.03 | 1.9303e-05
20 | 1.2874e-05 |  | 50 | 0.05 | 3.2211e-05
30 | 1.9303e-05 |  | 100 | 0.1 | 6.4347e-05
320 mA |  |  | 150 | 0.15 | 9.6462e-05
50 | 3.2211e-05 |  | 200 | 0.2 | 0.00012861
100 | 6.4347e-05 |  | 300 | 0.3 | 0.00017321
150 | 9.6462e-05 |  | 500 | 0.5 | 0.00059442
200 | 0.00012861 |  | 1000 | 1 | 0.0011895
300 | 0.00017321 |  | 1500 | 1.5 | 0.0018743
3,2 A |  |  | 2000 | 2 | 0.0024695
0.5 | 0.00059442 |  | 5000 | 5 | 0.22047
1 | 0.0011895 |  | 10000 | 10 | 0.61387
1.5 | 0.0018743
2 | 0.0024695
20 A
5 | 0.22047
10 | 0.61387
320 µA
200 | 2.0615e-06 | 200 | 0.2 | 0.0002 | 2.0615e-06
3,2 mA |  | 2000 | 2 | 0.002 | 1.2859e-06
2 | 1.2859e-06 | 20000 | 20 | 0.02 | 1.2859e-05
32 mA |  |  | 200 | 0.2 | 0.00012864
20 | 1.2859e-05 |  | 2000 | 2 | 0.0024604
320 mA
200 | 0.00012864
3,2 A
2 | 0.0024604
|  | µA | mA | A | U
320 µA
200 | 8.6813e-07 | 200 | 0.2 | 0.0002 | 8.6813e-07
3,2 mA |  | 2000 | 2 | 0.002 | 2.9417e-06
2 | 2.9417e-06 | 20000 | 20 | 0.02 | 2.9417e-05
32 mA |  |  | 200 | 0.2 | 0.00029418
20 | 2.9417e-05
320 mA
200 | 0.00029418

## correction ohm
|  | Ω | kΩ | MΩ | U
40 W
1 | 0.00078697 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 0.00078697
5 | 0.0017043 | 5 | 0.005 | 5e-06 | 0.0017043
10 | 0.0006309 | 10 | 0.01 | 1e-05 | 0.0006309
15 | 0.0021732 | 15 | 0.015 | 1.5e-05 | 0.0021732
20 | 0.0025296 | 20 | 0.02 | 2e-05 | 0.0025296
35 | 0.0031743 | 35 | 0.035 | 3.5e-05 | 0.0031743
400 W |  | 50 | 0.05 | 5e-05 | 0.0039629
50 | 0.0039629 | 80.318 | 0.080318 | 8.0318e-05 | 0.0056656
80.318 | 0.0056656 | 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.00089393
100 | 0.00089393 | 119.397 | 0.1194 | 0.0001194 | 0.0039723
119.397 | 0.0039723 | 138.506 | 0.13851 | 0.00013851 | 0.0042891
138.506 | 0.0042891 | 172.176 | 0.17218 | 0.00017218 | 0.0056918
172.176 | 0.0056918 | 200 | 0.2 | 0.0002 | 0.0071147
200 | 0.0071147 | 212.052 | 0.21205 | 0.00021205 | 0.0070711
212.052 | 0.0070711 | 280.978 | 0.28098 | 0.00028098 | 0.0098995
280.978 | 0.0098995 | 350 | 0.35 | 0.00035 | 0.011314
350 | 0.011314 | 500 | 0.5 | 0.0005 | 0.017043
4 KW |  | 1000 | 1 | 0.001 | 0.0032367
0.5 | 0.017043 | 1500 | 1.5 | 0.0015 | 0.070781
1 | 0.0032367 | 2000 | 2 | 0.002 | 0.084853
1.5 | 0.070781 | 3500 | 3.5 | 0.0035 | 0.15636
2 | 0.084853 | 5000 | 5 | 0.005 | 0.21271
3.5 | 0.15636 | 10000 | 10 | 0.01 | 0.032367
40 KW |  |  | 15 | 0.015 | 0.70728
5 | 0.21271 |  | 20 | 0.02 | 0.84867
10 | 0.032367 |  | 35 | 0.035 | 1.6257
15 | 0.70728 |  | 50 | 0.05 | 2.4668
20 | 0.84867 |  | 100 | 0.1 | 0.52826
35 | 1.6257 |  | 150 | 0.15 | 5.6765
400 KW |  |  | 200 | 0.2 | 7.1823
50 | 2.4668 |  | 350 | 0.35 | 21.2132
100 | 0.52826 |  | 500 | 0.5 | 24.2468
150 | 5.6765 |  | 1000 | 1 | 19.9978
200 | 7.1823 |  | 1500 | 1.5 | 113.3121
350 | 21.2132 |  | 2000 | 2 | 142.8934
|  |  | 3500 | 3.5 | 647.3471
|  |  | 5000 | 5 | 639.8438
|  |  | 10000 | 10 | 634.7293
4 MW
0.5 | 24.2468
1 | 19.9978
1.5 | 113.3121
2 | 142.8934
3.5 | 647.3471
40 MW
5 | 639.8438
10 | 634.7293