## Suivi métrologique
-18
|  |  | Fiche de suivi Température N° | 1032
Unité : | Bt 121 |  |  | Poste : | A
Production : |  |  |  | Echelle en température (°C) : | -20 | à | 100
Périodicité : | 2 ans
Nom de l'opérateur : | Merci de mettre votre nom |  |  | Point de vérification : | -18 | °C
Date : | 2017-01-27 |  |  |  | 0 | °C
Point de fonctionnement | 0 | °C |  |  | 60 | °C
Ecart maximale toléré (k=2) | 1 | °C
Mesure sur le capteur
Température de vérification (°C) | Température du capteur de réf (°C) | Temp Corrigée (°C) | Température du capteur (°C) | Ecart entre la T du capt de réf e et la T du capteur |  |  |  | Capteur de réf | Catpeur | Ecart moyen
-18 | -18.05 | -18.05 | -18.01 | -0.04 | CONFORME |  |  | Moyenne | Moyenne | -0.1525
-18 | -18.06 | -18.06 | -18 | -0.06 |  |  |  | -18.0525 | -17.9
-18 | -18.04 | -18.04 | -17.99 | -0.05 |  |  |  | Ecart type | Ecart type
-18 | -18.06 | -18.06 | -17.6 | -0.46 |  |  |  | 0.0095743 | 0.20017
0 | 0.5 | 0.5 | 1 | -0.5 |  |  |  | Moyenne | Moyenne | Ecart moyen
0 | 0.5 | 0.5 | 1 | -0.5 |  |  |  | 0.75 | 1.5 | -0.75
0 |  | 1 | 2 | -1 |  |  |  | Ecart type | Ecart type |  |  | Ecart type | Ecart type
0 |  | 1 | 2 | -1 |  |  |  | 0.28868 | 0.57735
60 |  |  |  | 0 |  |  |  | Moyenne | Moyenne | Ecart moyen
60 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
60 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ecart type | Ecart type
60 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Mesure de la boucle
Tempéraure de vérification (°C) | Température de consigne (°C) | Température de la boucle (°C) | Ecart entre la t de consigne et celle de la boucle | Observation |  |  |  | Température de consigne | Température de boucle | Ecart moyen
-18 | -18 | -18.05 | 0.05 |  |  |  |  | Moyenne | Moyenne | 0.0525
-18 | -18 | -18.06 | 0.06 |  |  |  |  | -18 | -18.0525
-18 | -18 | -18.04 | 0.04 |  |  |  |  | Ecart type | Ecart type
-18 | -18 | -18.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0 | 0.0095743
0 | 0 | 0.2 | -0.2 |  |  |  |  | Moyenne | Moyenne | Ecart moyen
0 | 0 | 0.26 | -0.26 |  |  |  |  | 0 | 0.215 | -0.215
0 | 0 | 0.21 | -0.21 |  |  |  |  | Ecart type | Ecart type
0 | 0 | 0.19 | -0.19 |  |  |  |  | 0 | 0.031091
60 |  |  | 0 |  |  |  |  | Moyenne | Moyenne | Ecart moyen
60 |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
60 |  |  | 0 |  |  |  |  | Ecart type | Ecart type
60 |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calcul d'incertitude pour la température de : -18 °C
Incertitude : | Valeur | u | u²
Capteur étalons
Résolution | 0.01 | 0.0028868 | 8.3333e-06
Répétabilité | 0.0095743 | 0.0095743 | 9.1667e-05
Incertitude (k=2) | 0 | 0 | 0
Dérive de l'étalonnage | 0 | 0 | 0
Capteur
Répétabilité | 0.20017 | 0.20017 | 0.040067
Résolution |  | 0 | 0
Four
Homogéneiter | 0.03 | 0.017321 | 0.0003
Stabilité | 0.02 | 0.011547 | 0.00013333
Boucle
Résolution du SNCC | 0.01 | 0.0028868 | 8.3333e-06
Résolustion du simulateur | 0.01 | 0.0028868 | 8.3333e-06
Répétabilité | 0.0095743 | 0.0095743 | 9.1667e-05
Incertitude (k=2) | 0 | 0 | 0
Observation
|  | Somme Quadratique | 0.040708
|  | uc | 0.20176
|  | U(k=2) | 0.40353
Calcul d'incertitude pour la température de : 0 °C
Capteur étalons
Résolution | 0.01 | 0.0028868 | 8.3333e-06
Répétabilité | 0.28868 | 0.28868 | 0.083333
Incertitude (k=2) |  | 0 | 0
Dérive de l'étalonnage |  | 0 | 0
Capteur
Répétabilité | 0.57735 | 0.57735 | 0.33333
Résolution |  | 0 | 0
Four
Homogéneiter | 0.03 | 0.017321 | 0.0003
Stabilité | 0.5 | 0.28868 | 0.083333
Boucle
Résolution du SNCC | 0.01 | 0.0028868 | 8.3333e-06
Résolustion du simulateur | 0.01 | 0.0028868 | 8.3333e-06
Répétabilité | 0.031091 | 0.031091 | 0.00096667
Incertitude (k=2) |  | 0 | 0
Observation
|  | Somme Quadratique | 0.50129
|  | uc | 0.70802
|  | U(k=2) | 1.416
0
Capteur de tempéraure

## Feuil1
-18.05 | -18.05 | -18.01
-18.06 | -18.06 | -18
-18.04 | -18.04 | -17.99
-18.06 | -18.06 | -17.6
0.5 | 0.5 | 1
0.5 | 0.5 | 1
| 1 | 2
| 1 | 2
-18 | -18.05
-18 | -18.06
-18 | -18.04
-18 | -18.06