## Feuille CV
|  |  |  | N° de Certificat : FR214214174 |  |  | mbar relatif | OUI | A11895x15_FR214214174
[7 empty] | bar relatif | NON
mbar absolu
bar absolu
IDENTIFICATION DE L'APPAREIL VERIFIE :
| Type : | Pression Autoclave |  |  |  |  | N° de Certificat : | FR214214174
[7 empty] | Ident | A11895x15
| Résolution : | 1 mbar absolu | Lecture : | 1 mbar absolu
[7 empty] | Type : | Pression Autoclave
[7 empty] | Unité : | mbar absolu
RESULTATS : | [6 empty] | Résolution : | 1
[7 empty] | Lecture : | 1
Avant ajustage :
[7 empty] | EMT : | 3
Contrôle de la linéarité
| Pression de référence en mbar absolu | Pression Lu en mbar absolu | Ecart en mbar absolu | Incertitude en mbar | Ecart Maxi en mbar absolu | Ecart Mini en mbar absolu
| 59.62 | 58 | -1.62 | 0.58 | 3.42 | 0.54
| 69.6 | 72 | 2.4 | 0.59 | Ecart de linéarité en mbar absolu : |  | Conforme
| 79.58 | 83 | 3.42 | 0.59 |  |  | Ref lue | Lue Client | Ref Corrigé | Incert
| 89.56 | 89 | -0.56 | 0.59 |  |  | 60 | 59 | 59.62 | 0.044794
| 94.54 | 94 | -0.54 | 0.59 | 2.88 |  | 70 | 69 | 69.6 | 0.052277
[7 empty] | 80 | 79 | 79.58 | 0.05976
| Ce capteur répond au critère: ecart de linéarité ≤ 3 mbar absolu | [5 empty] | 90 | 89 | 89.56 | 0.067244
[7 empty] | 95 | 94 | 94.54 | 0.070978
Après ajustage :
Contrôle de la linéarité
| Pression de référence en mbar absolu | Pression Lu en mbar absolu | Ecart en mbar absolu | Incertitude en mbar | Ecart Maxi en mbar absolu | Ecart Mini en mbar absolu | Ajustage | OUI
| 59.62 | 60 | 0.38 | 0.58 | 0.46 | 0.38
| 69.6 | 70 | 0.4 | 0.59 | Ecart de linéarité en mbar absolu : |  | Conforme
| 79.58 | 80 | 0.42 | 0.59 |  |  | Ref lue | Lue Client | Ref Corrigé | Incert
| 89.56 | 90 | 0.44 | 0.59 |  |  | 60 | 59 | 59.62 | 0.044794
| 94.54 | 95 | 0.46 | 0.59 | 0.08 |  | 70 | 69 | 69.6 | 0.052277
[7 empty] | 80 | 79 | 79.58 | 0.05976
| Ce capteur répond au critère: ecart de linéarité ≤ 3 mbar absolu | [5 empty] | 90 | 89 | 89.56 | 0.067244
[7 empty] | 95 | 94 | 94.54 | 0.070978
Référence du document : IVEC-0284-A |  |  |  |  | Page 3/3
Communication, reproduction, utilisation et traduction interdites, sauf autorisation écrite
LPA
Enregistrement sous R:\05_Antennes\BI\Contrat technique\01_Relevés de mesures\2022\LPA\Pression linéarité
Au format PDF + archive du fichier Excel
Jonage
Enregistrement sous R:\05_Antennes\BI\Contrat technique\01_Relevés de mesures\2022\JONAGE\Pression linéarité
Au format PDF + archive du fichier Excel
LTY
Enregistrement sous R:\05_Antennes\BI\Contrat technique\01_Relevés de mesures\2022\LTY\Pression linéarité
Au format PDF + archive du fichier Excel
CRSV
Enregistrement sous R:\05_Antennes\BI\Contrat technique\01_Relevés de mesures\2022\CRSV\Pression linéarité
Au format PDF + archive du fichier Excel

## Etalon
Chaine de mesure de pression 0 à 100 mbar absolue n° 69PCP019 | [5 empty] | Date étalonnage | 2021-07-08 | Date validité | 2022-07-08 | Periodicité en mois | 12
Coef polynomes C0 | Coef polynomes C1 | Coef polynomes C2 | Coef polynomes C3 | Coef polynomes C4 | Coef polynomes C5 | MNUTIL | MAXUTIL | IMVARLABO (k=2) | IMFIXELAB (k=2) | INVARSITE (k=2) | IMFIXESITE (k=2) | UNITE | TYPPRESSETAL
-0.00025419 | -0.0021157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.1 | 0.00099977 | 0.00011827 | 0.0014997 | 0.00017741 | bar | abs

## Bilan d'incertitude (hidden)
| Source de l'incertitude | Loi de probabilité | Incertitude type | Etalon 1 69DCSE032 - 500 Osm/Kg H2O
U1 | Etalonnage | Normale (k=2) | Uétalonnage/2 | Feuille mesure
U2 | Résolution indicateur d'Osmolarité | Rectangle | résolution/2√3 | 0.28868

## Bilan Incertitude Etalon (hidden)
CALCUL DE L'INCERTITUDE D'UTILISATION d'un manomètre numérique selon PT-00P-02 / A
Chaine de mesure de pression 0 à 100 mbar absolue n° 69PCP019 étendue de mesure : 0,0001 à 0,1 bar
| Source de l'incertitude | Loi de probabilité | Incertitude type
|  |  |  | Partie fixe (Pa) | Partie prop. à p f(p)
| Répétabilité |  | intégrée à l'étalonnage
| Etalonnage | Normale (k=2) | Uétalonnage/2 | 3.7421 | 0.00032407
| Dérive | Rectangle ou données constructeur (k=2) | Dérive/√3 ou Stabilité à long terme/2 | 3.7421 | 0.00032407
| Influence de la température (étalonnage labo réf = utilisation labo util = (20±2)°C) donc compris dans incertitude étalonnage | Données constructeur (k=2) ou données expérimentale (loi normale) | Influence T/2 ou influence T/3 | 0 | 0
| Hauteur de fluide déterminée à 2 cm près | Normale | Ucolonne fluide/3 | 0.057735 |  | colonne de fluide
(*) | Hystéresis (max montée-descente) | Rectangle | Max/√3 | 0 |  | rho(Azote)=rho(0)*((P+101325)/101325)*(273,15/(273,15+t))
| Résolution | Rectangle | résolution/2√3 | 0.28868 |  | rho(0) = | 1.2505
| Remise à zéro (=résolution) | Rectangle | résolution/2√3 | 0.28868 |  | t= | 20 | °C
(*) | Variation du zéro pendant étalonnage (= résolution) | Rectangle | résolution/2√3 | 0.28868 |  | P | 0.1 | bar
| Stabilité de la génération (mesure en statique) = 2 fois la résolution | Normale | 2*résolution/3 | 0.66667 |  | rho(Azote)= | 1.2801
(*) | Résidus modélisation répartis de façon aléatoire | type A | Ecart-type | 0.44292 |  | Air | 1.1993
| (*) Spécifique à Agence de Rouen. |  |  |  |  | Azote | 1.2505
| L’incertitude sur la pression mesurée est estimée par la méthode de la corde. Cette méthode consiste à calculer l’incertitude-type composée, obtenue en combinant quadratiquement les différentes composantes, pour la borne minimale et la borne maximale de l’étendue de mesure du manomètre numérique, puis à exprimer l’incertitude élargie à partir : |  |  |  |  | Sébacate | 914.6
| - d’une composante en Pa, égale à l’ordonnée à l’origine de la droite reliant les 2 points, multipliée par le facteur d’élargissement k=2, |  |  |  |  | Huile NUTOH46 | 876
- d’une composante proportionnelle à la pression p, calculée comme la pente de la droite reliant les 2 points, multipliée par le facteur d’élargissement k=2,
- des erreurs non corrigées qui sont ajoutées arithmétiquement à ces 2 composantes.
| Pression (bar) | Pression (Pa) | Ulabo(Pa) |  |  | calcul incertitude colonne de fluide avec ∆h connu à ±2cm
| 0.0001 | 10 | 10.761 |  |  | ρ.g.U(∆h) | ρ | 1.2801 | kg.m-3
| 0.1 | 10000 | 19.8407 |  |  |  | gRouen | 9.8098 | m.s-2
| Méthode de la corde (y=ax+b) | a= | b= |  |  |  | U(∆h) | 0.0066667 | m
|  | 0.00090889 | 10.7519 |  |  | Ucolonne fluide |  | 0.083719 | Pa
[8 empty] | 0.1 | Pa
| Incertitude finale d'utilisation | Pa | f(p)
| Incertitude d'utilisation (k=2) | 10.7519 | 0.00090889
| Incertitude finale d'utilisation (k=2) | 11.8271 | 0.00099977
| Incertitude finale d'utilisation (k=1) pour fichier PRESSION | 5.9135 | 0.00049989
| Incertitude finale d'utilisation (k=2) pour fichier PRESSION | 11.8271 | 0.00099977
|  | bar | f(p)
| Incertitude finale d'utilisation (k=1) pour Import OutilMetier | 5.9135e-05 | 0.00049989
| P (bar) | Usuivi (bar) k=2 | Uutilisation (bar) k=2 | Marge (%) | Uutilisation (%EM) | Uutilisation (bar)
| 0.0001 | 0.00010761 | 0.00011837 | 10 | 0.11849 | 0.00011837
| 0.0004 | 0.00010788 | 0.00011867 |  | 0.11879 | 0.00011867
| 0.0009 | 0.00010834 | 0.00011917 |  | 0.11929 | 0.00011917
| 0.0016 | 0.00010897 | 0.00011987 |  | 0.11999 | 0.00011987
| 0.0042 | 0.00011134 | 0.00012247 |  | 0.12259 | 0.00012247
| 0.0065 | 0.00011343 | 0.00012477 |  | 0.12489 | 0.00012477
| 0.0095 | 0.00011615 | 0.00012777 |  | 0.1279 | 0.00012777
| 0.02 | 0.0001257 | 0.00013827 |  | 0.1384 | 0.00013827
| 0.048 | 0.00015115 | 0.00016626 |  | 0.16643 | 0.00016626
| 0.065 | 0.0001666 | 0.00018326 |  | 0.18344 | 0.00018326
| 0.084 | 0.00018387 | 0.00020225 |  | 0.20245 | 0.00020225
| 0.1 | 0.00019841 | 0.00021825 |  | 0.21847 | 0.00021825
Incertitude finale d'utilisation sur site = 1,5* incertitude finale d'utilisation en laboratoire
| P (bar) | Uutilisation site (bar)
| 0.0001 | 0.00017756
| 0.0004 | 0.00017801
| 0.0009 | 0.00017876
| 0.0016 | 0.00017981
| 0.0042 | 0.0001837
| 0.0065 | 0.00018715
| 0.0095 | 0.00019165
| 0.02 | 0.0002074
| 0.048 | 0.00024939
| 0.065 | 0.00027488
| 0.084 | 0.00030338
| 0.1 | 0.00032737
|  | bar | f(p)
| Incertitude finale d'utilisation sur site (k=2) pour import TLM | 0.00017741 | 0.0014997
0.00017741

## F13
|  | FORMULAIRE FICHE DE VALIDATION |  |  | Référence : IVEC-0284
Date d'application : 24/03/20022
Date de mise à jour :
|  | Processus : R2 |  |  | Page 2/4
Désignation de la feuille de calcul :
Identification : Linéarité Pression Merial_V1_03062015.xls
Logiciel : Linéarité Pression Merial
Conçue par : | Dumont Nicolas | le : | 2022-03-24
Principe de la feuille : |  | Rapport essai pour linéarité pression sur client BI
Remplir colonne H et J
Méthode d'évaluation : |  | Avec client : Soumission initiale+ discussion sur 3 exemples
Pièces jointes : |  | /
Validation des différentes versions :
Date | Version | Objet de la modification |  | Opérateur | Validation | Visa
2022-03-24 | V1 | Initiale |  | N.DUMONT