## Feuil1
0 | 1
1 | module -10000+10000 Pa
100 | C310 BO
101 | Capteur transmetteur multifonction C310-BO / Multifunction sensor transmitter C310-BO
102 | marquetest
103 | 3F190630462
104 | UB3_1VT_AF32_VTL_CPT_32,2
110 | DES2201906
200 | 24410
300
301
302
303
304
100000 | ETALONNAGE EN PRESSION
110000 | PRESSURE CALIBRATION
100001 | Avec carte de pression interchangeable (électrovanne)
110001 | With interchangeable pressure board (solenoid valve)
100004 | 1
100010 | -10000 à 10000 Pa
100011 | 1 Pa
100100 | Les points d'étalonnage sont réalisés par comparaison avec les moyens suivants:
- MP036 Banc de pression dynamique, plage d'utilisation 0 à 2500 Pa,
- ETP092-1 étalon n°:2P141100125+4P141000690, raccordé aux étalons nationaux par le certificat COFRAC n°P2218748H#
- ETP092-2 étalon n°:2P141100125+4P141000401, raccordé aux étalons nationaux par le certificat COFRAC n°P2218758H#.
110100 | The points of calibration are realized with means of calibration according to:
- MP036 Bench generator dynamic pressure, measuring range 0 to 2500 Pa,
- ETP092-1 a standard sn°:2P141100125+4P141000690, traceable to standard national reference by COFRAC certificate n°P2218748H#
- ETP092-2 a standard sn°:2P141100125+4P141000401, traceable to standard national reference by COFRAC certificate n°P2218758H#.
100200 | 20,3 °C
100201 | 55,3 %HR
100202 | 888 hPa
100300 | 2022-10-17
100301 | prout le tech
100400 | Etalonnage par conversion de la pression
100401 | Kimo
100402 | Kimo
100403 | 1
100404 | 5
100405 | 200
100406 | m3/h
100411 | 5
100412 | 200
100413 | m3/h
100414 | 0,5%mes+/-1,9 m3/h
100500 | 3
100501 | 6
100502 | 12
100503 | Vref: valeur lue sur l'appareil étalon, Vref conv: Vref convertie dans l'unité de l'appareil du client.
Vi: valeur lue sur l'appareil du client.
L'unité de l'incertitude de mesure est exprimée dans la même unité que Vref. Les incertitudes mentionnées prennent en compte les incertitudes de l'étalonnage (étalon de référence, moyen, condition d'environnement, résolution de l'appareil ...). Ces incertitudes sont élargies avec un coefficient k=2.
110503 | Vref: value displayed by our reference instrument, Vref conv : conversion of Vref in customer's unit instrument.
Vi: value displayed by customer's instrument.
For uncertainty, unit is the same as the one of Vref. Uncertainties above mentionned take into account calibration uncertainties (reference instrument, calibration mean, environment conditions, instrument resolution...). These uncertainties are extended with coefficient k=2.
100510 | n° | Vref | Unit | Vref conv | Unit | Vi | Unit | Vi-Vref conv | Unit | Incertitude | vérification | tolérance | tolérance
100511 | 1 | 51.75 | Pa | 144101.17 | m3/h | 47.5 | m3/h | -144053.666 | m3/h | 0.87 | Non Conforme | 0,5%mes+/-1,9 | 0,5%mes+/-1,9
100512 | 2 | 301.12 | Pa | 347601.88 | m3/h | 113.6 | m3/h | -347488.281 | m3/h | 1.22 | Non Conforme | 0,5%mes+/-1,9 | 0,5%mes+/-1,9
100513 | 3 | 498.71 | Pa | 447338.58 | m3/h | 146.9 | m3/h | -447191.68 | m3/h | 1.54 | Non Conforme | 0,5%mes+/-1,9 | 0,5%mes+/-1,9
100514 | 4 | 998.11 | Pa | 632851.07 | m3/h | 208.1 | m3/h | -632642.972 | m3/h | 2.1 | Non Conforme | 0,5%mes+/-1,9 | 0,5%mes+/-1,9
100515 | 5 | 1295.47 | Pa | 720984.61 | m3/h | 236.9 | m3/h | -720747.714 | m3/h | 2.35 | Non Conforme | 0,5%mes+/-1,9 | 0,5%mes+/-1,9
100700 | 5
100701 | Type d'élément déprimogène: aile débimo
100702 | Type de gaine: rectangulaire
100703 | Longueur: 2300 mm
100704 | Largeur: 2300 mm
100705 | Coefficient 1,48

## Feuil2
0100510 | n° | Vref | Unit | Vref conv | Unit | Vi | Unit | Vi-Vref conv | Unit | Incertitude | vérification | tolérance
0100511 | 1 | 51.75 | Pa | 59.2416 | m3/s | 47.5 | m3/s | -11.7416 | m3/s | 0.87 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
0100512 | 2 | 301.12 | Pa | 142.903 | m3/s | 113.6 | m3/s | -29.303 | m3/s | 1.22 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
0100513 | 3 | 498.71 | Pa | 183.9059 | m3/s | 146.9 | m3/s | -37.0059 | m3/s | 1.54 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
0100514 | 4 | 998.11 | Pa | 260.1721 | m3/s | 208.1 | m3/s | -52.0721 | m3/s | 2.1 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
0100515 | 5 | 1295.47 | Pa | 296.4048 | m3/s | 236.9 | m3/s | -59.5048 | m3/s | 2.35 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
COEF | 1.48 |  | Choix Pitot | L |  |  | si S 1,0015 * 0,84
Coefficient 1,48
Coefficient | 1.48
Type d'élément déprimogène: aile débimo
Type de gaine: rectangulaire
Type de gaine: rectangulaire
Longueur: 2300 mm
Largeur: 2300 mm
Type | d'élément | déprimogène: | aile | débimo
Type | de | gaine: | rectangulaire
Type | de | gaine: | rectangulaire
Longueur: | 2300 | mm
Largeur: | 2300 | mm

## Tunnel Rectangle
0000000 | 1
0000001 | module -10000+10000 Pa
0000100 | C310 BO
0000101 | Capteur transmetteur multifonction C310-BO / Multifunction sensor transmitter C310-BO
0000102 | marquetest
0000103 | 3F190630462
0000104 | UB3_1VT_AF32_VTL_CPT_32,2
0000110 | DES2201906
0000200 | 24410
0000300
0000301
0000302
0000303
0000304
0100000 | ETALONNAGE EN PRESSION
0110000 | PRESSURE CALIBRATION
0100001 | Avec carte de pression interchangeable (électrovanne)
0110001 | With interchangeable pressure board (solenoid valve)
0100004 | 1
0100010 | -10000 à 10000 Pa
0100011 | 1 Pa
0100100 | Les points d'étalonnage sont réalisés par comparaison avec les moyens suivants:
- MP036 Banc de pression dynamique, plage d'utilisation 0 à 2500 Pa,
- ETP092-1 étalon n°:2P141100125+4P141000690, raccordé aux étalons nationaux par le certificat COFRAC n°P2218748H#
- ETP092-2 étalon n°:2P141100125+4P141000401, raccordé aux étalons nationaux par le certificat COFRAC n°P2218758H#.
0110100 | The points of calibration are realized with means of calibration according to:
- MP036 Bench generator dynamic pressure, measuring range 0 to 2500 Pa,
- ETP092-1 a standard sn°:2P141100125+4P141000690, traceable to standard national reference by COFRAC certificate n°P2218748H#
- ETP092-2 a standard sn°:2P141100125+4P141000401, traceable to standard national reference by COFRAC certificate n°P2218758H#.
0100200 | 20,3 °C
0100201 | 55,3 %HR
0100202 | 888 hPa
0100300 | 2022-10-17
0100301 | prout le tech
0100400 | Etalonnage par conversion de la pression
0100401 | Kimo
0100402 | Kimo
0100403 | 1
0100404 | 5
0100405 | 200
0100406 | m3/s
0100411 | 5
0100412 | 200
0100413 | m3/s
0100414 | 0,5%mes+/-1,9 m3/s
0100500 | 3
0100501 | 6
0100502 | 12
0100503 | Vref: valeur lue sur l'appareil étalon, Vref conv: Vref convertie dans l'unité de l'appareil du client.
Vi: valeur lue sur l'appareil du client.
L'unité de l'incertitude de mesure est exprimée dans la même unité que Vref. Les incertitudes mentionnées prennent en compte les incertitudes de l'étalonnage (étalon de référence, moyen, condition d'environnement, résolution de l'appareil ...). Ces incertitudes sont élargies avec un coefficient k=2.
0110503 | Vref: value displayed by our reference instrument, Vref conv : conversion of Vref in customer's unit instrument.
Vi: value displayed by customer's instrument.
For uncertainty, unit is the same as the one of Vref. Uncertainties above mentionned take into account calibration uncertainties (reference instrument, calibration mean, environment conditions, instrument resolution...). These uncertainties are extended with coefficient k=2.
0100510 | n° | Vref | Unit | Vref conv | Unit | Vi | Unit | Vi-Vref conv | Unit | Incertitude | vérification | tolérance
0100511 | 1 | 51.75 | Pa | 59.24 | m3/s | 47.5 | m3/s | -11.74 | m3/s | 0.87 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
0100512 | 2 | 301.12 | Pa | 142.9 | m3/s | 113.6 | m3/s | -29.3 | m3/s | 1.22 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
0100513 | 3 | 498.71 | Pa | 183.91 | m3/s | 146.9 | m3/s | -37.01 | m3/s | 1.54 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
0100514 | 4 | 998.11 | Pa | 260.17 | m3/s | 208.1 | m3/s | -52.07 | m3/s | 2.1 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
0100515 | 5 | 1295.47 | Pa | 296.4 | m3/s | 236.9 | m3/s | -59.5 | m3/s | 2.35 | Conforme | 0,5%mes+/-1,9
0100700 | 5
0100701 | Type d'élément déprimogène: aile débimo
0100702 | Type de gaine: rectangulaire
0100703 | Longueur: 2300 mm
0100704 | Largeur: 2300 mm
0100705 | Coefficient 1,48

## Feuil3
EXPERTISE CAPTEUR
Marque : | marquetest |  |  | Identification : | UB3_1VT_AF32_VTL_CPT_32,2
Modèle : | C310 BO |  |  | N° Série : | 3F190630462
Echelle : |  | -10000 à 10000 Pa |  | Type d'élément : | aile débimo
Résolution : |  | 1 Pa |  | Type de gaine : | rectangulaire
Sortie analogique : |  | 4 à 20 mA |  | Longueur : | 2300 mm
Gamme : |  | 5 à 200 m3/s |  | Largeur : | 2300 mm
|  |  |  | Coefficient : | 1.48
Eléments du capteur |  |  | Etat | Commentaires
Visuel Extérieur
etat de l'afficheur
Etat des tubes
Etat des fixations
Focntionnement des touches
Elements du Boitier |  |  | Etat | Commentaires
Etat du boitier de protection
Etat intérieur du boitier
Etat général
N° de certificats |  | DES2201906
Date d'étalonnage |  | 2022-10-17
Jugement de conformité
Page 1 sur 1
This document is only for internal use and shall not be distributed without the previous consent of the Business Department