## Feuil3
N°Interne du PV | [5 empty] | Affectation | [6 empty] | Tolérance ±
Marque | [5 empty] | Résolution(mm) | [6 empty] | 0.05
Gamme | [5 empty] | Périodicité de contrôle
☐A vernier ☐Digital | [5 empty] | T°
CALES ETALONS UTILSEES
Réf. des cales |  |  | Classe |  | Marques |  |  | Réf. PV d’étalonnage |  |  |  | Date fin de validité
COMPTE RENDU DE VERIFICATION
Examen visuel après nettoyage | [10 empty] | Description
Lisibilité du numéro d’identification
Traçage de choc ou d’oxydation
Pile affichage
Etat de lisibilité de l’affichage et des segments ( LCD).
Stabilité d’affichage. Déviation maximale de 1 digit durant 10 secondes.
Fonctionnement des boutons.
Etat de serrage de la vis de blocage du coulisseau.
L’affichage ne doit pas varier de plus de 0.01mm.
Etat du jeu et du déplacement régulier du coulisseau.
Parallélisme 0.01mm (becs d’extérieur)
Parallélisme 0.02mm (becs d’intérieur)
Erreur max de mesure de profondeur admissible à 10mm est de 0.02mm
Erreur max de mesure d’épaulement admissible à 10mm est de 0.02mm
PROCES-VERBAL VERIFICATION PIED A COULISSE
|  | Réf. |  | IMP-17 |  | V. |  | 1 |  |  | Page
Répétabilité : estimée à partir de 03 échantillons maxi sur l'étalon dans les conditions de production
Reproductibilité : majoration par le changement d'opérateur ( majoration =0 car un seul opérateur)
Vérification dimensionnelle (mesures réalisées coulisseau bloqué)
Becs | Zone de lecture |  | Etalons utilisés |  | Cote N | Mesures n° |  |  |  |  | Moy | Ecart-type | Erreur de justesse | Erreur de justesse en valeur absolue
[6 empty] | Justesse | Fidélité
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ext. | Début |  | Cale 10 |  | 100 | 100.03 | 100.03 | 100.04 | 100.02 | 100.02 | 100.028 | 0.0083666 | 0.028 | 0.028
|  |  | Bag 25 |  | 100 | 100.03 | 100.03 | 100.04 | 100.02 | 100.02 | 100.028 | 0.0083666 | 0.028 | 0.028
| Milieu |  | Cale 50 |  | 100 | 100.03 | 100.03 | 100.04 | 100.02 | 100.02 | 100.028 | 0.0083666 | 0.028 | 0.028
Int. |  |  | Bag 45 |  | 100 | 100.03 | 100.03 | 100.04 | 100.02 | 100.02 | 100.028 | 0.0083666 | 0.028 | 0.028
| Fin |  | Cale 150 |  | 100 | 100.03 | 100.03 | 100.04 | 100.02 | 100.02 | 100.028 | 0.0083666 | 0.028 | 0.028
|  |  | Bag 90 |  | 100 | 100.03 | 100.03 | 100.04 | 100.02 | 100.02 | 100.028 | 0.0083666 | 0.028 | 0.028
uRépé becs ext= |  | 0.0083666 |  | uRépé becs int= |  | 0.0083666 |  | uopér= |  | 0 | uR&R = |  | 0.011832
Justesse : déterminée à partir d'une série de mesures à l'aide d'un étalon. | [9 empty] | un seul opérateur |  | Incertitude de répétabilité et reproductibilité
L'erreur maximale d'indication sera estimée à l'aide d'une grandeur étalon au voisinage de lavaleur de la pièce. NF E 11-091 | [6 empty] | ejMes bec ext= |  | 0.028
[7 empty] | ejMes bec int= |  | 0.028 |  | uj= |  | 0.016166
[7 empty] | ejMes tot= |  | 0.028
|  |  | CONFORME |  |  | U= | 0.016166 | ≤ | EMT ± | 0.05
|  |  |  | EMT | -0.05 |  |  |  |  | 0.05 | EMT
Zone de conformité
CONSTAT DE VERIFICATION : | [9 empty] | CAS NON CONFORME:
Ajustage
Réparation
Déclassement
Réforme
Vérifier le |  |  |  |  | A vérifier le |  |  |  |  | Autre…..
VERIFICATION | [5 empty] | VALIDATION |  |  |  |  | APPROBATION
(Nom, fonction, VISA) | [5 empty] | (Nom, fonction, VISA) |  |  |  |  | (Nom, fonction, VISA)
PARTIE CAPABILITE
Aide au calcul suivant : | [5 empty] | Ref appareil : |  |  |  |  | Ref pièce :
ISO/DIS 14253-1:1995
Spécification : | [5 empty] | Valeur nominale :
[6 empty] | Valeur supérieure (USL) : |  |  |  |  | 50
T = | 0.05 |  |  |  |  | Valeur inférieure (LSL) : |  |  |  |  | 49.95
Répétabilité : estimée à partir de 3 échantillons maxi sur une pièce dans les conditions de production
Reproductibilité : majoration par le changement d'opérateur ( majoration =0 si un seul opérateur)
Faire n mesures (opérateur 1) : |  |  |  |  | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 50 | 50.01 | [5 empty] | 50.008
Si opérateur 2, faire n mesures : | [14 empty] | #DIV/0!
Si opérateur 3, faire n mesures : | [14 empty] | #DIV/0!
Analyse variance : |  |  | qR = | 2e-05 | qOp= | 0 | Fexp = | 0 | Fth = |  | Incidence biais op : |  |  | NON
Test de Cochran : |  |  | s2Max: | 2e-05 | S s² : |  | g= |  | r0,95 = |  | Var op différentes : |  |  | NON
Intervalle de confiance à 95% : |  |  |  | 4 | 0.0026794 | <uRépé< | 0.012851 |  |  | <uOpér<
uRépé= | 0.0044721 |  |  |  | uOpér= | 0 |  |  |  | uR&R = | 0.0044721 |  |  |  |  | MATERIAUX | COEFFICIENT (10-6/ K)
Justesse : déterminée à partir de la classe de l'appareil ou d'une série de mesures à l'aide d'un étalon | [15 empty] | Invar | 0,6 à 1,2
Si la classe de l'appareil est connue, indiquer le numéro (0, 1, 2 ou 3) : | [11 empty] | 0 |  |  |  | Céramiques Al2O3 | 7
Classe |  | Erreur maximale d'indication en µm | [13 empty] | SiC | 4
0 |  | 20 | [7 empty] | ejCl = | 0.02 |  |  |  |  | Si3N4 | 3.5
I |  | 30 | [13 empty] | PS-ZrO2 | 11
II |  | 40 | [13 empty] | Carbure de tungstène | 4,5 à 7
III |  | 60 | [5 empty] | NF E 11-091 | [7 empty] | Diabase | 5
Si non, l'erreur maximale d'indication sera estimée à l'aide d'une grandeur étalon au voisinage de la | [15 empty] | Verres | 6 à 9
valeur de la pièce. | [6 empty] | Valeur de l'étalon : |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Granit | 8
Faire 10 mesures de l'étalon : | [15 empty] | Aciers | 11.5
49.99 | 50.01 | 50.01 | 50 | 50.01 | [5 empty] | ejMes= | 0.004 |  |  |  |  | Inox austénitique | 15 à 16
| A 95%: | -0.0086535 | < | ejRéel | < | 0.016654 |  |  |  | uj = | 0.0023094 |  |  |  |  | Fontes grises | 10 à 11
Influence de la température | [15 empty] | Titane | 8.6
| Estimation de la température maxi de la pièce mesurée (°C) : | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | Laitons | 18(CuZn5) à 21(CuZn40)
| Estimation de la température de l'appareil (°C en atelier ou labo) : | [9 empty] | 20
| Coefficient de dilatation de la pièce (en 10-6) : | [9 empty] | 11.5
et est l'écart maximum dû à la température. On supposera | [9 empty] | et = | 0
qu'il est distribué suivant un loi gaussienne.
[10 empty] | ut = | 0
Calcul de l'incertitude correspondant à | [7 empty] | 5 | mesures
[5 empty] | Incertitude type combinée : uc = | [5 empty] | 0.0022509
[5 empty] | Incertitude étendue : U = k.uc = | [5 empty] | 0.0045019
[5 empty] | Facteur d'élarg. k = |  |  |  | 2
Le résultat du mesurage s'écrira Y = y ± U
|  |  | Rapport uc / T = |  |  | 0.045019 |  | 0.045019 |  | Si possible inférieur ou égal à 1/16 (0,0625)
[5 empty] | 49.9545 |  |  |  |  | 49.9955 |  |  | U
Zone de conformité
|  |  | 49.95 | Zone de spécification | [7 empty] | 50
ACCEPTE |  |  |  |  | En l'absence de contrat spécifique
Calcul de la capabilité du moyen de mesure pour suivi SPC :
|  |  |  | Cmc = |  | 3.7022 | < | 4 |  |  | NON-CAPABLE
Note on O56: Weãm BABA-AîSSA: (exactitude) ¦ Biais
Note on G74: Une mesure dans cette zone ne comporte aucun risque client.
Note on M99: Les zones grisées doivent être renseignées (suivant le choix retenu ou par défaut)
Note on L104: Faire un démontage complet entre deux mesures successives. La mesure ne sera pas donnée à la demi graduation, cela permettra d'intégrer l'incertitude de résolution.
Note on F107: Carré moyen résiduel (représente l'estimation de la variance résiduelle)
Note on H107: Traduit les effets opérateurs et les erreurs aléatoires.
Note on P108: Si le test est significatif (OUI), le calcul de répétabilité n'a pas vraiment de sens
Note on N112: Dans ce calcul, l'incertitude ne sera jamais inférieure à celle de la classe 0
Note on J130: Si la future mesure est obrenue à l'aide de la moyenne d'un échantillon, donnez la taille de l'échantillon.
Note on M131: En supposant que les différentes incertitudes sont indépendantes.
Note on K134: pris à 2 le plus souvent.
Note on G138: Une mesure dans cette zone ne comporte aucun risque client.
Note on F140: Zone de conformité autorisé par le client
Note on F143: La capabilité est définie comme : IT/6*sigmas
Note on J143: Cmc est comparée à la valeur 4 le plus souvent, soit uc/T<1/24
Nouvelle étude
Zone
d'incertitude